
[image: image10.png]IIIIIIIIII





平顶山市气象局鲁山县X波段相控阵天气雷达建设（郑州都市圈智慧气象工程）项目
招标文件

项目编号：平采招标-2026-70
[image: image1.png]FRUBSREELE X BERBISERSEAIEE
(XBHEHEEESKIR) ke

Hatms

mﬁg@

= YU LIANG ZHI

AL E R
Wt
xxxxxx

* W A :F]J"'ill.ll"ﬁ —b%ﬁ'v :
RIGIIS: TR TEEEa
= H: Z8”RERHA





采   购   人：平顶山市气象局
采购代理机构：河南良智行工程管理咨询有限公司

日        期：二零二六年五月

目 录
1

第一章 招标公告

6

第二章 投标人须知

24

第三章 评标办法（综合评分法）

34

第四章 采购内容及要求

56

第五章 合同条款及格式

61

第六章 投标文件格式

62

一、投标函及投标函附录

62

（一）投标函

63

（二）投标函附录

64

二、法定代表人身份证明

65

三、授权委托书（如有）

66

四、报价明细表

67

五、技术规格偏差表

68

六、资格审查资料

69

七、技术标

70

八、商务标

71

九、投标人认为需要提交的其他材料




第一章 招标公告

【平公资采2026423号】平顶山市气象局鲁山县X波段相控阵天气雷达建设（郑州都市圈智慧气象工程）项目公开招标公告

项目概况

平顶山市气象局鲁山县X波段相控阵天气雷达建设（郑州都市圈智慧气象工程）项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》获取招标文件，并于2026年06月17日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采招标-2026-70
2、项目名称：平顶山市气象局鲁山县X波段相控阵天气雷达建设（郑州都市圈智慧气象工程）项

目

3、采购方式：公开招标
4、预算金额：10430000.00元
最高限价：10430000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	平公资采2026423号-1
	平顶山市气象局鲁山县X波段相控阵天气雷达建设（郑州都市圈智慧气象工程）项目
	10430000.00
	10430000.00
	是
	10430000.00


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：雷达系统及配套相关设备1套（含整套雷达系统：雷达发射系统，接收系统，伺服系统信号处理，显示终端，天线罩，空调，含8年维保服务）；配套及基础设施安装服务。
5.2资金来源：财政资金，已落实；

5.3交货地点：采购人指定地点；
5.4供货及安装调试期：合同签订后180天（完成出厂测试验收、供货、安装、调试、试运行及验收等工作）。
5.5质量要求：符合国家规定，达到正常使用条件，满足采购人需求；

5.6质保期：自本项目系统验收合格之日起，雷达设备提供 8 年原厂质保，其他设备提供 3 年质保，相关产品有国家规定的质保期从其规定，其规定不足 3年的按 3 年计算。
6、合同履行期限：合同签订之日起至质保期满。
7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：是
二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2．落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本项目专门针对中小企业采购，供应商应为中小微企业（依据工信部联企业2011]300号文件之规定、监狱企业、残疾人福利性单位）须提供相关有效声明材料。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.6提供“信用中国”网站的“失信被执行人”（自动跳转至“中国执行信息公开网”）、和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面，若有不良记录，则投标无效。

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）；

注：如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

三、获取招标文件

1、时间：2026年05月28日至2026年06月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》

3、方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）“交易主体登录”入口进入交易系统进行文件下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2026年06月17日09时00分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》

五、开标时间及地点
1、时间：2026年06月17日09时00分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》网站上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3、监督部门：平顶山市财政局

联系方式：0375-2627595

4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息

名称：平顶山市气象局

地址：平顶山市城乡一体化示范区滍阳镇西滍村

联系人：李女士
联系方式：13937515663
2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南良智行工程管理咨询有限公司

地址：河南省郑州市惠济区江山路西、008乡道南弘泰小区1号楼1单元3层302号

联系人：李先生

联系方式：15290873186

3、项目联系方式

项目联系人：李先生

电话：15290873186

温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。
1、投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2、本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
4、电子投标文件的制作
4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5、加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名称：平顶山市气象局

地址：平顶山市城乡一体化示范区滍阳镇西滍村

联 系 人：李女士
联系方式：13937515663

	2
	采购代理机构
	名称：河南良智行工程管理咨询有限公司

地址：河南省郑州市惠济区江山路西、008乡道南弘泰小区1号楼1单元3层302号

联系人：李先生

联系方式：15290873186

	3
	项目名称
	平顶山市气象局鲁山县X波段相控阵天气雷达建设（郑州都市圈智慧气象工程）项目

	4
	项目编号
	平采招标-2026-70

	5
	资金来源和落实情况
	财政资金，现已落实。

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购内容
	雷达系统及配套相关设备1套（含整套雷达系统：雷达发射系统，接收系统，伺服系统信号处理，显示终端，天线罩，空调，含8年维保服务）；配套及基础设施安装服务。

	8
	采购项目属性
	货物

	9
	质量要求
	符合国家规定，达到正常使用条件，满足采购人需求；

	10
	供货及安装调试期
	合同签订后180天（完成出厂测试验收、供货、安装、调试、试运行及验收等工作）；

	11
	交货地点
	采购人指定地点；

	12
	质保期
	自本项目系统验收合格之日起，雷达设备提供 8 年原厂质保，其他设备提供 3 年质保，相关产品有国家规定的质保期从其规定，其规定不足 3年的按 3 年计算。

	13
	投标人资格要求
	详见招标公告二、申请人资格要求

	14
	是否专门面向中小企业
	是

	15
	本项目所属行业
	工业

	16
	资格审查方式
	资格后审

	17
	是否接受联合体投标
	不接受

	18
	投标预备会
	不召开

	19
	踏勘现场
	不组织

	20
	构成招标文件的其他材料
	招标文件澄清、修改、答疑、补疑书、补充通知等

	21
	招标文件澄清、修改
	投标截止时间15日前发出

	22
	投标人要求澄清招标文件
	招标文件获取之日起7个工作日内提出

	23
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求提交的其他资料

	24
	核心产品
	X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达系统

	25
	最高投标限价
	10430000.00元。

	26
	投标有效期
	投标文件递交截止之日起90日历天

	27
	是否允许递交备选投标方案
	否

	28
	签字或盖章要求
	投标人按招标文件规定在相应封面和文本中加盖单位电子印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章

	29
	投标文件递交
	投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	30
	投标截止时间
	2026年06月17日09时00分（北京时间）

	31
	递交投标文件地点
	《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》

	32
	是否退还投标文件
	否

	33
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	34
	开标程序
	开标时，投标人使用CA证书在规定时间内对其电子投标文件进行解密。采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

	35
	资格审查主体
	采购人或采购代理机构

	36
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家确定方式为从专家库中随机抽取。

备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。

	37
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐中标候选人数：3名

	38
	中标公告媒介及期限
	同招标公告发布媒介，公示期为1个工作日。

	39
	合同签订方式
	在平顶山市公共资源交易中心网站进行（甲、乙双方持有CA锁的情况）

	40
	履约验收
	合格，符合招标文件及投标文件要求，满足采购人需求。

	41
	付款方式
	合同签订后，采购人向中标单位支付合同价30%的预付款；系统安装调试完成经现场测试验收合格后，支付合同总价款的70%。

	42
	招标文件费
	不收取

	43
	投标保证金
	不收取

	44
	质量保证金
	不收取

	45
	履约保证金
	不收取

	46
	相关政府采购政策落实情况
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业报价给予10%—20%(工程项目为 3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的(联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上)，给予联合体或大中型企业4%-6%(工程项目为1%-2%)的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。

A、为贯彻落实财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。

B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、保障市场主体自由平等参与政府采购活动

各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的

权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形:

（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民管企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；

（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；

（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册、或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍；

（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；

（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；

（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

七、电子营业执照应用事项详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml）

	47
	落实本国产品政策
	执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》及《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）。

投标人须在投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》，未按要求提交或声明不实，不予享受价格扣除，弄虚作假按无效投标处理。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发(2025)34号）规定的政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

	48
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策
	1、政府强制采购的节能产品：

如投标人所投产品为节能产品政府采购品目清单内强制采购产品的，投标人应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书，否则不能通过符合性审查。

2、优先采购产品

（1）招标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的并提供经“机构名录”中的认证机构出具的节能产品认证证书的得0.5分，如没有不得分。
（2）招标产品属于“环保清单”产品的，并提供经“机构名录”中的认证机构出具的环保产品认证证书的得0.5分，如没有不得分。
(附认证证书复印件加盖单位公章 )

	49
	接收质疑函的方式和联系方式
	（1）投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（4）接收质疑函联系方式：

联系人：李先生

联系方式：15290873186

	50
	河南省政府采购合同融资政策告知函
	各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	51
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费按照豫招协[2023]002号文计取，由中标单位向代理机构支付48970.00元。

	52
	是否采用电子招标投标
	是

	53
	需要补充的其他内容

	1、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，投标人所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

2、如若所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须通过国家 3C 认证。

3、其他未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商）《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、供货及安装调试期、交货地点、质保期、付款方式

1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3供货及安装调试期：见投标人须知前附表。

1.3.4交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.5质保期：见投标人须知前附表。

1.3.6付款方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

投标人应具备承担本项目投标的资格要求：见投标人须知前附表。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会（不召开）

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10 踏勘现场（不组织）

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容及要求；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.2招标文件的疑问、澄清、说明或者补正

2.2.1投标人对招标文件提出异议的，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

2.2.2 采购人将在电子交易系统等原公告媒体将招标文件的澄清、说明或者补正进行公示，此公示视作已送达所有投标人。如果澄清、说明或者补正发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，并且澄清、说明或者补正内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    2.2.3除非采购人认为有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.2.4投标人应及时关注电子交易系统等公告媒体发布的与招标项目相关的信息，如因投标人自身原因未及时获取有关信息，由此造成的对投标不利的后果由投标人自负。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件至少应包括第六章投标文件格式要求的内容。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应参考采购人提供的招标内容，考虑物价上涨、政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价。
除非采购人对招标文件予以修改，投标人应按采购人采购项目和采购内容计算单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成所列招标采购范围的全部，不得以任何理由予以重复。

3.2.2采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为投标文件递交截止之日起90日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4投标文件的编制

投标文件须按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件要求签字或盖章。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1“不见面”开标注意事项及操作流程

5.1.1采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.1.2开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.1.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.1.4所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.1.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.1.6解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成人数等专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照招标文件规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

7.2 中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在公告发布媒介公告中标结果。

7.3 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7.4 签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日后30日内按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

7.4.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单顺序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

除法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。.

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	申请人资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4项规定

	注：开标结束后，由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

	2
	符合性

评审
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	供货及安装调试期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	签字盖章
	符合招标文件要求

	
	
	其他实质性要求
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：30分

技术部分：55分

商务部分：15分

	序号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	投标

报价  

（30分）
	（1）评标基准价：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价。

（2）投标报价等于评标基准价的其价格分为满分30分。

其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

注：1、投标报价超过最高投标限价按无效投标处理。

2、本项目执行政府采购本国产品政策，采用价格扣除方式落实；用扣除后的价格计算评标基准价和参与评标。

①政府采购活动中同时存在本国产品与非本国产品竞争的，对符合标准的本国产品报价给予20%价格扣除；符合本国产品企业投标报价=符合本国产品企业投标报价×（1-20%）；

②项目含多种产品的，投标人符合本国产品标准的产品成本占比≥80%，对总报价给予20%价格扣除；未达80%不享受优惠。

3、评标委员会认为投标人的报价出现异常低价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: (一)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值 65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值×65% ; (二)投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标(响应)报价 65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查且报价次低投标人投标(响应)报价×65% ; (三)投标(响应)报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×65% ; (四)其他评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会应当要求出现异常低价情况的投标人在规定期限内进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未作出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评审委员会取得一致意见后，可拒绝该报价。

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	3.2
	技术

部分

（55分）

 
	技术参数

（15分）
	投标人所投产品技术参数及指标符合或优于招标文件第四章采购内容及要求中技术参数要求的得15分。

评标委员会根据投标人投标文件中提供的技术参数响应进行评审，所提供的X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达技术参数及指标如有负偏离，按无效标处理。

其他附属设备、配套及基础设施、雷达站机房及配套设施技术参数有一项负偏离的扣0.11分，扣完为止。

	
	
	局地小尺度天气系统的探测识别能力

（6分）
	针对投标人提供的X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达对局地小尺度天气系统探测识别能力进行评审，包括①龙卷、②冰雹、③短时暴雨、④雷暴大风。

1、局地小尺度天气系统探测识别功能全面具体，技术路线和方案清晰可行的，得 6 分；

2、局地小尺度天气系统探测识别功能较全面具体，技术路线和方案较为清晰可行的，得 4 分；

3、局地小尺度天气系统探测识别功能基本全面，技术路线和方案基本可行的，得 2 分；

4、局地小尺度天气系统探测识别功能不太全面，技术路线和方案不太可行的，得 1 分；

5、未提供者不得分。

	
	
	同波段（X）组网协同观测方案可行性

（6分）
	根据投标人所投产品与周边已布设的 X 波段相控阵天气雷达

组网协同观测方案可行性进行评审，包括①组网协同观测技术分

析、②组网协同观测实施方案、③组网协同观测应用案例。

1、方案内容详实、可行性强，案例丰富的，得 6 分；

2、方案内容较详实、可行性较强，案例较为丰富的，得 4 分；

3、方案内容基本详实、可行性一般，案例较少的，得 2 分；

4、方案内容及可行性较差，案例没有的，得 1 分；

5、未提供者不得分。

	
	
	不同波段（S、X）天气雷达融合方案

（6分）
	根据投标人提出的不同波段(S、X)雷达融合方案进行评审，包括①多波段天气雷达融合技术分析、②多波段天气雷达融合方案设计、③多波段融合应用案例。

1、方案科学合理，有针对性、可行性强，案例丰富的，得 6分；

2、方案较为科学合理，有针对性、可行性较强，案例较为丰富的，得 4 分；

3、方案基本科学合理，基本有针对性、可行性一般，案例较少的，得 2 分；

4、方案制定不够合理，可行性不强的，案例没有的，得 1 分；

5、未提供者不得分。

	
	
	项目实施方案

（6分）
	根据投标人提出的项目实施方案进行评审，包括①产品供货组织方案、②产品技术方案、③安装调试方案。

1、内容详实，方案合理，考虑周全，切实可行，项目实施完全能够满足招标项目的需要，得6分；

2、内容全面，方案较合理，考虑较周全，较切实可行，能够满足招标项目的需要，得4分；

3、内容基本全面，方案基本合理，考虑基本周全，基本切实可行，基本能够满足招标项目的需要，但有个别地方需要进一步完善的，得2分；
4、内容粗略，方案合理较差，有可操作性较差，考虑不周全，虽然能够基本满足招标项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的，得1分。

5、未提供者不得分。

	
	
	进度保障措施

（4分）
	根据供应商的进度保障措施进行综合评分：

1、进度保证措施全面详实，合理、可行性强，完全能够满足采购项目要求的得4分；

2、进度保证措施描述较为完整，基本合理、可行，基本满足采购项目要求的得2分；

3、进度保证措施描述粗略，合理性差，可行性差，虽然能够基本满足采购项目的需要，但还有很多地方需要进一步完善的得1分；

4、未提供者不得分。

	
	
	质量保证

措施

（4分）
	根据供应商的质量保证措施进行综合评分：

1、内容全面、详尽，针对性很强、措施合理有效、完全满足项目需求的，得 4 分；

2、内容全面较详尽，针对性强、措施合理有效、基本满足项目需求的，得 2 分；

3、内容完善但详尽程度欠佳，针对性一般、措施基本合理有效、满足项目需求程度较弱的，得 1 分。

4、未提供者不得分。

	
	
	投标产品环境适应性

（4分）
	投标人提供投标雷达产品的环境适应性方案：

1、内容全面、详尽，针对性很强、方法合理有效、完全满足项目需求的，得 4 分；

2、内容全面较详尽，针对性强、方法合理有效、基本满足项目需求的，得 2 分；

3、内容完善但详尽程度欠佳，针对性一般、方法基本合理有效、满足项目需求程度较弱的，得 1 分。

4、未提供者不得分。

	
	
	投标产品标校方案

（4分）
	投标人提供投标雷达产品的标校方案：

1、内容全面、详尽，针对性很强、方法合理有效、完全满足项目需求的，得 4 分；

2、内容全面较详尽，针对性强、方法合理有效、基本满足项目需求的，得 2 分；

3、内容完善但详尽程度欠佳，针对性一般、方法基本合理有效、满足项目需求程度较弱的，得 1 分。 

4、未提供者不得分。

	3.3
	商务

部分

（15分）
	企业业绩

（2分）
	自 2023 年 1 月 1 日以来本企业承担过的类似项目（相控阵天气雷达采购安装项目）的业绩，每提供一项得 1 分，最多得 2 分。

注：投标文件中须附中标通知书（或成交通知书）、中标公告、合同，日期以合同签订时间为准，否则不得分。

	
	
	培训方案

（4分）
	提供满足采购人要求的交付培训，并有条件提供持续的技术培训服务和培训能力，详细说明培训内容、形式、时间等培训方案： 

1、描述详细完善，切实可行，完全能够满足项目需要得4分； 

2、描述基本完善，切实可行，可以满足项目需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得2分；

3、描述粗略，可行性差，有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的，得1分；

4、未提供者不得分。

	
	
	质保期内外售后服务

（8分）
	质保期内售后服务(4分)

根据各投标人提供的质保期内售后服务方案，包括但不限于质保期内的售后安排、内容、形式、故障响应时间、到达现场响应时间、应急维修措施，对设备状态检查，进行整体设备校准和检测并提供设备检测相关报告，保证设备正常使用等方案，按以下标准进行评审

1、质保期内售后服务对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的，得4分;

2、方案对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的，得2.5分;

3、方案不完整或存在明显缺陷的，得1分;

4、未提供者不得分。

	
	
	
	质保期外售后服务(4分)

根据各投标人提供的质保期外售后服务方案,包括但不限于质保期外服务的保障措施、服务内容、定期巡检、备品备件配备情况，按以下标准进行评审:

1、质保期外售后服务对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的，得4分;

2、方案对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的，得2.5分;

3、方案不完整或存在明显缺陷的，得1分;

4、未提供者不得分。

	
	
	节能环保产品

(1分)
	1、招标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的并提供经“机构名录”中的认证机构出具的节能产品认证证书的得0.5分

2、招标产品属于“环保清单”产品的，并提供经“机构名录”中的认证机构出具的环保产品认证证书的得0.5分(附认证证书复印件加盖单位公章 )

	
	
	注：上述证明材料均需提供原件扫描件附于投标文件中。


1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第1、2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标文件报价出现前后不一致的， 按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2政府采购异常低价审查 

3.2.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

3.2.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对商务标部分计算出得分C；

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 投标人得分=A+B+C；投标人最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。

3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5 评标结果

3.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 采购内容及要求
一、采购项目清单

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一
	雷达及附属设备
	

	1
	X波段双偏振相控阵天气雷达设备及配套软件
	标准型X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达，含雷达设备、天线罩及配套软件（满足《X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达系统功能规格需求书（修订）》中标准型的相关参数要求；包含八年原厂质保；
1）单机雷达控制软件；
2）单机雷达气象产品生成软件；
3）单机雷达气象产品显示软件。
	套
	1
	

	2
	协同控制处理超融合点PU
	国产CPU:X86架构；
CPU处理器速度：≥2.2GHz；
CPU核心数量：≥24核；
内存品牌：国产内存品牌；
内存容量：≥256GB；
系统盘：≥256G；
数据盘：≥7.68TB；
光卡：≥2个10GE网口；
操作系统：国产操作系统；
质保期：≥三年；
	台
	2
	搭建协同控制处理中心

	3
	气象产品显示工作站
	国产CPU：X86架构；
处理器速度≥2.8GHz；
CPU核心数量：≥8核；
内存品牌：国产内存品牌；
内存：≥16GB；
系统盘：≥256GB；
数据盘：≥2TB；
显卡：显存容量≥8G；
操作系统：国产操作系统；
质保期：≥三年。
	台
	3
	

	二
	配套及基础设施
	

	1
	雷达铁塔设施
	

	1.1
	25米雷达塔及安装
	1）八角九柱式，塔高25米（不含避雷针高）；

2）抗震设防烈度：取建站所在地抗震设防烈度等级；

3）工作平台活荷载2.0KN/m^2，静载荷3000Kg；

4）基本风压：取建站所在地50年一遇基本风压值；承受最大风速：当地所在地区最近几年最大风速或当地基本风压较大值；

5）雷达塔自振频率＞1Hz；

6）雷达塔顶水平位移与塔高比＜1：300；

7）热镀锌防腐，结构正常维护状态下使用年限50年；

8）结构安全等级2级。结构重要性系数1.1。

9）天线水平度：≤30″。
	座
	1
	含钢结构建安、塔基础土建、临时措施、环境修复等。

	1.2
	雷达站防雷接地系统
	1）主接闪杆（2根）：玻璃钢管材，长≥10米，底部直径Φ72mm，顶部直径Φ47mm，壁厚6mm。接闪杆顶部金属体直径Φ16mm，长度宜不大于1m。
2）专用引下线（2条）：50mm^2专用多芯铜绞线或采用满足雷电流泄放要求的新型材料。
3）雷达地网和接地体的接地电阻值不大于4Ω。当实测土壤电阻率大于1kΩ•m时，宜在雷达塔基础外增设环形人工接地体，并应使用不小于50mmx5mm的热镀锌扁钢或直径不小于16mm的热镀锌圆钢与雷达塔基础的主钢筋连接，连接点不少于4处，且均匀分布，共用接地装置的接地电阻值宜不大于5Ω。
4）供电系统自外电输入电箱到雷达设备，采用三级防浪涌保护措施。
5）所有设备外壳、所有线缆金属套管等均需做等电位连接。
	项
	1
	含施工。

	2
	雷达站供电、通信、安防系统
	

	2.1
	配供电系统
	1）市电电源到雷达站的供电线路敷设路由总长，380伏低压输电；
2）含施工综合单价；
3）引电实际路由长以实测为准。
	米
	200
	含施工。

	2.2
	通信链路租赁
	1）雷达站点建设网络线路采用双链路专线传输模式，每条链路为不小于50m/s专线网络。三年网络链路费用。（双链路为不同运营商链路）
	站
	1
	

	2.3
	通信接引
	1）12芯SC光纤配线盒ODF*2，（熔接长=塔高+3米的12芯1310nm单模OS2铠甲光缆）；

2）长=塔高+3米的ODYSSEY户外铠装超五类网线*1条；

3）防水2芯光纤航空接头配10米1310nm单模OS2铠甲光纤熔接1个DSC接头光缆*1个；

4）DSCtoDLC2米1310nm单模双工铠甲光纤*1个；

5）2米超五类屏蔽网线*1个
	项
	1
	实际路由长以实测为准。

	2.4
	雷达站视频监控设施
	1）8口PoE录像机*1，带存储功能，存储时间不小于30天；
2）塔上雷达PoE摄像头*1；
3）雷达机房PoE摄像头*1；
4）发电机房PoE摄像头*1；
5）站点围栏PoE摄像头*1（带周界入侵告警功能）；
6）监控视频实时传送到县气象局监控室终端。
7）每站设置12m*12m，高均为2.5m的钢栅栏防护围栏，围栏设立警示牌；
8）雷达塔两个面各安装1套“中国气象”的304不锈钢材质的广告字和气象标志，字体或标志大小1m*1m。
	项
	1
	含施工。

	3
	雷达站机房及配套设施
	

	3.1
	土建机房
	1）框架机房4.2*8.1m，层高4m
2）内部粉刷装修，地面铺贴瓷砖
3）含内部强电走线及照明
	项
	1
	

	3.2
	UPS主机
	1）15KW UPS主机；
2）高频在线式；
3）支持机架式安装；
4）输入功率因数（PF）≥0.99；
5）三进三出；
6）通讯接口：标配USB、RS232，智能插槽可扩展通讯网卡。
	台
	1
	

	3.3
	UPS电池
	1）免维护铅酸蓄电池；
2）12VDC、120Ah；
3）良好的深放电恢复性能。
	块
	32
	

	3.4
	配电箱1：AC-380V
	1）雷达站点输入配电箱：380V/20KW；
2）支持双路电源接入，含双电源自动切换开关，可自动启动柴油发电机；
3）配置1+2级复合型浪涌保护器；
4）含输入电能检测功能；
5）带双路电源指示灯；
6）进出线方式：下进上出。
	个
	1
	

	3.5
	配电箱2：AC-380V-1
	1）UPS输出配电箱：380V/15KW；
2）配置2级浪涌保护器；
3）带电源指示灯；
4）进出线方式：上进下出。
	个
	1
	

	3.6
	配电箱3：AC-380V-2
	1）塔顶中继维护电箱：380V/15KW；
2）不锈钢材质；
3）防护等级IP×4，满足户外使用要求；
4）防虫鼠；
5）进出线方式：下进下出。
	个
	1
	

	3.7
	发电机舱配电箱
	1）发电舱设备配电箱：380V/20KW；
2）配置2级浪涌保护器；
3）带电源指示灯；
4）进出线方式：下进上出；
5）带发电机排烟装置，通风装置控制开启功能。
	个
	1
	

	3.8
	配电箱DC-192V
	1）UPS电池组配套电箱；
2）带电池接通电源指示灯；
3）可集成蓄电池监测管理模块；
4）进出线方式：下进上出。
	个
	1
	

	3.9
	电力电缆及配件
	1）RVV5*10mm^2铠装多股铜芯电力线缆；
2）RVV3*4mm^2铠装多股铜芯电力线缆；
3）RVV5*16mm^2铠装多股铜芯电力线缆；
4）5芯航空插头动力电缆/雷达整机供电线。
5）单芯航空插头接地电缆/雷达整机接地线。
6）配套电池架：满足32块电池安装，单排8块电池，4排布置；设置承力骨架；安装固定孔采用螺栓固定在地板，同时与方舱侧壁连接固定；上方配置防水盖板。
	套
	1
	

	3.10 
	通信电缆及配件
	1）24芯SC光纤配线盒ODF*2，（熔接30m24芯1310nm单模OS2铠甲光缆）；
2）30m户外铠装超五类网线*1条；
3）J599 8芯光纤航空接头配10m1310nm单模OS2铠甲光纤熔接4个DSC接头光缆*1个；
4）DSC to DLC 2m1310nm单模双工铠甲光纤*4个；
5）2米超五类屏蔽网线*1个
	套
	1
	

	3.11 
	通信配套设备
	1）网络机柜*1；
2）POE全千兆4光8电工业级交换机*1；
3）PDU机柜插座*1；
4）24口理线器*2。
	套
	1
	

	3.12 
	动环监控系统
	1）动环监控主机；
2）温湿度传感器*2；
3）水浸传感器*2；
4）烟雾传感器*1；
5）监控软件，对雷达机房动力电源、UPS电源主机、电池组等动力设备及基站空调，温湿度、水浸、烟雾传感器等环境设备的监控及界面显示；
6）支持远程、自动启动发电机及发电机相关状态监测。
	个
	1
	

	3.13 
	精密空调
	3P柜机，满足机房内温度及湿度管控要求
	台
	2
	

	3.14 
	系统内部监控设施
	实现对相控阵雷达和机房内部设备的实时监控功能
	套
	1
	

	3.15 
	柜式七氟丙烷灭火系统
	40L七氟丙烷及配套设施
	套
	2
	

	3.16 
	静音柴油发电机
	三相380V /20kW，另配2个100L油箱(一次加油连续供电24h)，采用PMG永磁励磁系统,电子调速器。
	台
	1
	

	3.17 
	雷达罩内空调3P
	满足美化罩内除湿保温功能
	台
	1
	

	3.18 
	雷达罩内鼓风机
	雷达罩内鼓风机
	台
	1
	

	3.19 
	硬盘刻录机
	存储接口： ≥1 个 SATA 接口，可满配 8TB 硬盘
视频接口： ≥1×HDMI， 1×VGA
网络接口： ≥2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口
报警接口： 4 路报警输入， 1 路报警输出
接入能力： 4 路 H.264、 H.265 格式高清码流接入
解码能力： 最大支持 6×1080P
显示能力： 最大支持 4K 输出
	台
	1
	

	3.20 
	硬盘
	8TB， 3.5 英寸 SATA 3.0 接口
转速： 5400RPM
缓存： 256MB
24×7 全天候高效稳定运行
	块
	1
	

	三
	雷达设备和雷达网系统安装调试
	

	1
	雷达设备安装调试服务
	雷达设备吊运、安装调试。
常规吊运、安装（含雷达设备长途公路运输、意外险）。
	项
	1
	

	2
	雷达网系统安装调试服务
	雷达数据处理设施安装、软件调配、网络调试。
	项
	1
	


注：技术参数注明的规格型号如出现指向某品牌参数或型号，仅作为货物说明，等同或优于技术规范要求的产品，采购人均可接受。

二、X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达

一套完整的X波段相控阵天气雷达系统包括：天线、伺服、数字收发单元、标定单元、数字波束控制与合成单元、信号处理单元、监控与显示单元和附属设备等。
表1 X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达总体技术指标表

	项目
	技术指标

	型号
	标准型X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达

	雷达体制
	双线偏振一维全固态数字平面相控阵体制

	收发模式
	双发双收、单发双收、宽发窄收、窄发窄收

	工作频率
	9.3～9.5GHz，点频工作

	整机寿命
	≥15年

	探测距离范围
	强度：警戒≥120km  定量：≥60km

速度：≥60km

谱宽：≥60km

极化参数：≥60km

	近距离盲区范围
	≤300米

	可探测的最小反射率因子
	≤8dBZ（3千米处、脉宽0.5μs、分辨率75m、法向、单极化）

	
	≤5dBZ（12千米处、脉宽20μs、分辨率75m、法向、单极化）

	
	≤11dBZ（50千米处、脉宽100μs、分辨率75m、法向、单极化）

	
	≤16dBZ（3千米处、脉宽0.5μs、分辨率75m、发射4倍波束展宽、单极化）

	
	≤13dBZ（12千米处、脉宽20μs、分辨率75m、发射4倍波束展宽、单极化）

	
	≤19dBZ（50千米处、脉宽100μs、分辨率75m、发射4倍波束展宽、单极化）

	
	≤19dBZ（3千米处、脉宽0.5μs、分辨率75m、发射8倍波束展宽、单极化）

	
	≤16dBZ（12千米处、脉宽20μs、分辨率75m、发射8倍波束展宽、单极化）

	
	≤22dBZ（50千米处、脉宽100μs、分辨率75m、发射8倍波束展宽、单极化）

	测量范围
	强度
	-15dBZ～+80dBZ

	
	速度
	±48m/s

	
	谱宽
	0m/s～16m/s

	
	差分反射率因子
	-7.9dB～+7.9dB

	
	差分传播相位
	-180°～+180°

	
	差分传播相位率
	-2°/km～+20°/km

	
	相关系数
	0～1

	参数测量精度（标准差）
	强度
	≤1dB

	
	速度
	≤1m/s

	
	谱宽
	≤1m/s

	
	差分反射率因子
	≤0.2dB

	
	差分传播相位
	≤3°

	
	差分传播相位率
	≤0.2°/km

	
	相关系数
	≤0.01

	距离分辨率
	≤75m

	数据分辨力
	方位角和俯仰角
	≤0.01°

	
	强度
	≤0.1dB

	
	速度
	≤0.1m/s

	
	谱宽
	≤0.1m/s

	
	差分反射率因子
	≤0.01dB

	
	差分传播相移
	≤0.1°

	
	差分传播相移率
	≤0.01°/km

	
	相关系数
	≤0.001

	系统噪声系数
	≤3.5dB（脉宽1μs，带宽1MHz）

	系统线性动态范围
	≥95dB（脉宽1μs，带宽1MHz）

	系统相位噪声
	≤0.1°（脉宽1μs，带宽1MHz）

	实际地物对消能力
	≥50dB

	输出参数
	强度、速度、谱宽、差分反射率因子、差分传播相移、差分传播相移率、相关系数、信噪比

	电源要求
	三相AC380V±10%，50Hz±5%

或单相AC220V±10%，50Hz±5%

	重量
	≤3吨

	环境要求
	工作温度
	室内：0～+40℃；室外：-40～+50℃，

	
	贮存温度
	-40～+60℃

	
	最大湿度（+30℃）
	室内：≤90%（+30℃）；室外：≤95%（+35℃）

	
	工作高度
	海拔高度：≤5000m

	
	冲击、振动、淋雨
	符合国家有关部门规定，且满足野外运输要求。

	
	抗干扰
	电源干扰、电磁干扰、无线电频率干扰

	
	其它
	防水、防霉、防盐雾

	平均严重故障间隔时间（MTBCF)
	≥5000h

	平均故障修复时间
	≤0.5h

	架设方式
	固定架设

	整机功耗
	≤15kW

	连续工作时间
	无人值守7×24h工作

	微波辐射安全性
	电磁辐射暴露限制应符合GJB5313A-2017的要求。

	安全标记
	雷达高压部位、微波泄漏部位、机械转动部位应有清晰、醒目的安全警示标记。

	互换性
	雷达备份零件、部件、组件和功能单元均能在现场更换，无需调整而正常工作。

	电磁兼容性
	雷达具有市电滤波和防电磁干扰的能力，设置静电屏蔽、磁屏蔽、电磁屏蔽，模拟地线、数字地线和安全地线严格分开。

	安全性
	雷达应有安全性设计,确保雷达按规定条件进行制造、安装、运输、贮存、使用和维护时的人身安全和设备安全。

	防雷要求
	雷达电源线输入端应加装防雷滤波器，室外电缆一律采用屏蔽电缆。

	绝缘性
	雷达各初级电源与大地间绝缘电阻应大于1MΩ。

	外观质量
	外观应协调一致。外表面应无凹痕、碰伤、裂痕和变形等缺陷；镀涂层不起泡、龟裂和脱落；金属零件无锈蚀、毛刺及其它机械损伤。

	标记与代号
	机柜、机箱、插件和线缆等应有统一的编号和标记，符合国家标准。

印制板、主要元器件等应在相应位置印有与电路图中项目代号相符的标记。

标记的文字、字母和符号应完整、规范、清晰和牢固，且便于识读。

	环境噪声要求
	天线罩内噪声不大于85dB，终端操作室噪声不大于65dB。

	雷达应有的铭牌包括的内

容
	雷达的名称、型号(代号)；出厂编号；出厂年月；制造厂商标。


表2 天线罩技术性能指标表

	项目
	性能指标

	引入波束偏差
	球面罩
	≤0.05°

	
	平面罩
	≤0.03°

	引入波束展宽
	球面罩
	≤0.05°

	
	平面罩
	≤0.03°

	射频损失（双程）
	球面罩
	≤1.2dB

	
	平面罩
	≤0.6dB

	引入交叉极化隔离度影响
	≤1.0dB

	引入副瓣影响
	≤3.0dB

	抗风能力（阵风）
	17级风不损坏

	疏水层
	接触角＞150°


表 3天线技术性能指标表

	项目
	性能指标

	天线形式
	平面双线偏振相控阵天线

	极化方式
	线性水平、垂直极化

	方位波束宽度（水平极化和垂直极化）
	发射、接收均≤1.8°

	电扫波束宽度（水平极化和垂直极化）
	发射、接收均法向≤1.8°

偏离法向±20°H面和E面发射、接收均≤1.91°

	发射增益（法向、不含馈线）
	≥38.5dB

	发射增益（偏离法向±20°、不含馈线）
	≥37.5dB

	发射增益（发射4倍波束展宽、不含馈线）
	≥30.5dB

	发射增益（发射8倍波束展宽、不含馈线）
	≥27.5dB

	发射增益波动（发射4倍波束展宽）
	≤1dB

	发射增益波动（发射8倍波束展宽）
	≤2dB

	接收增益（法向、不含馈线）
	≥37.5dB

	接收增益（偏离法向±20°、不含馈线）
	≥36.5dB

	方位方向最大副瓣电平
	发射、接收均≤-30dB

	交叉极化隔离度
	发射、接收均满足且偏离法向±10°≥35dB

发射、接收均满足且偏离法向±10°~±20°≥33dB

	双极化波束宽度差异
	H面和E面发射、接收均≤波束宽度*5%

	双极化波束指向一致性
	发射、接收均≤波束宽度*5%

	驻波比
	≤1.5


表4天线阵面和伺服系统技术性能指标表

	项目
	性能指标

	波束扫描方式
	平面位置扫描、体积扫描、扇形扫描、定点扫描、用户自定义

	波束扫描范围
	方位机械扫描
	0～360°连续扫描

	
	俯仰电子扫描
	-2～+60°

	
	俯仰机械调整
	天线阵面法向0～+90°

	天线阵面扫描速度
	方位
	0～36°/s，≥6°/s时误差不大于5%

	波束指向误差
	方位
	≤0.05°

	
	俯仰
	≤0.05°

	伺服控制误差
	方位
	≤0.05°

	天线座水平度
	≤30″

	天线阵面控制字长
	≥16位

	角度编码器字长
	≥16位

	安全与保护
	天线阵面应设有辅助支撑锁定机构，以保证其在运输架设时的安全性和稳定性。天线阵面的方位和俯仰运转系统中应具有安全保护措施并具备锁定功能。


表 5发射单元技术性能指标表

	项目
	性能指标

	发射通道形式
	全固态分布式

	脉冲峰值功率（单极化）
	≥1000W

	EIRP（法向、单极化）
	≥96.5dBm

	EIRP（±20°、单极化）
	≥95.5dBm

	EIRP（4倍波束展宽、单极化）
	≥88.5dBm

	EIRP（8倍波束展宽、单极化）
	≥85.5dBm

	校准后EIRP偏差
	≤0.8dB

	最大发射占空比
	≥20%

	发射脉冲宽度
	0.2~200μs可选，典型脉冲宽度包括0.5μs、1.0μs、2.0μs、10μs、20μs、40μs、80μs等。脉冲宽度≥0.5μs时，上升沿：≤200ns，下降沿：≤200ns。脉冲宽度≥1.0μs时，顶降：≤5%。

	脉冲重复频率
	300~5000Hz

	输出端极限改善因子
	≥52dB（重复频率1000Hz、脉冲宽度1μs、带宽1MHz）

	频谱特性（距中心频率频谱线衰减量-40dB处）
	左频偏
	≥-15MHz（脉宽1μs,带宽1MHz）

	
	右频偏
	≤15MHz（脉宽1μs,带宽1MHz）

	谐波和杂散抑制
	≥40dB

	故障检测和保护
	发生过温，过压，过流等情况时可报警并实现自保，输出功率低时输出报警信号


表 6接收单元技术性能指标表

	项目
	性能指标

	G/T（法向、带宽1MHz）
	≥6.5dB/K

	G/T（±20°、带宽1MHz）
	≥5.5dB/K

	校准后G/T偏差
	≤0.8dB

	噪声系数
	≤3dB（脉宽1μs,带宽1MHz）

	线性动态范围
	≥77dB（脉宽1μs,带宽1MHz）

	最小可测功率（灵敏度）
	≤-110dBm（脉宽1μs,带宽1MHz）

	镜频抑制度
	≥60dBc


表 7数字波束控制与合成单元技术性能指标表

	项目
	性能指标

	波束控制和合成形式
	数字域

	波束控制精度（基于波束宽度）
	≤5%

	电扫方向上双线偏振波束指向误差（基于波束宽度）
	≤5%

	电扫方向上双线偏振3dB波束宽度误差（基于波束宽度）
	≤5%

	同时接收波束数（单极化）
	≥16个波束

	电扫方向发射最大副瓣电平
	≤-23dB（法向波束宽度≤1.8°，偏离法向±20°波束宽度≤1.91°）

	电扫方向接收最大副瓣电平
	≤-35dB（法向波束宽度≤1.8°，偏离法向±20°波束宽度≤1.91°）


表 8信号处理单元技术性能指标表

	项目
	性能指标

	最大脉冲压缩比
	≥100

	脉冲压缩主副瓣比
	≥50dB（脉压比≥100）

	脉冲累计平均次数
	16～512可选

	强度、速度处理方式
	FFT/PPP处理

	相关系数处理方式
	一阶相关或多阶相关

	距离退模糊方法
	相位编码或其他等效方法

	速度退模糊方法
	双重频或其他等效方法

	非气象回波识别和抑制
	具有电磁干扰、风电干扰及其它干扰的自动处理能力

	参数估计
	合理方法处理多脉宽条件下参数估算

	地物抑制
	深度学习或其他等效方法

	故障检测和保护
	数据丢包，参数输出等故障


表 9上传参数列表

	序号
	上传参数
	备注

	雷达静态参数

	1
	雷达站号
	

	2
	站点名称
	

	3
	纬度
	

	4
	经度
	

	5
	天线高度
	天线阵面中心高度，单位：m

	6
	地面高度
	单位：m

	7
	雷达类型
	

	8
	雷达型号
	

	9
	终端软件版本号
	监控软件

	10
	工作频率
	单位：MHz

	11
	水平通道发射增益
	单位：dB

	12
	垂直通道发射增益
	单位：dB

	13
	水平通道接收增益
	单位：dB

	14
	垂直通道接收增益
	单位：dB

	15
	水平极化发射波束宽度
	单位：°

	16
	垂直极化发射波束宽度
	单位：°

	17
	水平极化接收波束宽度
	单位：°

	18
	垂直极化接收波束宽度
	单位：°

	19
	发射馈线损耗
	单位：dB

	20
	接收馈线损耗
	单位：dB

	21
	其他损耗
	单位：dB

	雷达运行模式参数

	22
	日期
	

	23
	时间
	

	24
	体扫模式
	

	25
	控制权标志
	本控、遥控

	26
	系统状态
	正常、可用、需维护、故障、关机

	27
	上传状态数据格式版本号
	

	28
	雷达标记
	相控阵、多普勒、双偏振

	雷达运行环境参数

	29
	阵面温度
	单位：℃

	30
	各组件温度
	单位：℃

	31
	底座温度
	单位：℃

	32
	组件总电压
	单位：V

	33
	组件总电流
	单位：A

	34
	各组件功率
	单位：W

	35
	各组件工作状态
	正常、警告、故障

	雷达在线标定参数

	36
	水平通道滤波前回波强度
	单位：dBZ

	37
	水平通道滤波后回波强度
	单位：dBZ

	38
	垂直通道滤波前回波强度
	单位：dBZ

	39
	垂直通道滤波后回波强度
	单位：dBZ

	40
	各水平极化单元峰值功率
	单位：W

	41
	各垂直极化单元峰值功率
	单位：W

	42
	水平极化短脉冲宽度
	单位：μs

	43
	水平极化中脉冲宽度
	单位：μs

	44
	水平极化长脉冲宽度
	单位：μs

	45
	垂直极化短脉冲宽度
	单位：μs

	46
	垂直极化中脉冲宽度
	单位：μs

	47
	垂直极化长脉冲宽度
	单位：μs

	48
	水平极化短脉冲噪声系数
	单位：dB

	49
	水平极化中脉冲噪声系数
	单位：dB

	50
	水平极化长脉冲噪声系数
	单位：dB

	51
	垂直极化短脉冲噪声系数
	单位：dB

	52
	垂直极化中脉冲噪声系数
	单位：dB

	53
	垂直极化长脉冲噪声系数
	单位：dB

	54
	反射率因子期望值
	单位：dBZ

	55
	反射率因子测量值
	单位：dBZ

	56
	速度期望值
	单位：m/s

	57
	速度测量值
	单位：m/s

	58
	谱宽期望值
	单位：m/s

	59
	谱宽测量值
	单位：m/s

	60
	ZDR标定值
	单位：dB

	61
	ΦDP标定值
	单位：°

	62
	短脉冲系统标定常数
	单位：dB

	63
	中脉冲系统标定常数
	单位：dB

	64
	长脉冲系统标定常数
	单位：dB

	65
	其他脉冲宽度系统标定常数
	单位：dB

	66
	各发射单元幅度
	单位：dB

	67
	各发射单元相位
	单位：°

	68
	各接收单元幅度
	单位：dB

	69
	各接收单元相位
	单位：°

	70
	水平极化系统发射功率
	单位：W

	71
	垂直极化系统发射功率
	单位：W

	72
	水平极化系统接收增益
	单位：dB

	73
	垂直极化系统接收增益
	单位：dB

	74
	各水平极化单元相位噪声
	单位：°

	75
	各垂直极化单元相位噪声
	单位：°

	76
	各水平极化单元不同脉宽噪声电平
	单位：dB

	77
	各垂直极化单元不同脉宽噪声电平
	单位：dB


表 10质控算法列表

	序号
	算法名称
	指标要求

	1
	反射率因子衰减订正
	衰减订正后，与相邻S波段雷达相比平均偏差≤2.5dB

	2
	差分反射率因子衰减订正
	衰减订正后，与相邻S波段雷达相比平均偏差≤0.5dB

	3
	地物、超折射、海浪等非降水回波消除
	非降水回波识别准确率≥90%，且降水回波误判率≤5%

	4
	径向干扰剔除
	径向干扰识别准确率≥90%，且降水回波误判率≤5%

	5
	径向速度退模糊
	速度退模糊正确率≥90%，且标准偏差≤2m/s

	6
	差分相移退折叠
	退折叠正确率≥95%

	7
	差分传播相移率估算
	满足合理性评估要求


表 11基本产品列表

	序号
	产品名称
	产品标识

	1
	滤波前回波强度
	TR

	2
	滤波后回波强度
	R

	3
	径向速度
	V

	4
	速度谱宽
	SW

	5
	差分反射率因子
	ZDR

	6
	差分传播相移
	PDP

	7
	差分传播相移率
	KDP

	8
	相关系数
	CC

	9
	水平通道信噪比
	SNRH

	10
	垂直通道信噪比
	SNRV


表 12二次产品列表

	序号
	类别
	产品名称
	产品标识

	1
	物理量产

品
	回波顶高
	ET

	2
	
	回波底高
	EB

	3
	
	垂直积分液态水
	VIL

	4
	
	最强回波高度
	HMAX

	5
	
	组合反射率
	CR

	6
	
	反射率等高平面位置显示
	CAP

	7
	
	速度方位显示
	VAD

	8
	
	速度方位显示风廓线
	VWP

	9
	
	1小时累积降水量
	OHP

	10
	
	3小时累积降水量
	THP

	11
	
	N小时累积降水量
	NHP

	12
	
	质心高度
	RCH

	13
	
	风场反演
	WIND

	14
	
	风暴相对径向速度
	SRM

	15
	识别类产品
	冰雹指数
	HI

	16
	
	风暴追踪信息
	STI

	17
	
	风暴结构分析
	SS

	18
	
	中尺度气旋
	M

	19
	
	龙卷涡旋特征
	TVS

	20
	
	粒子相态识别
	HCL

	21
	
	融化层识别
	ML

	22
	
	雷暴大风
	TS

	23
	
	双偏振定量降水估测
	QPE


以上参数指标来自于中国气象局综合观测司对《X 波段双线偏振一维相控阵天气雷达系统功能规格 需求书（试行）》（气测函〔2019〕141号）进行修订所形成的《X 波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达系统功能规格需求书（修订）》（2024年12月）

三、软件功能要求

1）产品显示：平面位置产品、距离高度产品、等高面位置产品、二次产品等显示功能。

2）分屏显示：二分屏、四分屏等分屏显示功能、支持光标联动信息显示。

3）垂直剖面：基本产品任意垂直剖面显示功能，支持折线剖面，可同时显示多个产品，可保存图像。

4）最大值显示：体扫各层反射率垂直、东西、南北三个方向最大值可投影显示。

5）图形缩放、拖曳：产品图像可放大缩小，拖曳移动。

6）图像保存：产品图像可保存为图片格式，分辨率可调。

7）动态展示：支持产品时序播放、动图制作。

8）地图加载：产品显示可加载离线地图文件，同时应支持API接口获取在线瓦片，底图包括但不限于地图、地形、影像，支持各级界线、名称显隐。

9）测距功能：产品显示界面可显示两点间距离、折线距离。

10）游标引导：游标所在点的经纬度、方位、距离、高度、产品数值、地理位置等信息显示。

11）产品色标：提供默认配色，支持自定义配色。

12）阈值过滤：显示阈值范围内数据，过滤超限数据；可单一范围显隐；可调整产品透明度。

13）自动刷新：可启停的自动显示最新产品数据。

14）状态监控：包括数据接收、产品制作、产品传输状态监控。

15）数据归档：本地或异地产品数据归档，支持定时清理。

16）数据上传：产品数据多节点上传，支持恢复网络后自动补传、手动补传。

17）算法参数：算法参数可本地化调整。

18）算法接口：支持外部算法接入，使用统一数据接口调用。

19）系统日志：包括软件运行日志、数据接收日志、产品生成日志、数据上传日志、告警日志、预警日志。

20）日志查询：可按日期、类型、关键词等方式查询系统日志。

21）多用户并发：每个产品生成终端应至少能够满足30位用户同时访问。

22）数据库接口：可从天擎等数据库的接口获取雷达基数据作为数据源。

23）快捷操作：可通过键盘进行产品切换、时间切换、仰角层切换等快捷操作。

24）关注点标记：设定不同类型的关注点，可设置备注信息并保存；可单选、多选、分类选择叠加在产品上进行显示；可设定关注点预警范围。支持关注点信息导入导出。

软件运行环境要求

1）雷达应至少配置2台独立产品终端，负责产品制作及数据归档。

2）应支持国产化操作系统。

3）产品终端数据处理能力应满足产品制作整体耗时小于雷达最短体扫用时，避免造成数据积压。

4）产品终端能存储不少于3个月的基数据及对应雷达产品。

四、协同控制处理中心（所有设备均为国产品牌）

协同控制处理中心是阵列天气雷达的指挥中心。协同控制处理中心派发协同控制指令给各雷达，确保各雷达分组同步扫描，在同一时刻能同时扫到同一目标。而协同控制处理中心同时也负责接收各雷达数据服务器上传的单元基数据，数据处理服务器对基数据进行质量控制后做PPI及CAPPI转换，转至数据融合服务器对转换数据进行强度融合及速度合成，同时配合产品生成服务器，生成各类阵列气象产品及单元气象产品。

协同控制处理中心可以高效地处理相控阵雷达等高频、海量数据，全面提升数据采集、多源数据融合、数据质控、产品加工、机器学习、高精度数值模式、数据存储、产品展示、数据反演、数据服务、监控运维等各个业务环节的处理效率和稳定性，为雷达数据处理和应用场景提供高效稳定的一体化解决方案。本项目的协同控制处理中心需由4台超协同控制处理超融合PU单元组成，每台超融合PU单元具有以下功能特性：

1）支持双电源备份功能；

2）设备集成海光24核48线程2.2GHZ处理器；

3）设备集成2路SFP+10GbE交换端口，支持端口可重定义；

4）支持在线升级系统软件的功能；

5）设备主动记录所有的操作日志并存储，方便收集信息和故障定位。

每台超融合PU单元性能指标如下：

1）国产CPU：X86架构；

2）CPU处理器速度：≥2.2GHz；

3）CPU核心数量：≥24核；

4）内存品牌：国产内存品牌；

5）内存容量：≥256GB；

6）系统盘：≥256G；

7）数据盘：≥7.68TB；

8）光卡：≥2个10GE网口；

9）操作系统：国产操作系统.。

五、气象产品显示工作站

气象产品显示工作站是布设在相控阵天气雷达系统用户端，用于实现对系统的控制操作和实时在线显示气象产品。气象产品显示工作站主要技术指标如下：

1）国产CPU：X86架构；

2）处理器速度≥2.8GHz；

3）CPU核心数量：≥8核；

4）内存品牌：国产内存品牌；

5）内存：≥16GB；

6）系统盘：≥256GB；

7）数据盘：≥2TB；

8）显卡：显存容量≥8G；

9）操作系统：国产操作系统。

六、国产化要求

（1）硬件设备国产化

目前国产服务器整机厂家主要包括华为、同方、706等多个厂家，芯片厂家包括鲲鹏、飞腾、龙芯等。

本项目所涉及的计算、存储等硬件设备都按照满足国产化要求配置。

（2）业务应用软件国产化

信创是一个复杂的系统工程，因此在适配改造的过程中需要循序渐进。在信创替代的过程中需要考虑四个关键要素，包括生态支持、平稳运行、患者体验和信息安全等。气象应用系统的软件及硬件国产化要求主要是为了确保气象业务的自主性、安全性和可靠性，为确保推动国内信息技术产业的发展，针对硬件环境和系统环境要求如下：

（1）硬件环境

兼容国产服务器：华为、曙光、H3C、联想、浪潮等；

兼容国产CPU：龙芯、飞腾、海思、鲲鹏、展讯通信等；

（2）系统环境

兼容国产操作系统：中标麒麟、银河麒麟、深度科技、红旗、统信等；

七、数据要求：

（1）基数据传输

雷达资料存储将在国、省、市、县四级进行部署。雷达站生成的基数据本地存储后经气象内网发送至市级、省级业务单位与国家气象信息中心。

（2）运行状态与告警信息传输

状态及告警文件从雷达站通过FTP上传到国家气象信息中心后，推送至国家级通信系统。

第五章 合同条款及格式

（本合同格式为范本，实际内容以签订为准）
项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的

规定，按照    （项目名称）   的招标结果签订本合同。

1.货物内容
1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2.合同金额
本合同金额为人民币（大写）：________元（￥________元）。

3.技术资料
3.1乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.知识产权
乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.供货及安装调试期、交货地点
6.1 供货及安装调试期：

6.2 交货地点：

7.付款方式：
8.税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

9.货物包装、发运及运输
9.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为代管交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.质量保证及售后服务
自本项目系统经中国气象局组织的现场验收合格之日起，雷达设备提供8年原厂质保，其他设备提供3年质保，相关产品有国家规定的质保期从其规定，其规定不足3年的按3年计算。

10.1 质保期内对不符合投标文件的投标产品详细配置、参数及性能或不能修复的货物负责免费更换。

10.2 提供所投产品投标人或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

10.3 质保期内免费上门保修服务，7 天×24 小时全年无休，质保期自系统经中国气象局组织的现场验收合格之日起计算。不接受该质保期的响应将不被接受。

10.4 质保期内（以本项目系统现场验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务： 

（1）电话咨询。投标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

（2）现场响应。甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，汛期期间乙方售后应在24小时内到达现场进行处理，非汛期期间应在48小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；现场无法解决的，应在10天内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）投标人应当定期对所供设备运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

（4）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行优惠价格的有偿升级服务。

10.5、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺优惠价格有偿提供产品上门维护服务。

（2）应以优惠价格继续提供售后服务。
11.调试和验收
中标人负责将设备、系统安装并调试至正常运行状态并投入业务试运行3月以上，向采购人提出现场测试验收申请，采购人确定雷达状态正常后，报请中国气象局安排现场测试验收。现场验收合格后，签订系统交接证书，视为产权交接。

12.索赔
12.1 由于产品质量问题而造成的损失，中标人应承担造成损失的全部费用。

12.2 中标人根据采购人的要求，有责任立即更换部分或全部问题产品，由此产生的其它费用均由中标人承担。

12.3 对采购人提出的设备发生的故障现象和问题都必须提供合理的书面解释，提供解决方案，并避免再次出现此类问题。

13.违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个日历天内不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.不可抗力事件处理
14.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

15.合同纠纷处理
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向合同签订地人民法院提起诉讼。

16.违约解除合同
16.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

16.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

16.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

16.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

16.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

16.2 在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

17.其他约定
17.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

17.2 本合同未尽事宜，依据招标文件或相关法律法规双方另行补充。

17.3 本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执  份。

17.4 签定地点：

甲方：                                乙方：

单位地址：                           单位地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                                 电话：

签订日期：   年   月   日

第六章 投标文件格式

平顶山市气象局鲁山县X波段相控阵天气雷达建设（郑州都市圈智慧气象工程）项目

（项目名称）

投  标  文  件

项目编号：
投标人：                              （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日  期：        年        月        日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

___________________________（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了平顶山市气象局鲁山县X波段相控阵天气雷达建设（郑州都市圈智慧气象工程）项目（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）__________________小写（人民币）_______________元的投标报价，按合同约定实施和完成该项目。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。

（4）我方承诺将按照招标文件的具体规定向代理机构交纳招标代理服务费及其他费用。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．__________________________（其他补充说明）。

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系人：                         

联系电话：                

电子邮箱：                                      

日期：_____年_____月_____日

（二）投标函附录
	序号
	项目名称
	平顶山市气象局鲁山县X波段相控阵天气雷达建设（郑州都市圈智慧气象工程）项目

	1
	投标人名称
	

	2
	投标报价
	大写：            
小写：          元

	3
	投标内容
	

	4
	供货及安装调试期
	

	5
	交货地点
	

	6
	质量要求
	

	7
	质保期
	

	8
	投标有效期
	

	9
	备注
	


投 标 人：________________________（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_______________________

单位性质：_______________________

地址：_______________________

成立时间：_________年________月________日

经营期限：_______________________

姓名：_________ 性别：_________年龄：_________职务：_________

系_______________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

                          投标人：_______________________（电子签章）

日 期：____年____月____日

三、授权委托书（如有）

本人      （姓名）系______________________（投标人名称）的法定代表人，现委托______________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改平顶山市气象局鲁山县X波段相控阵天气雷达建设（郑州都市圈智慧气象工程）项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。              

委托期限： 
。
  代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人：______________________（电子签章）

法定代表人：            （电子签章）

委托代理人：            （签字或盖章）

日期： _____年_____月_____日

四、报价明细表

项目名称：平顶山市气象局鲁山县X波段相控阵天气雷达建设（郑州都市圈智慧气象工程）项目

项目编号：

	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	制造商
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价金额合计：（小写）_____________________ （大写）________________________


说明：总报价必须是包含到交货地点的所有费用的总和。
投标人名称：                 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字或盖章)

日 期：_______年______月______日
五、技术规格偏差表

项目名称：平顶山市气象局鲁山县X波段相控阵天气雷达建设（郑州都市圈智慧气象工程）项目  项目编号： 

	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏差描述
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人递交的技术规格与招标文件的技术规格的要求有不同时，应逐条列在技术偏差表中。

有关技术参数证明材料附于此表后（如有）。

投标人名称：                 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字或盖章)

日 期：_______年______月______日
六、资格审查资料

附投标人资格要求中所有资料的原件扫描件（营业执照提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）

七、技术部分

八、商务部分

九、投标人认为需要提交的其他材料
附件-1

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（平顶山市气象局鲁山县X波段相控阵天气雷达建设（郑州都市圈智慧气象工程）项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件-2
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                  公司（单位）名称（盖章）：

           日     期：　     
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件-3

监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按实际情况填空）：

本单位为直接投标人提供本单位服务。

本单位            （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

                                              日  期：

附件-4
残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的__平顶山市气象局鲁山县X波段相控阵天气雷达建设（郑州都市圈智慧气象工程）项目_采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                      单位名称（电子签章）：

                                      日  期：

统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：

　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

[image: image2.jpg]P44

TR mBAREmEEE

=}
i 4% HetB R
5
02010104 £ 3Kil CRY o S e R 1 22 e 24
ceilh “52%)  (GB 28380)
1 020101 57| %A02010105 {H#f| (L T+ S RE 2R 5E 1 R e Y
LB e “4%)  (GB 28380)
402010107 ¢ (L T S e 2B S 18 M At 2
AL TSR 540 (GB 28380)
110201060101 15 5 4T (SZENHL. T EPHLAN {4 FTHLAE R
ENHL EH AR L)  (GB 21521)
% A0201060102 4 | (SZENHL. 4T EIHLAIE FUHLAERLPR
102010601 $T €13
10601 7 pﬁ&ﬁt‘ﬂﬂl E A AR (6B 21521)
% A0201060104 #t 5K (SZEIHL. 4T EIHLAIE FUHLAERLPR
. 14020106 4t A\ HTENHL TE (S RE RS ) (6B 21521)
i os010601 s X AZ01060101 B G SEBLEL B AR 1 ¢
EARE G R BB (6B 21520)
ZHE (SZEDHL. 4T EDHLRIE ELALAY
402010609 [ %] O 5 M e RERUE ) (6B 21521)
140201060901 411
N P et 15 04 st
EPHUAH R R
3 4020202 5 SRR 5 8 S e 50
(e (GB 32028)
1 1020204 £ 1/) CSTERHL. FTENHLAN f ML RE R
fHE— 1AL E i S BERE D (6B 21521)
_ _ < Q7K 28 0 F 1 R8BS 1 2% 1Y
5 |A020519 %% [A02051901 B0 D (B 19762
(VA 7K HL AL il 20 PR 52 A file 280 %
%) (GB19577) , TR
ok A = e
6 1020523 1 74{kA02052301 #174FE ISR KD FUALRER IR E

Eatlied

il

B K e ) (GB 37480)

KRS

Gk Gl PFEATEHLA RE R E ]

SRR (GB 30721)




[image: image3.jpg]AL A A KL
gl

A RS 74 K WL AL i 2B
JE (M RE RS (GB 29540)

% A02052305 ZSifHL
il

ZWAEW AFD
/LN N G I XS
> 14000W)

(IR R HLALRE R
A M BEIRACR L) (6B 21454)

0 R AR AT L
(44> 14000W)

8 e 2 A WL 2R S i
T HERCE L) (6B 19576) (XU
32 A 4% T L AL Al 25 BR
W2 (GB 37479)

% 102052309 % 1]

LB

o e R 2 AT WL A PR s )
JREMEH)  (GB 19576)

102052399 Sl

CHUBGERA RIS 55 1 855
/INELTE A S ) (GB /T 7190. 1)
CHURE A 208 58 2 #84: K]
RIFFRAHIE) (6B /T 7190.2)

14020601 HLHl|

Cef/N B = A S 4 LB L B 2R
FEAE R RERESL)  (GB 18613)

14020602 &
[

e R AE P 2

=PRI PR FE 2% 8 AP s 1
REASEL)  (GB 20052)

K A020609
Mk

SO T B

G T 58 KT UL 7% il 28 PR E 1)
K RERED)  (GB 17896)

40206180101 HLyKA

Y oL DR FL A R MR A it
ALY (GB 12021.2)

10020618 A 35|
e 28

% 10206180203 %% 1f
bl

53 1) 2 A

e S T s 7Y 3 () s T 2 e
IR SE i K RE AR ) (0B
21455-2013) , £ 2019 fFEITR
S A O )25 A 2% AE RO
E (K% il 45 2k ) (GB21455-2019)

LA (AR
BLAL il % EE <
14000W)

(IR D HLALREXR
(S RE TR AR S5 ) (GB 21454)

15 G A % A A AL
(il 4 < 14000W)

8 0 3 2 AU WL A PR s )
K REVERR 20D (GB 19576) (IR
i % X 2 TR L AL il 2R S 1 A
XS (GB 37479)

40206180301 FAHL

LBl AL il ROK 2 PR A 2%

S4%)  (GB 12021.4)




[image: image4.jpg]02061808 #A/K 2%

it 7k 3 rL K 5% 00 PR A 2%

—
otk HEAC% L) (B 21519)

(5% FH R A e A K 28 R AOR
IR HOK A I oK J i A B E i R A )

(GB 20665)

(HREERIKHL (38 RERBR E B 2|
A B
RO eSS %) (GB 29541)

52 F A K B Hk 2 4 B
KRR E 4 5% FH R BH B 30K & 45 g 2R g

B K% e 2)  (GB 26969)

- A
Lk

R 3 R R 3 0 AT e PR
JE (M RERCE L) (GB 19043)

ILED i % / % 18 i
P2 b

GBS MBREIAWI T LED 4T S fiE]
PR SE (1 S BB RS540 (GB 37478)

. 14020619 A& ]
e LED T CENIIIA LED 7 & fE R e
h 8 K e (GB 30255)
i 3 R Al s i (MBI LED 7= & fEROR 52
U LED 4T M % RE R 4%) (6B 30255)
Lo [XA020910 1402091001 3 LK) VAR o 0l 28 PR s L % il %
L B CRALHL %) (GB 24850)
PRI ERE PR IEREE PN A
LS R FF B (PR R A 2R 5 1
13 [RA020011 BAO2091107 BITULER) e S RERES)  (GB 24850)
ies es i Py C2ER=PPES SR NG
AR B (TS s 3% AE AR
(S RE RS ) (6B 21520)
11031210 1K ] i B A L R A
1 AR F LI R W) (GB 30531)
152 K A %Y
s QA8 28 K PR 2 (K RS )
(GB 25502)
% A060805 ]
e 8 5 2 P K 28 R 2 08 K]
19 e R%H)  (GB 30717)
N QMG 2 7K R B A 2% K

W) (B 2837T)




[image: image5.jpg]0 % 1060806 /K| G P K 203 B e £ e 7K 2
i R (GB 25501)
i 1060807 fE#5 G 25 e e D P 7K 28003 R A 2%
eI RS H)  (GB 28379)
" 1060810 k¥4 kI 2 P K 20 R e B 2% K
Ed R%)  (GB 28378)
Ve L YTRE S OE SRS E FAN ARk IO SRR RSAS , H [ 5K e RbRi o — ek OK
BO 8bR.

EF

2. b3l S AERR R R AR TR, AR ISIERRE SR (575 W IR AEE

A fEFE 2019 456 A 1 Ho
3. BL “oke” BRIERABUR SRR




[image: image6.jpg]GRS

=

PRBERR 7

]

IR it

<

GE2

f;: s IR
1 A020101 F5HL | A02010103 45 4 HJ2507 4% k55 %

B 402010104 & 3HH5EHL HJ2536 BRHEENL. SR

402010105 4 TH5EHL HJ2536 R EHHHL. BoRdt

402010107 AR A A T 5EHL 1J2536 TALHHSRL. 2R

A02010108 [ &4 HL HJ2536 BURHEINL. Tondt

A02010109 THEHLT A3 HJ2536 BRHENL, ondt

£02010199 et it SEHLB % HJ2536 BRHENL, LRt

2 A020106 % A | A02010601 4T E % % 40201060101 WHEHTEDHL | HI2512 FTEIHL. A& EHLE 2 Dhhe—dl
B A0201060102 HOEITEIHL | HI2512 FTEHL. feITHL R E ThhE— KL
A0201060103 #ITEIHL | HI2512 FTEDHL. feITHL R Z ThiEe— kML
40201060104 £F5CATEPHL | HJ2512 4TERHL. fEITHLE 2 ThfE
A02010604 R¥ % 40201060401 ¥ TR | HI2536 B THSEAL. Sordt
£0201060499 Jifb SRt | HI2536 SR iHEOHL. Bondt
402010609 B EIRAIA L% | 40201060901 44t {X HJ2517 H4H#{X
3 2020202 54X HJ2516 $HE4X
4 4020201 K EPHL HJ424 e AKE (AEZ ) W&
5 £020204 % T it HJ424 HsRE e (BES IR B
b
6 A020210 SCE1# | A02021001 FEEIHL 1472 He7 X — AL EIHL
#
7 A020301 4R 1% HJ2532 BRRIRE
% (FEERE)
8 4020305 3 il 4 | A02030501 4% HJ2532 BRIK 4
D 102030599 AT (Hi4) 1)2532 R
9 020306 7% 7 02030601 /)% 4 112632 BT
10| A020307 # FIZE | A02030799 b4 AT A 12532 BALA T
i
11| A020523 il ¥ 7% | A02052301 i 4N HJ2531 LRIV s
W 02052305 % JHHLAL HJ2531 LAV B
£02052309 1l 2B #% HJ2531 L7 v Be 4%
12| A020618 ZL ¥ il | A02061802 %5111 Hidh 40206180203 % L HJ2535 J5 [ 2 i i 8%

iR

A02061808 #7k 2%

HJ/T362 KBS




[image: image7.jpg]13| A020619 FE B | A02061908 5 P HIAT HJ2518 BB
*
14| A020810 &3 J | A02081001 f& STl {5 &% HJ2512 $TEHL. FE ML Dhfie—fhbl
HOHE Fe A5 8
%
15 | A020910 3L | A02091001 @ H R % (RHL 11J2506 {2 i i BeiohlL
* B
402091003 ¥k 2 fik 152 I L AR HJ2506 7 (4 AR F bl
P
16 A0601 FR A060101 FAAR HJ2547 505 /HT2540 AW
4060104 A RS HJ2547 5RL/HJ2540 Al
£060199 JL AR HJ2547 ZREL/H]2540 Al
17| A0602 &5, 53 | A060201 FA G . 5K 12547 505 /HT2540 AW
A060205 Al A 12547 50R/HT2540 AN
A060299 Jfin &, 5L HJ2547 R /HJ2540 A
18 | A0603 KF¥EK A060301 b 15 4209 = ) 5 5826 HJ2547 AL /HT2540 AKE il
A060302 A 4 TR FES HJ2547 55 /HT2540 AWl it
060399 3Ll 3£ HJ2547 5 H/HJ2540 AU i
19 | A0604 PR HK 4060499 H b K HJ2547 525 /HT2540 A il
20 A0605 HE % A060501 ATAE A HJ2547 X FL/H]2540 A 5
A060503 4/ i ¢ HJ2547 SR /HT2540 AW i
4060599 JLAiAF 2 HJ2547 5K FL/HJ2540 AHEH] 5
21 | A0606 4% A060601 AR 42 HJ2547 5CRL/HJ2540 A KB
A060602 42 i JFi 485 HJ2547 5CHL/HJ2540 A
22| AOGOT R A060701 A Bt MK HJ2547 ZRHL/H]2540 A K2l
A060702 &2 Ja Tt K HJ2547 ZR5L/H]2540 A Kl 5t
23 | AO60S04 Kith H]/T296 T/EP%E
24 | 060805 {Ii %% HJ/T296 LA Mgt
25 | AO60806 7KH§ H/T411 7KW
26 | AO609 LA A 1J2547 5 F/HJ2540 AR5
27 | A0610 KK A HJ2547 5 F/HJ2540 A B i
R
28 | A0699 FLAlh 3K A HJ2547 5 5/HJ2540 AW i
PR
29 | AO70101 K. fLEF 1J2546 744

GEVEIEIe




[image: image8.jpg]30 | A090101 47 B4 HJ410 SCAL4E
g A
40
31 A090201 S £ HI/T413 S &
CHLIE A ok
&
32| AL00203 At | A10020301 AR HI571 NI AR RSl
A10020302 £F4ERR HI5T1 NEAR R 3L
A10020303 fUI7EH HI571 NG R 3L
410020304 4iA T [NEGWN 7 2 T
A10020399 Ffth A itidz HIBT1 NIRRT B I ity
33 | A100204 AN | A10020404 AEHRF S KR HI571 NIEAR K il it /HT2540 AK2 ] s
T, AR
A10020404 N it 7 2 1] s Hi 4 HI571 NJEAR Bl it /HT2540 AHR ] it
[€::1 9]
34 | A100301 K€ | A10030102 K 1J2519 7Kg
BT
35 | AL00303 KU | A10030301 fif hiiet: HJ/T412 FidkiRkt
il
36 | A100304 ZF4EHY | A10030402 £F4i SR EERR E5 AT HJ /1223 % IR AR AT
B 10030403 oA HALT4EK VRl 11/1223 $2 7 KRR
37 | A100305 #% ik | A10030501 41 4R HJ/T223 $2 b AR A4
YRR 0030503 SR 2O HJ/T223 § RS AR b
38 | AL00307 EEHLM | ALO030701 ¥Eiiit HJ/T297 Pz ik
L A10030704 #i i B HJ/1297 Pk
A10030705 P it HJ/1297 Pk
410030799 JL A dt P e HJ/1297 Bt
39 | A100309 EEHB | A10030901 75 FI I B K HJ455 Bi KA H
KA il B
A10030903 EIHB KA H HJ455 Bk 444
A10030906 %> THikE (1) HJ455 BizK A4t
izl
40 | A100310 B, K& | A10031001 B4 H R 75 b4 HJ /1223 R B AR AT
HNET IR | B
B A10031002 b4 i i 1]/T223 42 U (A A
41 | A100601 ZjfiEtE 12537 Ak
AR
42 A100399 LAt | A10039901 Jofth {2 2 SRR} HJ456 FIFERT KRR

SR




[image: image9.jpg]43 | A100602 T ¥ | A10060202 7 B i 7L i b ik HJ2537 K ek
A10060203 & Bt i FLIE A MR HJ2537 Kk}
kB
A10060299 JAtRETT ikt HJ2537 KPRk
44| AL00604 BioK ik | A10060499 AR Kk HJ2537 K ik}
45 | AL00699 Hfih 2 1J2537 KPR
HRk
46 | A100701 I I THE HJ/T 237 BERHTT8/HJ459 AR RN 1]
47 | A100702 7 HJ/1237 SR8
48 | A170108 ikt (i 1J2537 K Pk}
SRR
49 | AL70112 #E HJ2541 BT
SRR A
50 | A180201 ¥4 HJ/T226 ARSCFYERVE /0] /1231 A28

o
i

ekl

W FREEATR 7T 8 AR K4 AR SR AR R Y SRR AR





全流程电子化交易注意事项（非投标文件格式）
电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。



