# 包A:385套病床（含床垫、床头柜）

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 385套病床（含床垫、床头柜） | 手动病床 - 规格：长度≥2100（mm），宽度≥950（mm），高度≥500（mm） 2、床体静态最大载重380kg（±10kg），床体动态最大载重175kg（±10kg）。 3、床面采用冷轧钢板一次模压成型，钢板厚度≥1.1mm，床板有钢管加固机构及透气孔，尾部床板上具有防滑筋。背部床板螺管内置不锈钢或精铜螺母。 4、高稳定性连动脚踏式中控制动系统，一脚制动，四轮刹车。脚轮直径≥125mm双面中控脚轮，脚轮骨架采用航空铝材或不锈钢材质，脚轮内置全封闭自润滑轴承，防水防异物卷入；轮面需采用耐磨材料； 5、要求双摇病床，具备腹部减压功能，背部最大折起角度：65°±5°，腿部最大折起角度：40°±5°。摇杆系统具有双向到位保护装置，手感舒适，设计符合安全标准，防夹手，不易折断。 6、床体+整体底座，上下两层，稳固扎实，抗压、耐撞、易清洁。进行多重防锈处理； 7、护栏长度不少于1550mm，四片式护栏，左右两侧各两片，腿部为长护栏可以安放餐板且护栏上有限位卡槽，餐板并可前后移动；上身护栏与床板保持同步升降，无论护栏运动到任何位置，护栏之间距离均≤60mm，预防患者坠床及卡脖风险；气弹簧辅助自动下降； 8、床头尾板及护栏板，采用绿色环保产品，需采用全新纯正 PE/ABS原材料自行生产（第三方测试机构出具的对所投品牌制造商的床头床尾板及护栏板关于汞、铅、镉、六价铬等的环保测试报告）；床头床尾板暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便；带防撞胶或轮； 9、六个输液架插座；不少于四个可移动引流袋挂钩； 10、标准配置：床头柜、床垫、输液架、餐板； ABS床头柜 1、规格为：一屉一柜，尺寸：L≥480mm，W≥480mm，H≥760mm； 2、整体以全新ABS工程塑料注塑成形结实耐用，承载35kg以上； 3、柜面两侧设有内藏式毛巾架，柜内配有隔板，柜内可放置热水瓶； 4、配置一个抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜； 5、床头柜面板采用全新的ABS工程塑料注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗，适用于医院经常消毒清洁的工作环境； 床垫： 1、厚度≥80mm，半棕半绵，长宽与床相匹配； 2、外套：采用优质针织水洗牛津布面料、透气、耐磨； 3、褥芯：高弹优质A级海绵+环保椰棕热压成型，提供所投产品制造商的无臭虫及蜱等虫类及虫卵的第三方检测报告； 输液架： 1、不锈钢内外套管，伸缩式结构，四爪输液架，Φ19×1.0mm×900mm-1620mm； 餐板： 1、规格：（880-1050）×320×25mm±5mm 2、材料：采用全新纯正ABS工程塑料注塑成型面板，铝合金伸缩杆； 3、伸展摆放于护栏，可自由调节位置； 4、收缩悬挂于床头尾板，ABS面板硬度高，易清洁，可用水冲洗。 |

# 包B:7套电动手术床

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 7套电动手术床 | 1.基本配置：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个，托腿架一对，缚身带一个，两个轻型肩部夹持器和两个轻型腰部夹持器。 2.手术床长度≥2010 mm，宽度520--600 mm，手术床升降行程350--1030mm，最大承载重量：≥250kg--270kg。 3.手术床台面前后倾角度：25°--30°，左右倾角度：20°--30°；背板折转角度：往上+80°，往下-40°-- -60°；腿板可拆卸、可分叉，腿板折转角度：往上+20°-- +80°，往下-90°-- -92°，外折角度≥90°；头板可拆卸，折转角度：往上+40°，往下-85°。 4.手术床可电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、平移、刹车、腿板上下折等主要动作组，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。手术床应配有高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作，充电电池无需保养和维护,可长时间使用。 5.手术床床垫由质地柔软的记忆海绵整体制成，厚度适中。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。 |

# 包C:产床5套、多功能产床8套

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 产床5套 | - 1.外形尺寸：长度≥2100mm，宽度≥900mm。 - ★2.最大载重≥180kg。 - 3.调节范围：升降高度：≤500mm-≥900mm，脚板升降高度：≥180mm，背部升降≥60°，脚蹬可外摆和上折90°。 4.升降控制组 4.1电机：床面、背部、腿部升降电动≥3组。 ★4.2蓄电池组：设有不断电自动充电装置，提供推送及停电时紧急操作病床动力。 ★4.3机械式CPR（心肺复苏）功能：遇急救时，单手操作即可将背板快速放平。 - 4.4护栏，内外侧集成嵌入式按键，可通过外侧按键操作功能。 ★5.助产手柄 - 床体两侧须有可隐藏、滑动助产手柄。可前后调节距离，助产手柄滑动（机械）：≥120mm;满足不同身高体型产妇分娩用力。（提供厂家实物图片证明材料） 6.床头 - 6.1床头板采用一体注塑成型,可快速拆卸，提高抢救速度。 - ★7.配备一体化搁腿脚蹬，脚部轮廓形状，脚蹬助力和搁腿架支撑一体成型设计。（提供彩页证明资料） 8.医用床垫：配合床体尺寸，厚度≥100mm，偏软。 - 9.配备有音响播放系统，柔和的音乐给产妇温馨、舒适的感觉。 |
| 多功能产床8套 | 1产病床该床安全可靠、操作方便、噪音低、陪伴家属和助产人员皆可操作。 2★刹车系统采用电动或机械控制一键操作，脚轮采用中控脚轮安全平稳。 3★配备有音响，可进行蓝牙连接，播放系统。 4护栏采用高强度塑料成型。内外侧均镶嵌操作按钮。护栏使用时即可当握把抓握又起到侧边保护作用。不用时可向下隐藏。 5★坐板两侧装有搁手板或助产手柄，侧边配有拉手可调节角度方便产妇抓握，不用时可以隐藏。 6辅助台功能多样，可上下升降，并且可以在分娩时隐藏到背板下方增大医生站立空间，辅助台升降高度145mm。 7隐藏式污物盆在不使用时可以隐藏在坐板下方，使用时旋转摆出，污物盆位置前后亦可调节，能精确调整到使用位置。 8脚板操作简便，能一键操作外摆与上折，同时脚板下方装有搁腿架可以上翻搁腿使用，脚板摆动角度：外摆90°，上折90° 9★整床电动控制≥三电机控制。 10★外形尺寸：长度≥2050mm 宽度≥880mm - 11调节范围：升降高度：≤500mm-≥900mm，脚板升降高度：≥180mm，背部升降≥60°，脚蹬可外摆和上折90°。 |

注：

- 投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

- 多功能产床 为本项目包C采购的核心产品。

- 投标人报价应充分考虑货物设备的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修及相关伴随服务等。

- 投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件重要技术条款要求的客观证据材料（技术支持资料）作为投标文件的一部分，以证明投标人真实并实质性响应招标文件的重要技术条款。未按要求提供的，评标委员会将认定不满足该项要求。上述客观证据材料（技术支持资料）包括：国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页、注册证、产品检验报告、产品画册、官方数据图片等），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）；或者评标委员会认可的其他客观证据材料。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。对于非标准和非通用的产品，投标人也可以提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应加盖用户单位公章）作为客观证据材料。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

- 投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴采购需求及技术要求中的技术参数和性能描述。因完全复制粘贴采购需求及技术要求中的技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。