杞县人民医院医疗麻醉设备采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：汴杞财磋商采购-2025-22

采 购 人：杞县人民医院

集采机构：杞县公共资源交易服务所

二〇二五年五月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	4

第二部分  供应商须知	8

第三部分    采购需求及参数要求	20

第四部分   合同格式	23

第五部分  评审办法	27

第六部分  响应文件格式	32

1、法定代表人资格证明书	34

2、法定代表人授权委托书	35

3、报价函	36

4、供应商资格审查资料	39

5、技术部分	46

6、商务部分	47

7、其它资料	48

# 第一部分  竞争性磋商公告

杞县人民医院医疗麻醉设备采购项目竞争性磋商公告

杞县公共资源交易服务所受杞县人民医院的委托，就杞县人民医院医疗麻醉设备采购项目进行竞争性磋商采购, 现欢迎符合相关条件的潜在供应商参加磋商，现将相关事宜公告如下：

一 、 项目概况 ：

1、项目名称：杞县人民医院医疗麻醉设备采购项目

2、项目编号：汴杞财磋商采购-2025-22

3、资金来源: 自筹资金

4、项目金额：100万元

5、采购内容：麻醉机3台

6、交货期限：签订合同后30天

7、质量要求：达到国家质量标准要求合格

8、是否接受进口产品：否

9、是否为只面向中小企业采购：否

10、是否接受联合体投标：否

二、本项目需要落实的政府采购政策：

1. 本项目非专门面向中小企业采购。根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定。采购人对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

三、 供应商资格要求 ：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力, 具备有效的营业执照或法人证书。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供近三年来任意一个年度的财务审计报告或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。

（3）提供2024年 1 月 1 日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法免税企业，应提供相关证明文件）

（4）须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供相关证明材料或承诺书（格式自拟））

（5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。

3、特定资格要求：

3.1 投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相关规定，取得医疗器械产品注册证或产品备案凭证；

3.2 供应商为代理商应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的经营资格（投标产品属于第二类医疗器械：具有有效的医疗器械经营备案凭证；投标产品属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证）；

3.3 供应商为境内生产商应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的生产资格（投标产品属于第二类或第三类医疗器械：具有有效的医疗器械生产许可证）。

四、招标文件的获取：

1、招标文件下载时间: 2025年5月9日9:00至2025年5月 18日17:00

2、招标文件获取地点：开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/

3、招标文件获取方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，按要求下载电子招标文件

4、招标文件售价：0元

5、投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

五、 投标文件提交截止时间及地点：

1、投标文件上传截止时间：2025年5月19日上午9点30分。

2、电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/会员系统中加密上传。

六、开标时间及地点：

1.时间：2025年5月19日上午9点30分。

2.地点: 杞县综合服务大厦 11 楼开标室（金城大道与经四路交叉口东北角处杞县便民服务中心）

七、其他补充事宜：

注：1.本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到达现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易服务中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

2. 本项目全程无需投标企业（供应商）另行提供纸质投标（采购）文件，任何单位要求提交纸质文件的行为，均为非必要行为。请予以拒绝，并向杞县公共资源交易服务中心业务管理科投诉。投诉电话：0371-28666651。

八、公告发布媒体

本项目的采购公告同时在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

九、联系方式：

采 购 人：杞县人民医院

联 系 人：王先生

联系电话：0371-22278885

联系地址：河南省杞县西关北环路10号

集采机构：杞县公共资源交易服务所

联 系 人：苏先生

联系电话：0371-28666996

联系地址：杞县金城大道与经四路交叉口东北角综合服务大厦

监督部门：杞县政府采购办公室

联系电话：0371-28666979

2025年5月8日

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购单位 | 采 购 人：杞县人民医院 联 系 人：王先生 联系电话：0371-22278885 联系地址：河南省杞县西关北环路10号 |
|  | 集采机构 | 名 称：杞县公共资源交易服务所 地 址：杞县经四路与金城大道交叉口综合服务大厦12楼 联系人：苏先生 联系电话：0371-28666996 |
|  | 项目名称 | 杞县人民医院医疗麻醉设备采购项目 |
|  | 项目地点 | 杞县境内 |
|  | 采购内容 | 麻醉机3台 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 交货期限 | 签订合同后30天 |
|  | 质保期限 | 1年 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 质量要求 | 达到国家质量标准要求合格 |
|  | 是否接受进口产品 | 否 |
|  | 是否只面向中小企业采购 | 否 |
|  | 供应商资质条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （1）具有独立承担民事责任的能力, 具备有效的营业执照或法人证书。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供近三年来任意一个年度的财务审计报告或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。 （3）提供2024年 1 月 1 日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法免税企业，应提供相关证明文件） （4）须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）） （5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。 3、特定资格要求： 3.1 投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相关规定，取得医疗器械产品注册证或产品备案凭证； 3.2 供应商为代理商应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的经营资格（投标产品属于第二类医疗器械：具有有效的医疗器械经营备案凭证；投标产品属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证）； 3.3 供应商为境内生产商应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的生产资格（投标产品属于第二类或第三类医疗器械：具有有效的医疗器械生产许可证）。 |
|  | 是否接受联合体响应 | 不接受 |
|  | 供应商提出问题的截止时间 | 响应截止时间5日前 |
|  | 采购人书面澄清的时间 | 响应截止时间5日前 |
|  | 是否允许偏离 | 不允许大的偏离 |
|  | 分包 | 不允许 |
|  | 响应截止时间 | 2025年5月19日上午9时30分 |
|  | 投标有效期 | 响应文件递交截止日期起60天 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子响应文件应按响应文件格式要求签字、盖章。 |
|  | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 |
|  | 响应文件上传 | 供应商必须在响应截止时间前将加密的电子响应文件在开封市公共资源交易网会员系统指定位置加密上传。（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html） |
|  | 开标时间和地点 | 开标时间：同响应截止时间 开标地点：杞县综合服务大厦11楼开标室（地址：金城大道与经四路交叉口东北角处杞县便民服务中心） |
|  | 注意事项 | 1、投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网上传投标文件，并有投标人的法定代表人电子签章和企业电子签章； 2、请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 3、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA 密钥推送消息。 4、加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。 5、投标人应按开标程序解密电子投标文件。 6、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30 分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 7、投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。 |
|  | 开标程序 | 本项目采用电子开标。到投标截止时间以后，各投标人对电子投标文件自行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。 注：因投标人原因造成投标文件未解密的，视为其撤销投标文件。因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
|  | 谈判小组的组建 | 评标委员会构成：由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家3人组成，其中技术、经济等方面的专家2 人，招标人代表1 人。业主评委需有本单位正式工作人员担任，本单位若没有符合条件的评委，将从专家库随机抽取。 评标专家抽取:开标后从省级财政部门组建的政府采购专家库中随机抽取。 |
|  | 是否授谈判小组确定中标人 | 否，由谈判小组推荐3名中标候选人。 依法必须采购的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。 |
|  | 控制价 | 1000000.00元人民币 超出本控制价的投标文件作无效标处理。 |
|  | 招标代理服务费 | 本项目因是单价中标，招标代理服务费按照包控制价收取。中标的供应商应按国家计委价格［2002］1980号文和和国家发改办价格【2003】857号文件的规定（货物招标）向招标代理机构一次性支付本次招标代理服务费。 详表如下： 成交金额（万元）; 费率. 100 以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 例如：某分包中标金额为 500 万元，计算招标代理服务费额如下：100 万元×1.5%=1.5 万元，(500－100)×1.1%=4.4 万元 合计收费=1.5+4.4=5.9 万元 |
|  | 相同品牌产品投标的处理 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标段投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价也相同的，由磋商小组投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 本次采购项目的核心产品为：高端麻醉机 |
|  | 支持中小企业及监狱企业发展 | 本项目非专门面向中小企业采购。为了政府采购促进中小企业发展,根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定。采购人对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1 | 质疑 | 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号文件要求）的规定：供应商（投标人）向采购人、采购代理机构提出质疑（异议）的方式为线上提起。 |
| 2 | 付款方式 | 合同约定 |
| 3标的名称 | 产品名称 |  |
| 4所属行业 | 制造业 |  |
| 5 | 其他未尽事宜，按国家有关法律、法规执行 |  |
| 注：1、当供应商须知前附表与供应商须知正文内容不一致时，以供应商须知前附表为准。 2、本采购文件的解释权归采购人。 |  |  |

A、说明

1、适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所叙述的项目。

2、定义：

（1）“集采机构”系指组织本次采购活动的采购代理机构:杞县公共资源交易服务所。

（2）“供应商”系指符合竞争性磋商文件规定条件向采购代理机构提交响应文件的企业。

（3）、“项目”系指杞县人民医院医疗麻醉设备采购项目。

3、合格的供应商：

（1）凡符合竞争性磋商公告资质要求条件的企业均为合格的供应商。

（2）供应商应遵守国家法律、法规和采购代理机构有关采购规定。

4、供应商应详细阅读竞争性磋商文件中的各项条款、格式、表格、条件等内容，不按竞争性磋商文件要求提供响应文件和资料的，将导致响应文件不被接受或废标，其后果由供应商自行负责。

5、无论响应过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加响应有关的全部费用。

B、竞争性磋商文件说明

6、竞争性磋商文件的构成：

竞争性磋商文件用以阐明本项目的内容、竞争性磋商程序和合同条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

（1）、竞争性磋商公告

（2）、供应商须知

（3）、采购需求及参数要求

（4）、合同格式

（5）、评审办法

（6）、响应文件格式

7、竞争性磋商文件的补充和修正：

（1）在答疑会当天进行补充和修正。

（2）对竞争性磋商文件的补充或修正，采购代理机构将以发布变更公告形式通知所有潜在供应商。

（3）为使供应商有足够的时间按补充或修正的竞争性磋商文件准备响应文件，采购代理机构可酌情延长响应截止时间，并将此变更通知所有潜在供应商。

（4）竞争性磋商文件的补充或修正书将构成竞争性磋商文件的一部分，对所有供应商均有约束力。

C、响应文件的编制

8、要求：响应文件应按竞争性磋商文件所要求的格式和内容用中文编写响应文件，并保证所提供响应文件的真实性，以使其响应对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则其响应可能被拒绝。

9、供应商资格文件：

供应商企业法人营业执照（磋商公告要求）等说明为合格供应商的证明文件；

10、响应有效期：

响应文件递交截止日期起60天。

11、响应文件的组成：

（1）法定代表人资格证明书

（2）法定代表人授权委托书

（3）报价函

（4）供应商资格审查资料

（5）技术部分

（6）商务部分

（7）其他资料

12、电子响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件或复印件，并采用单位和个人数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子印章。

D、响应文件的递交

13、本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到达现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易服务中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等 。（系统解密时长默认为40钟，错过解密时长者视为自动放弃本次响应）

E开标和评标

14、开标：

采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间和地点公开开标；出现特殊情况需要更改时间和地点的，采购代理机构应当按规定在开标前以在相关网站发布公告方式通知各供应商。

15、响应文件的澄清、说明或更正：

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者在明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

16、评标、定标

竞争性磋商小组由招标人（采购人）、有关方面的专家等组成。竞争性磋商小组对全部响应文件进行评定。

17、评标方法：

采取综合评分法（办法附后）。

18、保密及其他注意事项：

（1）评标是采购工作的重要环节，评标工作在竞争性磋商小组内独立进行。

（2）在开标、评标期间，供应商不得向竞争性磋商小组询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）竞争性磋商小组不向落标方解释落标原因。

F授予合同

19、定标原则

（1）严格按照竞争性磋商文件规定的评标办法和标准进行评标，择优定标。

20、签发中标通知和签订合同

（1）竞争性磋商结束后，将公布竞争性磋商小组的推荐结果，各供应商如有异议，可在七日内向采购代理机构质疑。

（2）竞争性磋商结束后，采购代理机构向采购人呈报评标报告，经审批后，由采购人签发《中标通知书》。

（3）中标人凭《中标通知书》，到采购单位与采购人办理合同签订手续。

（4）如中标人中标后在规定的时间内违约不按时签订合同，采购单位可在侯选中标单位中重新选定中标单位。

21、授予合同时变更数量的权力

采购人在授予合同时经有关部门审批后有权按照法律规定对项目及服务予以增减。

22、签定合同：

（1）中标人收到中标通知书，应在规定时间内于指定地点与招标人签订“政府采购合同书”。

（2）合同期限：合同约定。

（3）“竞争性磋商文件”中的“中标通知书”、“响应文件”、“响应报价表”、澄清问题的记录及有关协议等均作为合同不可分割的组成部分。

23、货款的支付

（1）付款方式：合同约定

（2）履约保证金：合同约定

24、未尽事宜，按国家有关规定执行。

本竞争性磋商文件的解释权属采购人。

附表 一 ：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）。

评标工作组负责人： （签字）

年 月 日

附表 二 ：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

# 第三部分    采购需求及参数要求

高端麻醉机技术参数(1台)

一、主要规格和系统概述

1、高端麻醉工作站，用于病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理，适用于成人、儿童和新生儿（注册证的适用范围）。

2、机器使用期限10年（提供机器标签证明）

3、★主机显示屏采用一体化内置式≥15英寸彩色触摸屏同时具有第二状态显示屏。

4、内置后备电池，断电情况下麻醉机可继续工作。

二、技术参数

（一）气体输送系统

1、电子流量计，每种新鲜气体分别有独立的数值显示，主屏幕上有虚拟流量计显示，总流量管可显示所有新鲜气体的总流量。

2、可分别设置每种新鲜气体的流量，新鲜气体流量的设置范围：0 – 12 L/min

3、所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上。

（二）麻醉呼吸机

1、★呼吸机：电动电控或非风箱式呼吸机。

2、通气模式：具备手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停；AutoFlow、SIMV-VC、SIMV-PC、SIMV-AutoFlow、CPAP/PSV（带后备窒息通气）以及SIMV-VC/PS、SIMV-PC/PS、SIMV-AutoFlow/PS模式。

3、容量控制模式潮气量设定范围: 10 - 1500 ml

4、呼气末正压PEEP：关，3- 30 cmH2O。

5、呼吸频率: 3 - 100 次/分

6、吸呼比：1:8 - 4:1

7、可根据病人的理想体重预设相关的通气参数和报警阈值。

（三）呼吸回路

1、高度集成呼吸回路，回路徒手可拆卸，耐134℃高温蒸汽灭菌避免院内交叉感染；所有回路模块不含天然乳胶。一体化的回路主动加热系统（可关闭），防止呼吸回路积水，同时温化湿化气体，避免患者受冷凝水刺激。

2、呼吸系统总容量：≤ 3.6升（包括可重复使用钠石灰罐容量和呼吸机容量）。

3、手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O。

4、★高精度流量传感器数量≤2个，降低故障率，拆装方便，便于消毒，防止交叉感染。每台麻醉机提供至少3个流量传感器作为备品备件存放使用科室。

5、CO2吸收罐容量≥1.5升，长时间大手术无需更换。

6、★标配主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备。

（四）麻醉气体挥发罐

1、双罐位，配置一个七氟醚挥发罐，挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产（非OEM），可选配原厂同品牌具有地氟醚补偿功能的地氟醚挥发罐。

2、挥发罐加药量≥300毫升，具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运；只需出厂一次标定，终身免维护。

3、能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精度的要求。

（五）监测和报警

1、全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动。

2、★标配一体化的气体监测模块，可监测：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体以及经年龄校正的xMAC值计算和显示。

3、★标配肺复张功能包：查看肺复张趋势（Cpat/PEEP），帮助评估肺复张效果，设置合适的PEEP值。

4、呼吸环：压力/容量环和流速/容量环（PV、FV），可保存参考环

5、一体化的氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品；氧浓度监测范围：0--100 Vol%。

6、具有自动调节所有报警限值；全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。

7、通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。

8、报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。

9、具有心脏旁路模式用于在使用体外循环机时抑制相应报警。

中端麻醉机技术参数(2台)

一、主要规格和系统

1.★适用范围：为实施手术的患者进行吸入麻醉、提供机械通气、监控和显示病人呼吸参数。适用于成人、儿童、新生儿（注册证适用范围明确注明）；

2.内嵌式屏幕（非外挂屏），屏幕与机器一体减少清洁死角，方便清洁，提升感控；屏幕尺寸≥10.4英寸。

3.内置后备电池，断电情况下麻醉机可继续工作。

4.★麻醉安全：特殊情况手术室断气，可抽送大气中的氧气工作或提供空气压缩机单机实现此项功能，防止病人窒息死亡。

二、技术参数:

1．	标配空气、氧气两种气源；

2．	挥发罐

1)	标准双罐位，标配一个七氟醚挥发罐，出厂一次标定，无需再次标定，降低使用成本；可选配同品牌地氟醚挥发罐。

2)	挥发罐与机器同一品牌，一次加药量≥290ml，可整瓶加药，避免浪费；

3．呼吸回路

1) 组成部件少，拆装方便，可耐受134℃消毒；

2) 具有动态顺应性补偿功能；

3)  CO2吸收罐容量≥1.5L；

4) 一体化回路加热装置，非冷凝水装置；

5）★高精度流量传感器数量≤2个，降低故障率，拆装方便，便于消毒，防止交叉感染。每台麻醉机提供至少3个流量传感器作为备品备件存放使用科室。

4．呼吸机：电动电控活塞式呼吸机或气动电控风箱式呼吸机，保障潮气量精准。

5．呼吸模式：

1) 手动、自主、IPPV、PCV、PLV

2) 手动模式可设置压力限制，防止气压伤，保证安全；

3) 具有待机模式，待机时无额外气体消耗，便于快速投入工作；

6.潮气量（容量模式下）：最小潮气量20mL

7.★PEEP：off，3,4,5,6– 20 mbar (cmH2O)连续无断档可调；

8.可升级麻醉气体监测，可连接同品牌不同型号麻醉机使用，具备吸入氧浓度，呼出二氧化碳及四种麻醉气体的监测功能。

9．报警系统：中文报警信息提示，操作方便直观；声光报警；压力上下限报警，吸气氧浓度上下限报警，呼出分钟通气量上下限报警；采用单独的报警限值按键；监测参数带相应报警限值；可调节的高低报警阈值。

# 第四部分   合同格式

（ 仅为招标阶段参照文本格式 ，以最终签订合同为准）

杞县人民医院医疗麻醉设备采购项目

政府采购合同

项目编号：汴杞财磋商采购-2025-22

甲方: 杞县人民医院

乙方:

合同生成日期：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标文件、投标文件和特殊承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 3、本合同一式 份，供方 份，需方 份，备案机构 份，具同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

# 第五部分  评审办法

评审办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （1）具有独立承担民事责任的能力, 具备有效的营业执照或法人证书。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供近三年来任意一个年度的财务审计报告或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。 （3）提供2024年 1 月 1 日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法免税企业，应提供相关证明文件） （4）须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）） （5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。 3、特定资格要求： 3.1 投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相关规定，取得医疗器械产品注册证或产品备案凭证； 3.2 供应商为代理商应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的经营资格（投标产品属于第二类医疗器械：具有有效的医疗器械经营备案凭证；投标产品属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证）； 3.3 供应商为境内生产商应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的生产资格（投标产品属于第二类或第三类医疗器械：具有有效的医疗器械生产许可证）。 |
| 2 | 响应性评审 | 供应商名称 | 与营业执照一致； |
|  |  | 报价文件的签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人按要求签字或盖章并加盖单位章； |
|  |  | 响应报价 | 只能有一个有效报价且不超出采购控制价 |
|  |  | 交货期限 | 签订合同后30天 |
|  |  | 质量要求 | 达到国家质量标准要求合格 |
|  |  | 质保期限 | 1年 |
|  |  | 响应有效期 | 响应文件递交截止日期起60天 |
|  |  | 采购内容 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六部分报价文件格式的要求； |

按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，制定本评标办法。

1、采用综合评分法：供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其他要素。由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。分二次报价：第一次报价必须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于第一次报价）即为最终报价将不予以公开。在规定时间内未响应二次报价的，其价格分按第一次报价计算。

2、评标程序：资格评审、响应性评审、详细评审和推荐中标候选人四个阶段。

2.1响应文件的资格评审

磋商小组首先进行资格审查，确定供应商资格是否符合要求，磋商小组依据本部分评标办法前附表规定的评审标准对响应文件及所述材料原件扫描件进行资格评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当供应商资格预审申请文件的内容发生重大变化时，磋商小组会对其更新资料进行评审。然后进行响应性评审，确定每份响应文件是有效标还是无效标,有评审办法前附表中响应性评审情况之一的,属于重大偏差，为未能对磋商文件做出实质性响应，响应文件视为无效标(即为废标)，不进入二次报价程序。

3. 供应商有以下情形之一的，其报价作废标处理：

（1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

（3）响应文件格式与采购文件格式明显不符的。

3.1报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其报价作废标处理。

（1）磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以要求供应商对所提交磋商响应文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

（4）澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

（5） 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

（6）最后报价（二轮报价）是供应商响应文件的有效组成部分（注：最后报价不得超出第一次报价更不得超出采购人招标控制价，最后报价明显低于成本价的，磋商小组可以要求供应商在规定时间内做出合理说明，否则将承担不被接受的风险）。

4.详细评审

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

(1)	按本部分规定的评审因素和分值对报价得分计算出得分A；

(2)	按本部分规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3)	按本部分规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分C。

（4）评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（5）供应商得分=A+B+C。

5. 磋商小组按照最终综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。详审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6. 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

| 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) |  | 投标报价：30分 技术部分：40分 商务部分：30分 |
| 评分因素 |  | 评分标准 |
| 投标报价（满分30分） |  | 投标报价计算方法如下： 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝(评标基准价／投标报价)×30 为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）的规定，给予小型和微型企业产品（供应商为小微企业且提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价*（1-20%） 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明或未在规定时间内提供其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。各供应商的总报价均不得超出招标控制价。 |
| 技术部分 （40分） | 技术参数 （40分） | 1.评审小组根据投标文件和相关证明材料对采购文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足采购文件的要求；该项满分40分。技术参数及功能要求带★项每有一项不满足的在40分的基础上扣4分，非★项每有一项不满足的在40分的基础上的扣1分，扣完为止。 注：（1）加★参数及正偏离参数必须提供技术支持材料（须在响应文件技术要求偏离表中标明该参数技术支持材料所在页码、序号或编号），否则按加*参数不满足要求或正偏离项不予认可；其余一般技术参数可不提供技术支持资料，但须如实响应，否则按负偏离处理。 （2）供应商须提供响应采购文件要求的产品注册检验报告或技术白皮书，且对提供产品注册检验报告的真实性负责，并承担相应的法律责任。 （3）供应商也可提供其他技术支持文件，如所投产品型号彩页等相关证明文件。 |
| 商务部分 （30分） | 供货、验收方案（6分） | 根据采购人实际需求，针对项目实际情况，对投标人提供的供货、验收方案进行打分。 针对本项目列出规范、合理的供货、验收方案，确保货物运行安全、成品保护措施完善合理的得 6 分； 供货、验收方案措施合理性、针对性一般，能够满足招标文件要求的得 4 分； 供货、验收方案措施一般，没有针对性或不能够满足招标文件要求的得 2 分； 未提供不得分。 |
|  | 安装调试、培训计划 方案（6分） | 根据采购人实际需求，针对项目实际情况，对投标人提供的安装调试、培训计划方案进行打分。 针对本项目列出规范、合理的安装、调试、培训计划方案，确保货物安装调试合理、能够一次性调试成功并开机、培训计划切实可行的得6分； 安装、调试、培训计划方案措施合理性、针对性一般，能够满足招标文件要求的得 4 分； 安装、调试、培训计划方案措施一般，没有针对性或不能够满足招标文件要求的得 2 分； 未提供不得分。 |
|  | 业绩（4分） | 投标人自 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来具有同类项目业绩合同，每提供 1 份业绩合同得 2 分，最多得4 分。 注：业绩合同扫描件、中标（成交）通知书和中标（成交）公告截图。不符合要求的该项业绩不得分。 |
|  | 质保期 （4分） | 投标人在完全响应招标文件质保期的基础上每免费延长一年质保得 2 分，本项最高得 4 分。 |
|  | 售后服务方案（7分） | 售后服务方案包括质保期内和质保期外售后服务方案，评审委员会根据售后服务方案的内容、形式（含维修人员组成）；免费维修时间；解决问题方案（含应急突发事件）；出现操作问题的响应时间等内容进行综合评审打分。 1）响应以上售后服务要求，售后保障服务方案内容清楚、服务承诺条理清晰、步骤具体，时间、节点安排合理的得 7分。 2）基本响应售后服务要求，售后保障服务方案内容基本符合项目需要、服务承诺条理基不清晰、缺少关键步骤基本具体的得 4分。 3）售后服务内容描述不清晰，节点安排不合理，缺少内容得 1 分。 未提供不得分。 |
|  | 优惠承诺（3分） | 在满足采购文件基本要求的基础上提供的实质性优惠承诺。 1）供应商对采购人优惠承诺，备品备件及后续免费开发、软件升级或提供技术支持服务，所投设备操作人员培训，操作手册讲解等具有实质性优惠承诺得的 3 分。 2）供应商对采购人优惠承诺，提供技术支持服务，设备操作人员培训，操作手册讲解等具有实质性优惠承诺得的2分。 3）供应商对采购人提出优惠承诺，不具有实质性优惠承诺的 1 分。 未提供不得分。 |

# 第六部分  响应文件格式

响应文件封面格式

杞县人民医院医疗麻醉设备采购项目

竞争性磋商响应文件

供应商：                              （盖单位电子章）

法定代表人：                          （盖电子印章或签名）

详细地址：

联系电话：

年         月        日

## 1、法定代表人资格证明书

供应商名称：

单位性质：

地  址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖单位电子章）

年    月     日

## 2、法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                          （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：                          （盖单位电子章）

法定代表人：                     （盖电子印章或签名）

身份证号码：

委托代理人：                      （盖电子印章或签名）

身份证号码：

年    月    日

注：

1、如果由法定代表人签署响应文件，则无需填写该授权委托书。

2、如果由委托代理人签署响应文件，被授权人须为本单位正式员工，在本公司参加社会保险（提供社会保险证明必须是网上下载的网页的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表，或由当地社保部门出具的查询明细表原件并加盖社保部门印章，或个人、集体对账单，除此之外的证明无效）。

## 3、报价函

（一）报价函

致：   （采购人）

我们收到了                                       （项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的响应，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照竞争性磋商中的条款和要求，进行供货、安装及相关服务，总报价为大写：               （小写：       ）。详见“报价函附录”。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。

3、我们同意按竞争性磋商文件中的规定，本响应文件的有效期为响应文件递交截止日期起    天。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供竞争性磋商文件中要求的所有文件资料。

5、我们的交货期限是合同签订后                   天。

6、我们已经详细审阅了全部竞争性磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）

和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、 如我方成交，我方愿意按国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改办价格【2003】857号文件的规定（货物招标）一次性向代理机构支付本次招标代理服务费。

8、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

供应商（盖单位电子章）:

法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）

年    月    日

（二）报价函附录

金额单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |
| 投标内容 |  |  |
| 响应总报价 | （大写） | 元（小写） |
| 交货期限 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 响应有效期 |  |  |

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

（三）报价明细表

（此表可拓展）

（价格单位：元人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.不提供详细报价明细表视为没有实质性响应采购文件；

2.此表的合计总价应与“投标函附录”总报价相一致；

3.若投标产品配置清单中含第三方产品，请填写正确的第三方品牌、型号、产地等。

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

## 4、供应商资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

下附营业执照

（二）反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次公开招标中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式）

致：             （招标人名称）

我单位           （投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

（格式自拟）

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

（五）不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺书

我公司承诺:

在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

（六）硬件特征码不一致承诺书

投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。（格式自拟）

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

（七）资格要求的其他资料

（一）财务审计报告

（二）依法缴纳社保和税收的证明材料

（三）投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的查询网站截图。

（四）特定资格要求：

（1）投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相关规定，取得医疗器械产品注册证或产品备案凭证；

（2）供应商为代理商应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的经营资格（投标产品属于第二类医疗器械：具有有效的医疗器械经营备案凭证；投标产品属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证）；

（3）供应商为境内生产商应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的生产资格（投标产品属于第二类或第三类医疗器械：具有有效的医疗器械生产许可证）。

## 5、技术部分

（一）技术偏差表

| 序号 | 采购文件中 技术要求条 款号 | 采购文件 | 响应文件 | 对采购文件偏离 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、响应文件与采购文件有差异之处，无论多么微小，均应按偏离表的要求汇总说明，在“描述”中说明差异的原因，并在“对采购文件偏离”中标注出正偏离/负偏离/无偏离。如果响应文件与采购文件的差异之处没有填入“偏离表”中，不管供应商是否在响应文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除供应商已经承诺响应采购文件要求的责任。

2、如供应商在该项目中中标，在技术和商务的合同谈判中，供应商不得提出“偏离表”之外的任何实质性的偏离。否则属违约行为，采购人有权取消其中标的资格。

3、本“技术偏离表”中对应的采购需求“技术要求”部分，可在“备注”中标注对应的技术证明材料所在页码、序号或编号。

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

## 6、商务部分

（格式自拟）

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

年     月     日

## 7、其它资料

具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料及供应商认为必要的其它资料，可在此附件中提交。

附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）

中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、成交人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，项目不适用可不提供此附件）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：	 （单位电子签章）

日期：

注：1、如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。

2、成交人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

企业名称： 	（单位电子签章）

日期：

注：成交人的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。