尧山实验室高分子材料实验设备采购项目

招 标 文 件

采   购   人：尧山实验室

采购代理机构：河南楷乐工程管理有限公司

日        期：二零二四年四月

目录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知前附表	7

第三部分 投标人须知	16

第四部分 采购需求及技术要求	23

第五部分 评标程序和评标办法	52

第六部分 拟签订的合同条款	58

第七部分 投标文件格式	64

第一部分 招标公告

【平公资采2024318号】尧山实验室高分子材料实验设备采购项目公开招标公告

项目概况

尧山实验室高分子材料实验设备采购项目招标项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心网。获取招标文件，并于2024年05月15日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：平采招标-2024-24

2.项目名称：尧山实验室高分子材料实验设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额；7780000.00元；    最高限价：7780000.00元；

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2024318号-1 | 第一标段 | 1700000.00 | 1700000.00 |
| 2 | 平公资采2024318号-1 | 第二标段 | 4300000.00 | 4300000.00 |
| 3 | 平公资采2024318号-1 | 第三标段 | 1780000.00 | 1780000.00 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1项目采购内容：

包1：采购纳米发电机高电压测试系统1套、高气密性自动在线光催化分析系统1套、光电化学测试系统1套、多通道光化学反应装置1套、高温热敏电阻测量系统1套、单螺杆挤出机1套。

包2：旋转流变仪1套、电子万能试验机1套、差示扫描量热仪1套、动态热机械分析仪1套、电化学综合测试仪1套。

包3：高效液相色谱仪1套、气相色谱仪1套、全自动制备型高效液相色谱仪1套、荧光分光光度计1套、旋转蒸发仪1套。

说明：主要用于高分子材料的制备和测试。

5.2标包划分：本项目划分3个标段

5.3质量要求：合格标准；

5.4供货期：签订合同后国产设备30日历天；进口设备90日历天；完成交货、安装、调试、验收。

5.5质保期：国产设备3年，进口设备1年。所有设备厂家终身保修、软件免费升级更新，质保期外上门服务，免收人工费等，零配件费按80%折扣收取。

6.合同履行期限：同供货期

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：是

9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业【2011】300号文件之规定。

包1：（国产产品）， 不接受进口产品。

3、本项目的特定资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照或电子营业执照）；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

3.6提供中国执行公开网 “失信被执行人”和信用中国网“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单” 查询结果页面截图；若有不良记录，执行财库[2016]125号文；

3.7单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息的截图】；
3.8本项目采用资格后审。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业【2011】300号文件之规定。

包2: 包3：（进口产品）

3、本项目的特定资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照或电子营业执照）；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

3.6进口产品需提供所投产品制造商或国内总代理商出具的授权书；
3.7提供中国执行公开网 “失信被执行人”和信用中国网“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单” 查询结果页面截图；若有不良记录，执行财库[2016]125号文；

3.8 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息的截图】；
3.9本项目采用资格后审。

注：本项目投标单位可投报多个标段，且同一投标人如果投报多个标段，只能中标其中一个标段（如投标人同时在多个标段中排名第一，则只能选择中标金额最大的标段中标）。

三、获取招标文件

1.时间：2024年4月25 日 至 2024年 5月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心网。

3、方式：本项目只接受网上报名，不接受其它形式报名。潜在投标人报名需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“投标人登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年 5 月15日9时00分。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心网上开标大厅。

五、开标时间及地点

1、时间：2024年 5 月15日9时00分。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心网上开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。
2、监督单位：平顶山市政府采购服务中心
统一社会信用代码：12410400MB1N33980Q
电话：0375-2627591

3、通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。
4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号,”可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名   称：尧山实验室

地   址：平顶山市城乡一体化示范区未来路南段（平顶山学院湖滨校区）

联 系 人：张路鹏

电    话：18801095683

2.采购代理机构信息（如有）

代理机构：河南楷乐工程管理有限公司

地  址：河南省平顶山市新华区建设路天湖苑北区10号楼三单元一楼东户

联系人：刘女士

联系电话：18937599959

3.项目联系方式

联系人：刘女士

联系电话：18937599959

2024年 4月24  日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项：

1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：尧山实验室 地 址：平顶山市城乡一体化示范区未来路南段（平顶山学院湖滨校区） 联 系 人：张路鹏 电 话：18801095683 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构：河南楷乐工程管理有限公司 地 址：河南省平顶山市新华区建设路天湖苑北区10号楼三单元一楼东户 联系人：刘女士 联系电话：18937599959 |
| 3 | 项目名称 | 尧山实验室高分子材料实验设备采购项目 |
| 4 | 资金来源及落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 5 | 采购内容 | 包1：采购纳米发电机高电压测试系统1套、高气密性自动在线光催化分析系统1套、光电化学测试系统1套、多通道光化学反应装置1套、高温热敏电阻测量系统1套、单螺杆挤出机1套。 包2：旋转流变仪1套、电子万能试验机1套、差示扫描量热仪1套、动态热机械分析仪1套、电化学综合测试仪1套。 包3：高效液相色谱仪1套、气相色谱仪1套、全自动制备型高效液相色谱仪1套、荧光分光光度计1套、旋转蒸发仪1套。 说明：主要用于高分子材料的制备和测试。 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 采购项目属性 | ☑货物 □服务 □工程 |
| 8 | 合同履行期限 | 同供货期 |
| 9 | 供货期 | 签订合同后国产设备30日历天；进口设备90日历天；完成交货、安装、调试、验收。 |
| 10 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 11 | 质保期 | 国产设备3年，进口设备1年。所有设备厂家终身保修、软件免费升级更新，质保期外上门服务，免收人工费等，零配件费按80%折扣收取。 |
| 12 | 投标人资格要求 | 同招标公告“二、申请人资格要求”一致； |
| 13 | 是否接受联合体 投标 | ☑不接受 □接受 |
| 14 | 踏勘现场及答疑 | ☑不组织 □组织 |
| 15 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开 |
| 16 | 技术偏离 | □不允许负偏差 ☑允许 |
| 17 | 构成招标文件的 其他材料 | 与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等 |
| 18 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日15天前在电子交易系统中发出 |
| 19 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日10天前在电子交易系统中提出 |
| 20 | 投标截止时间 | 2024年 5 月15日9时00分（北京时间） 注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 21 | 投标文件电子版 | 加密版投标文件1份（.file格式），并按规定进行上传。 |
| 22 | 投标有效期 | 投标截止之日起60个日历天 |
| 23 | 投标保证金 | 不收取 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 质量保证金 | 不收取 |
|  | 招标文件费用 | 不收取 |
| 24 | 签字或盖章要求 | 投标文件应按招标文件要求加盖单位公章、签字、盖章。投标文件中的各类证书及企业相关证明资料复印件须加盖投标人电子印章。若被授权代理人签字或盖章的，投标文件中应附法定代表人有效授权委托书。 |
| 25 | 递交投标文件地点 | 平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 26 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：平顶山市公共资源交易中心不见面开标大厅 |
| 27 | 开标程序 | （1）开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60 分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 （2）待所有投标人投标文件解密完成后，由代理机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 （3）请所有投标人在专家评审期间保持电话畅通并密切关注系统内评审专家的质疑，并在规定的时间及时回复，因超时未回复造成的后果由投标人自行承担。 |
| 28 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表及相关技术、经济专家 5 人及以上单数组成。 评标专家确定方式:由招标人从相关评标专家库中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 29 | 是否授权评标委会 确定中标人 | 否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐前1-3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标候选人为中标人；依此类推。当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。 |
| 30 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：刘女士 电 话：18937599959 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 31 | 最高投标限价 | 最高限价：7780000.00元 （其中包1:1700000.00元；包2:4300000.00元；包3:1780000.00元） 注：超出最高限价按废标处理。 |
| 32 | 招标代理服务费 | 招投标代理服务费：招标代理费参照豫招协【2023】002号文规定的代理服务费收费标准，由中标人一次性向代理公司缴纳招标服务费。 |
| 33 | 付款方式 | 合同签订后支付合同价的30%为预付款，安装调试完毕，经甲方试用、验收合格后，甲方向乙方支付剩余合同价的70%。 |
| 34 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 35 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。 | 采购人、采购代理机构在编制采购文件制定评审规则时，采用综合评分法的项目，对技术和价格给予一定幅度的加分：一是在价格项中，可以对绿色产品给予价格总分值3%-5%幅度不等的加分；二是在技术中，可以对绿色产品给予技术总分值3%-5%幅度不等的加分。采用最低评标价法，最低成交价的采购项目，对绿色产品可以在评审时对其投标价格给予2%-5%不等的价格扣除。一个产品，既属于优先采购的节能产品，又列入环境标志产品清单中，在评审规则中可以设置重复加分，也可以只算其中一个。这个权力有采购人掌握，应在采购文件中注明。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 36 | 本项目所属行业 | 工业(制造业）（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号) ） |
| 37 | 相同品牌投标的处理 | 提供相同品牌产品且通过资初步评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 - 本次招标项目的核心产品包1、（单螺杆挤出机 ）；包2、（电子万能试验机）；包3、（全自动制备型高效液相色谱仪）； |
| 38 | 合同签订方式 | 1.合同在线签订，招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 2.原则支持合同在线签订，如因系统等其他因素合同线签订无法完成时，需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 |
| 39 | 资格审查 | 按照财政部87号令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。 |
| 40 | ★专家特别注意 “四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） | 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五个工作日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后五个工作日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后五个工作日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。 |
| 41 | ★供应商特别注意 | 开标前需在“河南省政府采购网”完成供应商注册，以备中标后合同公示能够提取到供应商相关信息。 |
| 42 | 是否接受进口产品 | 包1(国产产品，不接受进口产品)。 包2(可接受进口产品)。 包3(可接受进口产品)。 |

# 第三部分 投标人须知

## 总则

  - 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

  - 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：/。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 采购内容、供货期质量要求

1.3.1本项目的采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目的供货期：见投标人须知前附表。

1.3.3本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资格条件：见招标公告第二条“投标人资格要求”；

1.4.2投标人不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

  - 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本项目招标代理费详见投标人须知。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标预备会

本次招标不召开投标预备会。

  - 分包

本项目不允许分包。

## 招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知前附表；

- 投标人须知；

- 招标项目采购需求；

- 评标程序和评标办法；

- 拟签订的合同条款；

- 投标文件格式

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问应在递交投标文件截止时间前15日内登陆《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》交易系统向采购代理机构提出询问或质疑。采购人、采购代理机构对投标人在规定期限内提交的疑问进行答复。

2.2.2所有投标人请时刻关注《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》交易系统，招标文件的澄清、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》交易系统发布，不再另行通知，如未及时查看影响其投标，后果自负。

2.3招标文件的修改

2.3.1采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在平顶山市公共资源交易中心网上平台及招标公告信息发布媒体上公布。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成详见招标文件第七章。

3.2投标报价

3.2.1投标人必须对招标范围内的全部货物和服务进行投标，只投其中部分货物和服务的投标文件无效。

3.2.2全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.3投标报价由投标人自主报价，但不得低于成本竞争。投标报价应包含招标文件要求投标人承担的所有费用，包括人工工资、设备购置费、现场作业费、必要的保险费用、税金、处理突发应急事件费用及招标代理费等一切费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已包含在相关项目的价格中，中标后不再另行补列。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4资格审查资料

详见招标文件第五部分。

3.5备选投标方案

不允许投标人递交备选投标方案。

3.6投标文件的编制

投标文件应按招标文件要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 文件的组成部分。

投标文件应当对采购文件投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

## 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3按投标人须知前附表规定投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4逾期送达的或者未按招标文件要求递交的投标文件，采购人不予接收。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1投标人在递交投标文件后，在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传/递交的投标文件。

4.2.2在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

4.2.3从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。

## 开标

5.1 开标时间和地点

开标时间：见投标人须知前附表。

开标地点：见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.2.2 开标后，投标人如有异议，须按系统要求在规定时间内通过系统提出，否则视同该投标人承认开标记录，不得事后对开标记录提出任何异议。

5.2.3因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，其投标将被拒绝。

5.2.4开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

5.2.5请所有投标人在专家评审期间保持电话畅通并密切关注系统内评审专家的质疑，并在规定的时间及时回复，因超时未回复造成的后果由投标人自行承担。

## 评标

6.1 评标委员会

6.1.1由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2中标或者成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展招标活动。

因上述原因被取消中标资格的中标候选人将至少承担下列责任：

（1）承担因此给采购人造成的其它损失。

7.2 中标通知

采购人自中标人确定之日起1个工作日内，在招标公告发布同一媒介发布中标结果,并发出中标通知书。

7.3签订合同

7.3.1中标人所报投标报价为本项目的中标价即为合同价。

7.3.2采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起1日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。

7.3.3中标人无正当理由拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，顺延下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## 废标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

## 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素 和标准进行评标。

9.4  投诉

投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当依法先向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第四部分  采购需求及技术要求

包1：（国产产品）

设备技术参数

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术参数/服务要求 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米发电机高电压测试系统 | 一、设备名称及用途 纳米发电机高电压测试系统，用于对纳米发电平台，纳米发电器件，自供能器件及传感器等设备电压信号、电流信号，I-V等参数的在线监测及记录分析。其中电压扫描功能用于电压连续测量，生成电压对时间曲线（V-T）；电流扫描功能用于电流连续测量，生成电流对时间曲线（I-T）；I-V 扫描功能用于给电压测电流或给电流测电压，生成I-V曲线；直流电压源功能用于提供稳定精准的直流电压，电压输出连续可调；直流电流源功能用于提供稳定精准的直流电流，电流输出连续可调；精密电子负载功能用于系统可在四象限高度灵活工作，作为精密电子负载吸收能量。 二、主要技术参数： 2.1 直流电源规格 2.2 电压精度规格 2.3 最大单次测试速率（次/秒） 2.4 电流精度规格 2.5 其他参数 2.5.1最大测量量程转换速率：≥l0uA时4000次／秒 2.5.2最大源量程转换速率：≥l0uA时250次／秒 2.5.3最大源模式转换速率：≥90次／秒 2.5.4测量通道：1 2.5.5电压表输入阻抗：≥l0GΩ 2.5.6最大过量程：101%源量程101%测量量程 2.6系统规格 RS-232：波特率从 300bps到115200bps，可编程数据位，奇偶校验，流量控制；网口：RJ-45 接口，LXI 版本 1.4,l0M/l00M以太网LXI 合规：LXI版本1.4Core2011电源：l00V到240V交流，50Hz/60Hz自动检测，最大功率≥550VA；冷却：风冷，侧面和顶部进气，后部排气； 三、 系统主要部件清单: 3.1 测试主机； 3.2 高压测试线 3.3 接地线 3.4 测试连接线 3.5 高压测试夹具盒 3.6 PCI-GPIB板卡 3.7屏蔽GPIB线 3.8 测试软件 3.9音圈电机滑台 | 1 | 否 |
| 2 | 高气密性自动在线光催化分析系统 | 一、全玻璃自动在线微量气体分析系统技术参数： 1.绝对真空度：≤1.5 kPa,以绝对零点为基准，杜绝差压表受温湿度等因素变化造成的数值波动；空白样品，色谱自动积分无面积； 2. 24h氧气泄露量≤1 μmol； 3.多通复合阀，减小系统体积，主阀传感器自动提示更换真空脂； 4.32位控制软件，内置仪器方法用于控制玻璃阀动作、气相色谱仪及真空泵启停，操作简单； 5.支持手动、自动、半自动操作模式,自动控制模式下，可实时显示阀门位置，传感器自动提示更换真空脂，具有安全防护预警功能; 6.具有二级加密调试程序，用于设备调试、内部方法设定及资深用户灵活使用； 7.无源柱塞泵，管路中无电线接入，无氢爆风险，不产生电解水析氢干扰；在负压（光解水制氢实验）、微负压、常压（二氧化碳还原实验），均能提供优异的循环驱动力。排气量：≥6 mL/次； 8.进口真空脂，耐化学品的侵蚀，低蒸汽压力，低挥发性，工作温度：-40℃~200℃； 9.体积：系统循环管路部分体积≥65 mL（不含球冷及反应器），系统富集能力强； 10.循环系统具有单向阀结构，实现所有管路（包含反应器部分）的单向循环； *11.标准曲线线性回归度：系统内氢气含量为100 μL~10 mL范围时R2>0.9995；同一浓度三次采样，RSD≤3%； 12.主体集成具有控制程序的彩色液晶显示，触控操作简单灵活； 13.定量环为高硼硅玻璃材质，位于多通取样阀上，定量环体积标配0.6 mL，可定制2 mL； 14.最窄管路为内径≥3 mm，非小口径色谱管路，气体阻力小 15.金属防护箱体，对系统玻璃组件、辐射及可能的反应气体泄漏有一定防护作用 16.便携式免安装系统；（无需提供氧气、液化气，进行现场明火烧接） 二、氙灯光源技术参数： 1.灯泡功率：≥300W； 2.功率调整范围：150W-300W； 3.工作模式：电控模式，光控模式； 4.电控/光控最大电流：≥21A； 5.总光功率：≥50W，可见区19.6W，紫外区2.6W； 6.光谱范围：320-780nm ； 7.配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及单色光； 8.光源发散角：平均6°； 9.光斑直径：30mm-63mm（依照射距离）； 三、低温恒温槽技术参数 1.温度范围（℃）：-5～100； 2.温度波动度（℃）：±0.05（25℃，介质是水或酒精）； 3.显示分辨率（℃）：≤0.01； 4.内胆容积（L）：≥6； 5.开口尺寸×深度：180 mm×160 mm×150 mm； 四、空气发生器技术参数 1.输出压力：0-0.4MPa 2.输出流量：0-3000ml/mim 3.输入功率: ≤160W 五、氢气发生器技术参数 1.采用世界领先技术，进口离子膜电解纯水制氢，杜绝加碱。 2.氢气纯度：≥99.999%。 3.输出流量（ml/min）：0—210。 4.输出压力(MPa):0.02-0.4 。 5.输入功率（w）＜100。 6.水质要求：去离子水或二次蒸馏水（电阻率≥1MΩ）。 六、产品配置： 1.光源一台 2.系统一套（包含两套反应器） 3.气相色谱一台 4.低温恒温槽一台 5.气源1套 | 1 | 否 |
| 3 | 光电化学测试系统 | 一、技术参数： 1.基础参数 1.1总功率：≥500 W 2.辐照组件 2.1灯泡功率：≥300 W； 2.2功率调整范围：150~300W； 2.3工作模式：反馈控制； 2.4最大电流：≥21 A； 2.5均匀方形光斑尺寸：10×10 mm~50×50 mm； 2.6辐照强度： 10x10 mm 光强度大于3000 mW/cm2 (调焦筒直接输出) 10x10 mm 光强度大于1000 mW/cm2 （接液芯光纤） 50x50 mm 光强度大于100 mW/cm2（调焦筒直接输出） 50x50 mm 光强度大于30 mW/cm2（接液芯光纤） 2.7光谱范围：320~800 nm ； 2.8配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及窄带光； 2.9输出光不均匀性：±1%； 2.10长期不稳定性（8小时内）：≤2%； 2.11精密光反馈（高稳定输出）,数字电流显示。 3.光功率测量组件 3.1测量光谱范围：0.2~11 µm； 3.2量程范围：0~20 W； 3.3测量精度：≤ 1 mW。 4.反应器组件 4.1一体化三电极上盖；(连接简易，高气密性)； 4.2反应器容积：≥180 mL，有效体积约90 mL； 4.3快速链接坡口法兰夹具； 4.4可拆卸光窗； 4.5高气密性单室三电极反应器。 5.斩波组件 5.1斩波控制：快门执行器； 5.2斩波时间范围：1s～30 min； 5.3斩波器频率可调，斩波频率数字显示，触控屏幕控制。 6.运动调节组件 6.1箱体X轴调节范围：0～80 mm； 6.2转盘位置：准直位、光功率测量位、单室反应位、定制反应器反应位； 6.3转盘Y轴调节范围：0～10 mm； 6.4手动光源位置调节盘； 6.5准直系统：激光准直器。 7.电化学工作站 7.1恒电位仪； 7.2 2,3,4电极结构； 7.3最大电位范围：±10 V 7.4最大电流：±250 mA连续，±350 mA峰值； 7.5所加电位范围:±10 mV,±50 mV,±100 mV,±650 mV,±3.276 V,±6.553 V,±10 V 7.6所加电位分辨:电位范围的0.0015% 7.7测量电流范围:±10 pA至±0.25 A,12量程 7.8电流测量准确度:电流灵敏度大于等于1c-6A/V时为0.2%,其他量程l%； 7.9输入偏置电流: ≤20pA 7.10恒电流仪 7.11恒电流范围:3 nA-250 mA 7.12所加电流准确度:如果电流大于3e-7A时为0.2%,其他范围为l%,±20 pA 7.13所加电流分辨率:电流范围的0.03 % 7.14测量电流范围:±0.025 V,±0.l V,±0.25 V,土l Ⅴ,±2.5 V,±10 V 7.15测量电位分辨率:测量范围的0.0015% 二、产品配置： 1.高均匀性一体式光纤光源； 2.光电化学防护箱；（含电动位移平台一套，可调节频率斩波器一套） 3.高气密性单室三电极反应器。 4.电化学工作站一套 | 1 | 否 |
| 4 | 多通道光化学反应装置 | 一、技术参数： 1.基本参数 1.1工作电压：220 VAC/50 Hz,最大电流：1 A; 1.2光源电功率：0~5 W 1.3 定时开关机功能：1-999 min 1.4具有水平校准功能； 2．平行一致性 2.1辐照单元采用循环运动模式，避免因各发光体输出光不一致造成的受光不均匀； 2.2采用微芯片-机械联动技术，各反应位磁力搅拌速度一致（可调节）； 2.3受光面均为光学级平面，各反应位光程一致； 2.4底部垂直入射，避免因侧曲面入射造成的光通量不一致； 3.辐照模块 3.1额定功率：10W×9； 3.2多波长可选：VLight灯盘（白光）；选配255 nm、275 nm、365 nm、385 nm、405 nm、410 nm、420 nm、435 nm、445 nm、450 nm、460 nm、475 nm、485 nm、505 nm、520 nm、525 nm、535 nm、550 nm、575 nm、590 nm、595 nm、620 nm、625 nm、630 nm、655 nm、685nm、700 nm、730 nm、760 nm、770 nm、805 nm、850 nm、880 nm、905 nm、940 nm，并可任意组合。 3.3多波长组合任选：可单独定制灯盘灯珠组合形式； 3.4各发光体配备有光学透镜，并逐一筛选锁定焦点平面，保证光源输出的一致性与最大利用率； 4.反应模块 4.1反应位数量：≥9位； 4.2固定反应位，可在反应过程中进行进取样操作。 4.3光学级-石英瓶底： 4.4反应瓶体积：1.5 mL、5 mL、10 mL、50mL； 4.5反应瓶具有反光结构，提高利用率； 4.6反应瓶耐压性能：≥0.05 MPa; 4.7多类型可选：普通瓶、镀反光膜高效瓶； 4.8高柔性：可通过使用不同类型反应瓶盖实现真空、惰气保护、流动性气氛等不同环境下的光催化反应，可以实现气体样、液体样的检测。 4.9瓶盖配置：C1（降解），C2（气密性三孔可配自动取样器）,C3(单孔高气密性)。 4.10反应瓶具有固定夹持功能，可与自动取样装置配合使用； 5.温控模式 5.1控温方式：恒温循环水控温，一体水冷设计； 5.2控温范围：10℃~80℃（低温可定制），控温精度0.1℃（由循环冷水机控温精度决定）； 5.3具有冷凝水收集装置，避免冷凝水对装置电路及反应环境污染； 5.4标配冷凝水快插接口，简单易操作，无需关闭冷水机可快速断开； 5.5具有手动测温位点，标配电子温度计（可扩展自动控温）； 6搅拌方式 6.1搅拌方式：专利磁悬浮中置搅拌技术； 6.2 采用微芯片-机械联动，各反应位磁力搅拌速度一致（可调节）； 6.3搅拌速度：0~500 r/min； 7.扩展性 7.1可配合前处理装置气氛控制器、多路气氛控制器； 7.2可升级以配合自动取样装置全自动进样器； 二、产品配置： 1.系统主机，含旋片式光源1组； 2.配件箱：石英反应瓶9个（含搅拌子）；多功能瓶盖9个（含密封垫）；气体取样针1个；液体取样针1个；温度计一支；水平仪一个。 | 1 | 否 |
| 5 | 高温热敏电阻测量系统 | *1.测量通道：四通道；可同时测四个样品； 2.温度范围：室温--600°C，控温精度：±0.5℃； 3.升温斜率：0-10°C/min；典型值：3°C/min； *4.配置高精度源表采集模块2450，具有6位半分辨率； *5.电阻测量范围：1mΩ～100MΩ； 6.电压输出量程：20mV~200V; 7.电流输出量程：100nA~1A； *8.要求采用弹簧电极夹具系统，上电极为铂金半球电极，下电极为铂金平板电极； 9. 可测量样品R-Tc，R-Ts，I-V，V-I等电性能参数； 10．采用集成化设计，软件、夹具，加热集成于一体，通过自带一体机进行操作； 11．要求采用高温电学加热炉，内置金属屏蔽罩，可以有效减小加热丝交流干扰和外部信号的干扰； *12．要求采用电动炉膛升降平台，固定式夹具，炉膛口朝下，可以使温度更均匀； 13．要求控温和测温为同一个传感器，保证样品每次采集的温度都是样品实际温度，系统可通过已知样品居里温度校准测温传感器，可以避免样品因导热性能不同带来测量的误差； 14.仪器内置专业测量分析软件，一次升温可同时测量样品的温度谱，且能对软件提供免费升级服务； 15.内置无线WIFI，能实现远程技术测试支持和服务，同时需要提供扫码在线视频教学功能； | 1 | 否 |
| 6 | 单螺杆挤出机（核心产品） | 1技术参数 *（1）轴承；采用全部进口品牌，扭矩系数≥9Nm/cm³，轴向跳动≤0.03mm，径向跳动≤0.01mm （2）三维检测仪器对主要零件进行全方位公差检测，精度得到保证 *（3）数控加工中心加工筒体，确保对称度≤0.06mm （4）加热；较与常规电加热热效率提高至少22% （5）主机；运行反馈时间≤10ms （6）可调螺杆速度 60 to 180 rpm.满足大扭矩的工艺要求 （7）螺杆采用优质氮化钢材质，（硬度HRC58-60） （8）IP等级；IP56 （9）辊筒表面光洁度，镜面处理，Ra≤0.025um （10）表面镀铬层厚度，0.10-0.15mm （11）每节筒体一个温控区，可达到最佳工艺效果； 2配置表 （1）1套单螺杆主机（含片材压延成型单元） （2）1套筒体风冷装置 （3）1套仪表控制系统 （4）1套液压换网装置 （5）1套标准真空系统（含水环式真空泵及真空冷凝罐） （6）1副联轴器（连接电机与齿轮箱） （7）1套加工段，长径比L/D≥28(筒体及螺杆) | 1 | 否 |
| 包2 是否接受进口产品：是 |  |  |  |  |
| 1 | 旋转流变仪 | 一、主机： *1.轴承：采用磁悬浮止推轴承和径向空气轴承。 2.系统摩擦 ≤ 0.5uN.m/(rad/s) *3.轴向力传感器：零柔量力平衡传感器（FRT） *4.具有真实位置传感器，该传感器是高分辨率的线性位置传感器，通过实时测量并补偿热膨胀效应，准确地测量间隙数据。 5.扭矩分辨率：≤0.1 nN.m 6.最小振荡扭距：≤1nN.m，最小稳态剪切扭矩：≤3nN.m 7.最大扭距： ≥200 mN.m 8.频率范围：10-7～ 100 Hz 9.最小角速度：0rad/s 10.最大角速度：≥300rad/s 11.角位移分辨率（nrad)：≤2 12.法向力分辨率 ：≤0.5 mN 13.法向力测量范围：0.01～50N 14.应变响应时间 （达到设定值99%）：≤15ms 15.速率响应时间 （达到设定值99%）：≤5ms 16.配置双读头光学编码器 *17.配置轴向振荡DMA功能，通过配置相应夹具可进行全功能动态力学分析，轴向线位移范围：1-100μm，轴向振荡力范围0.1-50N 18.仪器扩展性强，更换温控系统时不需要拧螺丝 二、软件 1.可在官网自由下载最新版本软件，不需要序列号分发，也不带密码狗，中英文自由切换，可免费升级。 2.振荡实时波形信号：可以显示并储存每一个动态测试（如动态频率扫描，时间扫描和温度扫描等）模式下的应力－应变波形，原始相位角和样品相位角实时显示。 三、配置: 1.流变仪主机； 2.原装进口干燥过滤器； 3.环境控制炉及液氮制冷单元，温度范围：-150℃至600℃； 4.配置动态热机械分析(DMA)功能，包含垂直拉伸夹具； 5.配置25mm，40mm可抛弃板； 6.国产无油无水静音空压机1台 7.配套国产液氮罐1个 | 1 | 可接受进口产品 |
| 2 | 电子万能试验机（核心产品） | 一、设备的用途 用于薄膜、高分子聚合物材料、纤维材料、复合材料等的力学性能测试，包括拉伸、压缩和弯曲测试，以及复杂的循环测试、多步骤测试、蠕变以及应力松弛测试等，通过试验得到拉伸最大载荷、拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、断裂伸长率、弹性模量、弯曲模量、屈服点等性能指标，求得描述该材料力学行为的基本物理量，作为材料使用和制品设计的依据，同时寻求宏观力学性能与它们微观各个层次的结构因素之间的关系。 二、主要技术指标 1主机 1.1双立柱台式机架，采用精密滚珠丝杆加横梁贯穿式导向杆的高刚性机架结构，实心横梁，导向杆直径≥50mm，机架立柱应具有 T型槽便于安装附件；立柱具有固定的测量标尺，以便于设置横梁位置和加载链；具备有两个二级位置限制保障设备运行安全。 1.2载荷能力：±30KN。 1.3试验速度：≥0.001～1016mm／min可调，返回速度≥1100mm/min，速度控制精度≤设定速度的±0.1％。 *1.4位置控制分辨率：≤3nm。 *1.5位移测量精度：≤±0.01mm或位移的0.05%（取大值）。 *1.6载荷测量精度：30KN传感器，从传感器满程至1/1000量程，精度为读数的±0.5％。 1.7试验机采用免维护的无刷交流伺服电机，可以在标准的实验室环境下进行长达10天的长时间试验，以满足循环、蠕变、松弛测试要求。 1.8试验机具备碰撞保护功能，横梁移动速度≤600mm/min时发生碰撞系统将自动停止横梁移动并立即反向制动，防止对设备和脆性的试样的损坏。安装设备时需现场连续50次600mm/min刚性碰撞而不损坏设备作为验证。 1.9试验机主机安全系统必须可以监控各种潜在的组件故障，如果发生任何故障，安全系统将禁用机架，并且保证横梁位置移动不超过3毫米。 1.10试验机配备可拆卸式控制手柄，采用防水结构设计。需具备自定义功能键和精细位置调整滚轮，具有试样保护功能，自动对横梁位置进行微调，防止在夹持样品过程中对试样施加过大的力而损坏。 1.11试验空间：垂直试验空间≥1190mm，水平试验空间≥420mm。 1.12 横梁行程：≥1110mm。 2控制测量系统 2.1试验机具有自动定位功能，可为每种试验方法保存正确的夹具间距起始位置，储存在对应的测试方法中，使用时候直接调用即可，无需重复设置，并根据测试方法需求自动定位不同的夹具测试间距，减少人为定位误差。自动定位前系统会自动提示机器移动的方向和距离以保证操作员的安全。 2.2电气控制：试验机应采用先进的32位全数字化控制，控制系统采用数字信号处理器（DSP）技术。具有稳定、精准的刚性导杠系统，以得到精确的应力和应变结果，确保试样在载荷作用下受到的侧向力影响为最小。 *2.3 系统电子器件的内部采样速率应为 ≥40 kHz，控制软件应能够以≥5000Hz 的速度获取力值、位移和应变通道的数据。采集速率不受变通道数量的影响，在任何测试期间内，可以维持最高数据速率。 2.4试验方式：速度控制、载荷/应力控制、应变/真应变控制。 2.5带有力学传感器的自动识别，自动标定和自动平衡。 2.6载荷和应变测量通道采用19位模/数转换器，分辨率为1/500000。 2.7过度拉伸保护功能：测试开始前，在试样达到过度拉伸设定值时，夹具自动打开避免试样由于过载造成损坏。 3测试软件 3.1可选中文简体、英文等多种操作语言，软件的方法符合GB，ASTM，ISO，JIS等不同测试标准，可自定义编辑：拉伸，压缩，弯曲，剥离，摩擦，穿刺，顶破等试验方法。 3.2 软件具备传感器标定提醒和定期零漂检查功能，实时检查指定时间间隔内可接受的零点漂移误差范围，如果零点漂移检查失败，系统会自动提醒平衡以保证测试精确性。 3.3测试软件应包含结果编辑器、布局编辑器、输出编辑器、组织编辑器、报告编辑器等功能。 3.4软件测试界面即可实时显示原始数据，而不需要用户使用其他不同的软件来看原始数据表。 3.5软件应能自动测量试样，自动绘制曲线、自动分析检验结果，试验结果和报告可进行网络传输。试验报告可选择MS word, PDF, HTML格式，在屏幕上试验结果的数据和图形可直接粘贴到MS word和MS Excel文档上，原始试验数据可直接存入MS Excel，原始试验数据可直接导出为CSV格式或任意设定的导出格式。 3.6 软件包括中、英文和图形显示的完整上下文相关在线帮助。帮助系统会展示你点击帮助时当前操作界面涉及的所有功能解释或算法解析，帮助操作人员快速答疑。 3.7 软件应具备带提示测试功能，可以自行编辑测试的流程，整个过程中为每步设置引导说明，可以是文字或图片的形式，提示操作人员按步骤完成整个试验过程，确保试验的重复性，防止发生操作失误。 3.8该软件具备三级用户访问权限管理，并可以分别设置不同操作人员登入权限的有效期以便于实验室管理。长时间试验期间可以锁定软件界面，避免人员离开期间被他人误操作。 *4配置要求： 4.1 30 KN传感器一套，从满程至1/1000量程，精度为示值的±0.5％，过载性能：150%过载无零点偏移，300%额定载荷无机械损坏； 4.2 30 KN楔形夹具，使用温度范围：-73到+250℃，配套扁平锯齿夹面一套，夹面尺寸为25 mm x57 mm。用于0到6.4mm厚度的板材试样，每英寸 16 齿，菱形锯齿。 4.3 标距可调引伸计一套，12.5 mm，应变为 +/-40%、标距达到 25 mm ，应变为 +/-20%，标距为 50 mm ，应变为 +/-10%。 4.4 复合材料层间断裂韧性G1c测试夹具及视频采集附件一套，可与试验机测试软件通过USB进行数据直连。 4.5 复合材料应变测量装置一套。 4.6 三点弯工装一套，下支撑跨距10-240mm可调。 4.7不锈钢压盘一套，直径≥200mm。 | 1 | 可接受进口产品 |
| 3 | 差示扫描量热仪 | 一、设备的用途 测量测定有关样品中与物理和化学过程相关的温度和热流变化与时间及温度的关系，可用于完成塑料玻璃化转变、熔点和熔融行为、结品和成核、固化、材料稳定性、纯度、反应烩和转变烩、多晶现象、热历史、比热、氧化稳定性(氧化诱导期 0.I.T.)的检测和分析。 二、主要技术指标 2.1 主机一台 2.1.1 温度范围：-90~550℃ 2.1.2 配备原装进口数字式质量流量计及气体切换装置，可实时显示并监控气体流量。 2.1.3 加热炉及传感器质保5年。 *2.1.4 具有调制DSC（MDSC）功能。在线性变温程序上叠加一个正弦温度振荡，可在实验的同时能够实时观测样品的总热流、可逆热流、不可逆（动力学）热流、调制振幅、调制周期等。 *2.1.5 升温速率（全量程线性可控）：0.1-200 ℃/min；降温速率： 0.1-50 ℃/min 2.1.6 坩埚密封压片机:压样器具有光滑的机械装置，可以自动调整施力的大小。 2.1.7 直接比热Cp测试 2.1.8 温度准确度：±0.1℃； 2.1.9 温度精确度：±0.01℃ 2.1.10 焓值精度：±0.1% 2.1.11 基线平直度：≤100μW（测试要求：无基线扣除，直接测试，-50℃～300℃，10℃/min） 可现场验收。 2.1.12 基线重现性：≤40μW（测试要求：无基线扣除，直接测试，-50℃～300℃，10℃min）可现场验收。 2.1.13 具有彩色APP式触摸屏，方便设置实验参数、查看实验进度。 2.1.14 扩展要求:可升级至少30位以上全自动进样器、拓展 UV-DSC、DSC 显微系统的硬件条件、满足后续安装机械、液氮制冷的接口。 2.2单独且完整的控制及分析软件 一套 2.2.1具备完整的测量控制和数据分析功能，包括高级热分析功能、一键智能分析、OIT自动终止功能和三步法测比热软件等。可以进行多任务，同步测试和分析，可以在线即时分析，具备智能化帮助系统、宏记录功能、峰分离功能。配备中英文操作软件，可进行一键自动峰值温度标注等的分析和测试功能。 2.2.2软件不受版权限制，终身免费升级。 2.3 配置：DSC主机1台、压样器及样品盘压头组件1套、-90℃机械制冷装置1套、进口原装样品盖100个、进口原装样品盘100个。 | 1 | 可接受进口产品 |
| 4 | 动态热机械分析仪 | 一、设备的用途 主要功能：DMA可测定粘弹性材料在不同频率、不同温度、不同载荷下动态的力学性能。主要用于玻璃化转变和熔化测试，二级转变的测试，频率效应，转变过程的最佳化，弹性体非线性特性的表征，疲劳试验，材料老化的表征长期蠕变预估等。 二、主要技术指标 1.工作条件 1.1湿度: 5~80% (无冷凝) 1.2温度: 15~30 ℃ 1.3电源: 220 V±10%；50 Hz 2.动态热机械分析仪主机 2.1轴承: 刚性、无摩擦空气轴承支架 2.2力范围：0.0001~18 N (18N的力可以动态分配) 2.3力灵敏度：≤0.00001N 2.4位移传感器:光学编码器 *2.5动态变形范围：5 nm~10 mm *2.6静态变形范围：5 nm~25 mm *2.7应变分辨率：≤0.1 nm 2.8频率范围：0.001~200Hz (连续) 2.9模量范围：103~3×1012 Pa 2.10模量精度：±1％ 2.11 Tanδ灵敏度(Sensitivity)：0.0001 2.12 Tanδ分辨率(Resolution)：0.00001 2.13温度范围：-150℃至600℃ 2.14恒温稳定性：±0.1℃ 2.15加热速度：0.1~20℃/min 2.16冷却速度：0.1~10℃/min 2.17样品大小：最大 50mm(长)×15mm(宽)×5 mm(厚) 最小 5mm (长)×没有限制(宽)×2mm(厚) 薄膜 2.18应力自动补偿：用于三点弯曲、拉伸和压缩方式 2.19操作模式包含：线性升温速率/多振幅扫描；线性升温速率/单频率实验；步阶升温和定温/单频率实验；步阶升温和定温/多频率扫描；应变扫描；应力扫描；应力/应变；蠕变和恢复；应力松驰；线性应力变化；TMA模式等 2.20软件齐备，特别具有时间－温度等效叠加软件 2.21可输出数据：储能模量；损耗模量；相位角（Δ 或 Tanδ）；复合粘度；动态粘度；存储柔量；损耗柔量；蠕变柔量；松弛模量；应力/应变；振幅；频率；温度；位置；长度；时间；形变；静态/动态力等 2.22全开放软件。没有任何密码及密码狗的限制。 2.23软件使用方便灵活，实验进行中可以对未完成的实验步骤进行修改及增加实验步骤。如：当发现正在进行中的测试设定需要修改或增加/删除一些测试步骤。比如原来设置测试温度为100℃，但当测试到80℃时发现测试应该测到120 ℃，这时软件允许修改测试温度，而避免重新做一次实验。 2.24仪器采用App式彩色触摸屏，一键触摸功能，可实现实时图谱监控。 三、配置 3.1主机：非接触式驱动马达、空气轴承、光学编码器、双线缠绕的炉子、仪器安装校正包、中英文高级操作软件和分析软件。 3.2无油无水空压机及空气干燥过滤器 3.3 拉伸夹具、三点弯曲夹具、单双悬臂梁夹具各1套 3.4液氮制冷装置1套 | 1 | 可接受进口产品 |
| 5 | 电化学综合测试仪 | （一）功能与用途说明： 双通道电化学综合测试系统能够满足用户在常规电化学分析，能够满足使用者在能源研究，腐蚀，传感器，燃料电池和电池以及生物医学领域的应用，测试分析软件图标功能强大，实验智能设定，能够向用户提供各种条件的电化学测试环境。 （二）仪器配置： 1.双通道电化学综合测试系统，1套； 2.原装进口旋转圆盘电极装置1套 3.模拟线性快速扫描测试模块1套 4.辅助分压测试模块1套 5.高频阻抗测试模块 1套 6.浮地功能测试模块1套 7.电偶腐蚀和电化学噪声测试模块1套 8.配套标准模拟电解池，1个； 9.USB连接线，1条； 10.电极连接线缆，2根； 11.电源线，1条； 12.含当前最新版本的软件U盘1套 13.专业的能源测试软件1套 14.专业的独立阻抗测试软件1套 15. 常规电极和电解池2套 （三）仪器技术要求： 1.运行环境 环境温度：0°C~50°C； 相对湿度：< 95%； 工作电压：90 ~ 250V，50 ~ 60Hz AC。 2.技术参数 通道数：双通道（且两个通道都包含直流和阻抗测试模块） 电极接线： 二、三、四、五、六电极（加接地接线，含辅助分压测试功能） 数据采集 数据采集：3×16bit 每秒500K样品的采集（一个通道） 4×18bit 每秒1000K样品的采集（另一个通道） *时间分辨率≤2μs 自动噪声滤波：可用 双通道同步方式：硬件同步 系统功率（CE） 槽压范围 ：±30V 电流输出 ：±2A 恒电位仪带宽：1MHz 稳定性设定：高速，高稳定性 切换速度：>8V/s 电位控制（电位模式） 扫描施加电位：±10V 电位分辨率：±10mV―― 300nV ±100mV ―― 3μV ±1V ―― 30μV ±10V ―― 300μV 电位精度：±0.2% *最大扫速：25000V/s 最大扫描范围/分辨率：±30V/300uV 电位扫描方式：具有LINEAR SCAN线性扫描及STAIR CASE阶梯波扫描双重方式 电流控制（电量模式） *施加电流：±2A 电流分辨率：1/32000全程 最大电流量程及分辨率：±2A/61uA 最小电流量程及分辨率：±4nA/120fA 电流精度 ：±0.2% 差分静电计 最大输入范围：±30V *带宽≥10MHz 输入阻抗≥1013Ω 漏电流≤5pA 电位测量 电压量程±30V 电位分辨率≤6uV 电位精度：±0.2% 电流测量 电流量程 ：2A-4nA（标配） 电流分辨率≤120fA（4nA） 电流精度：±0.2%（取决于量程范围） 带宽≥1MHz 带宽噪声滤波:有 IR补偿 正反馈:有 动态补偿:有 阻抗模块 模式 : 电位/电流 实际阻抗测试频率范围 : 10uHz―7MHz/10uHz―1MHz 最小交流电压幅值:0.1-1000mV 扫描方式:线性或对数 接口 辅助电压输入: 有，BNC连接 数模转换电压输出:有，BNC连接 仪器标配浮地功能，可以与手套箱等接地电极直接联用，也可以任意两通道组成双恒电位仪，配合圆盘电极等研究反应机理。 旋转圆盘电极装置 电源：5 V AC 或 230 V AC, 50/60 Hz 操作温度： 10 to 40°C 马达：直流永磁，无铁芯转子 速度控制：闭环伺服系统，具有温度补偿环，提供转速信息 转速：100 RPM - 8,000 RPM 精度: ≥±1% 准确度: ≥±3% *与电化学工作站为同一品牌，且电化学工作站软件可以控制转速。 软件功能 软件支持电化学综合测试仪，达到各种系统综合性的软硬件完美结合，能提供全套完整的实验方法，还可以在软件上按照用户需要在.net支持的环境下（如Labview）进行功能及实验编程。 功能包括并不限于： 常规电化学分析  开路电位  线性扫描  循环伏安（单次）  循环伏安（多次）  阶梯线性扫描  阶梯循环伏安（单次）  阶梯循环伏安（多次）  计时电流法  计时电位法  计时电量法  电位脉冲法  电流脉冲法  方波伏安法  非正规脉冲法  正规脉冲法  反相正规脉冲法 腐蚀研究  零电阻电流计（电化学噪声）  电偶腐蚀  循环极化  线性极化  塔菲尔、Rp拟合分析  恒电位、动电位扫描  恒电流、动电流扫描  动态IR补偿 能源测试软件  恒电流充放电  恒电压充放电  恒电阻放电  恒功率放电  多拐点循环伏安扫描  电压限制的恒电流充放电循环  功率控制的充放电循环  电阻控制的充放电循环 阻抗分析  控制电位的电化学阻抗  控制电流的电化学阻抗 | 1 | 可接受进口产品 |
| 包3 是否接受进口产品：是 |  |  |  |  |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 一、配置要求： 1.1四元梯度泵（含在线真空脱气机）*1套 1.2自动柱塞清洗装置*1套 1.3自动进样器*1套 1.4二极管阵列测器*1套 1.5色谱启动工具包*1套 1.6全中文色谱操作软件*1套 1.7 高容量柱温箱*1套 1.8 实验室空气净化系统*1套 1.9 色谱柱2根（ EC C18 *100mm*2.7um 1支、150mm *2.7um 1支两种规格）*1套 1.10消耗品包（包含：塑料接头,手紧式聚酮接头，1/16 英寸，10/包、过滤片,筛板，2mm，0.2µm，不锈钢，PEEK封装，10/包、溶剂入口过滤器，不锈钢、在线过滤器，4.6mm，0.2µm，3个滤芯，90x0.17mm连接毛细管、棕色溶剂瓶，1000 mL、不锈钢接头,两通，零死体积，不锈钢，无接头、PEEK 管，0.18×1524 mm，1.6 mm、PEEK 管，0.13×1524 mm，1.6 mm）*1套 二、技术参数要求： 1工作环境 1.1 电压范围：220V+5%，电源频率48-66HZ 1.2 实验室温度：4-55℃ 1.3 相对湿度：<95% 2 四元梯度泵 *2.1 串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程设计（20-100ul），可在软件里直接调节（须提供截图证明文件）；主动电磁阀控制，自主溶剂压缩因子设置，通过齿轮和滚珠螺杆传输动力，浮动柱塞。 *2.2 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的性能， 2.3 四元梯度泵通过高速比例阀控制形成四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机 2.4 可设定流量范围：0.001 ~ 10mL/min，增量为0.001 mL/min，建议0.2 ~ 10.0 mL/min *2.5 压力操作范围：操作范围可达 60 MPa(600 bar, 8700 psi)，最高 5 mL/min；操作范围可达 20 MPa（200 bar, 2950 psi），最高 10 mL/min 2.6 梯度精度：＜0.2% RSD，或 <0.04 min SD，取较大值 2.7 可设置梯度范围：0 ~ 100 %，增量为0.1 % 2.8 延迟体积：600~900L，具体取决于背压；在 1 mL/min 的水（水 / 咖啡因示踪物）中测得 2.9 流量精度：≤ 0.07 % RSD或≤ 0.02 min SD，取较大值，其依据为恒定室温下的保留时间； 2.10 流量准确度：± 1 % 或 10 µL/min，取较大值，在 10 MPa (100 bar) 压力下，通过已脱气过的 H2O 测定 2.11 溶剂泵传动装置采用金属滚珠螺杆，而非皮带轮设计； 2.12 集成的脱气单元：通道数目4，每个通道的内部体积1.5mL 2.12.1 脱气机 1) 最大流速：每个通道≥10mL/min 2) 通道数目：≥4路 3) 每个通道的内部容积：≥12 mL/通道 4) pH值范围：1--14 3 液体样品自动进样器 *3.1非转盘式自动进样器，采用高压、阀进样技术，使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量； 3.2自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。 *3.3 样品容量：不少于130位2mL样品瓶 3.4 压力范围：最高耐压≥60MPa 3.5 进样范围：0.1-100uL，以0.1uL步进，可升级至0.1-900uL的进样范围 3.6 进样精度：＜0.25% RSD 3.7 交叉污染度：＜0.004% 3.8 进样针清洗：自动（标配），流通针式设计结合独立的洗针流路清洗针外壁 4 高容量柱温箱 4.1操作原理： 带有两个独立帕尔帖单元的柱温箱。溶剂预热和静态空气操作，可在 UHPLC 条件下减小色谱扩散。 4.2温度范围：室温以上4℃到 85℃，可设置，步长为 0.1 K 4.3温度稳定性：±0.1℃ 4.4温度准确度：±0.5℃ （针对40℃校正后） 4.5温度精度：≤0.05 ℃ 4.6独立温度区：≥2 个（单个设备中） *4.7柱容量：≥4 柱，长度最高为 300 mm，外加快速连接接头或预柱；柱前快速连接换热器的数量可扩展--每根色谱柱可配有单独换热器以获得最佳性能；如安装 4 柱选择阀，可使用其中之一而无需重连接管路 5. 高灵敏二极管阵列检测器 *5.1 检测器类型：≥1024个光电二极管 5.2 光源：氘灯和钨灯 5.3 数据采集频率：可达120 Hz *5.4 波长范围：大于或等于190–950nm范围 5.5 短期噪声：波长254和750nm 处，＜ ± 0.7×10-5 AU 5.6 漂移：在254 nm 处，＜0.9×10-3AU/h 5.7 线性吸收范围：在265 nm 处，＞ 2.0 AU（5 %） 5.8 波长准确度：± 1 nm 5.9 二极管宽度：< 1 nm 5.10 波长束：1 - 400 nm，可编程，步长为1 nm 6 化学工作站 6.1 全中文操作软件：操作环境：图形界面液相色谱软件，中文版工作站 6.2 软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析 6.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板。 | 1 | 可接受进口产品 |
| 2 | 气相色谱仪 | 一、配置要求： 1、气相色谱主机 数量1 套； 2、色谱工作站软件 数量1 套； 3、全惰性化分流/不分流进样口(含电子流量控制) 数量2套； 4、150位以上液体自动进样器 数量1套； 5、高灵敏氢火焰离子化检测器 数量1套； 6、高灵敏度热导池检测器 数量1套； 7、大容量通用型过滤器1个，惰性化分流衬管5支，O型环20个，低流失进样口隔垫100个； 8、柱螺母2个、2毫升样品瓶及帽200个、石墨密封垫20个； 9、毛细管色谱柱： HP-5 30m*0.32mm*0.25um、PLOT Q 30m*0.32mm 各1支； 10、安装工具包（包含：梅花扳手和螺帽扳手、4个扳手、铜管线、管线切割器等）数量 1套； 11、氢气发生器及空气发生器 数量1套； 二、技术参数要求： 1.气相色谱仪主机 *1.1色谱性能：保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min ；峰面积重现性<0.5%RSD。可安装8个EPC，19个气路。可安装8个EPC模块，可控制多达19个EPC通道； 1.2 压力最小设定值和控制精度：≤0.001psi； 1.3大气压力传感器补偿高度或环境变化； 1.4保留时间重现性 ＜0.008% 或 ＜0.0008min；峰面积重现性＜0.5% RSD； 1.5触摸彩屏≥7英寸，高触摸灵敏度。可直接远程连接气相色谱IP地址，实时监控仪器及样品序列状态； 1.6早期维护反馈 (EMF)：不少于 45 个计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况； *1.7一台GC主机可同时安装检测器数目（质谱检测器除外）：不少于4个（不增加辅助 柱温箱等设备情况下）； 1.8气相色谱性能监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估 GC空白运行数据 文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度； 1.9具有不低于3个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求； 1.10仪器具备ACT认证，具备绿色实验室标识，实现实验室效率、生产力和可持续性的相互联系，助力实验室可持续发展目标，以应对碳中和的节能化实验室变化要求，需提供ACT认证资质证明。 1.11 软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作； 1.12 液体自动进样器 1.12.1液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间 *1.12.2样品瓶位数：不少于150位 1.12.3进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调 1.12.4面积重现性：小于0.3% RSD 1.12.5交叉污染：＜十万分之一 *1.12.6自动进样器可选择加热、制冷/制冷功能、震摇、标签自动识别、配置标曲、衍生化等功能。 1.13 具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样、分析锁定目标化合物而实现。整个过程通过软件控制自动进行，中间过程无需人工输入相关参数； 2.柱箱 2.1操作温度：室温以上4˚C-450˚C 2.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定 2.3降温速率：从450˚C降至50˚C<250秒 2.4最大运行时间：999.99分钟 2.5 20梯度/21平台程序升温 2.6温度稳定性: ＜0.01˚C/1˚C环境变化 2.7升温速率：升温速度0.1-120˚C/min 3.惰性化分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制) *3.1快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，使用简便 3.2可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到 150psi 3.3压力设定精度：0.0010psi 3.4流量设定范围： 0~500ml/min（以N2为载气时） 0~1250ml/min（以H2或He为载气时） 3.4 进样口经过全惰性化处理； 4.检测器 4.1氢火焰检测器（FID） 4.1.1最高使用温度：450℃； 4.1.2自动再点火装置，具有自动灭火检测功能； 4.1.3最低检测限：<1.2pg碳/秒(对十三烷)； 4.1.4样品采集速率:≥900Hz； 4.1.5线性动态范围：≥107； *4.1.6 气体流量范围：空气：0 到800 mL/min；氢气：0 到100 mL/min；尾吹气：（N2 或He）：0 到100mL/min 4.2热导检测器 (TCD) 4.2.1最低检测限：≤400 pg 丙烷/mL 4.2.2线性动态范围：> 105 4.2.3最高使用温度：400℃ *4.2.4 可以作为第三个检测器安装在气相色谱左侧 4.2.5 检测器采用单丝微池结构。 5.控制及数据处理系统： 5.1软件：中/英文可选，操作环境：Windows 7/10 5.2具有保留时间锁定（RTL）功能，可自己建立保留时间数据库，实现同台仪器的不同检测器 和多台仪器（包括气相色谱仪和气相质谱仪）之间的数据比对和确认 5.3可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显 示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊 断程序。 | 1 | 可接受进口产品 |
| 3 | 全自动制备型高效液相色谱仪（核心产品） | 一、设备的用途 进行目标有机化合物组分的分离及制备，主成分及杂质等目标物的分析、纯化等，相关科研实验及工艺实验产物中目标有机组分的制备及下一步分析样品的制作等，有效的指导科研项目的实验设计及工艺条件的改善等；制备型高效液相色谱仪系统和其它分析检测手段联合应用，比如:制备后的光谱分析、质谱分析等等，为相关的科研实验工作提供有力的数据支撑。 - 拟采购的制备型高效液相色谱仪系统主要技术指标 1. 工作条件 1.1 工作环境温度 5~35℃ 1.2 工作环境湿度 ≤85% 1.3 工作电压 220V，50Hz/60Hz 2. 技术要求 2.1制备泵 2.1.1泵类型：双柱塞往复式并联泵，高稳定输液系统，最大可以提供150.00ml/min的流量，耐受pH 1-14； 2.1.2 皮带传动，避免了润滑维护，更耐用,无需维护。 2.1.3流量设定范围：0.01-150.00ml/min；0.01 mL/min步进； 2.1.4流速准确度：≤±1% 2.1.6流速精密度：≤0.1%RSD 2.1.7最大输出压力：≥ 42.0MPa 2.1.9柱塞清洗流路：通过连接的清洗泵进行清洗 *2.1.10 独立控制面板：脱离工作站独立操作,可以设定流速、自动灌注、平衡系统、设定序列等操作。 2.2制备色谱柱架 2.2.1容量：可同时放置6根20mm * 300mm的色谱柱，高压液体切换阀等组件，便于后期升级改造及相关组件的控温 2.3多功能制备自动进样器 2.3.1进样方式：定量环进样, 可变体积 2.3.2进样量设定范围:标配5ml进样量 2.3.3样品瓶数目：≥100个(1.5mL样品瓶)、80（4ml） 、25（13ml） 2.3.4进样精度: ≤1%RSD 2.3.5进样量准确度: 1%以下 2.3.6进样针清洗：在进样前后任意设定；内壁/外壁清洗功能； 2.3.7样品制冷：4℃-40℃ 2.3.8使用pH范围: pH1 ~ pH14 2.3.9 独立控制面板：不小于3英寸LCD面板显示工作流程，脱离工作站独立操作，设定进样序列等。 2.4全自动馏分收集器 2.4.1驱动方式：悬臂移动（X－Y）方式 2.4.2最大分割数：16～144 2.4.3制备方法：电磁阀（附阀馏分收集头） 2.4.4最大流速：150ml/min(水) 2.4.5分流方法：基本方式和时间程序（14种参数）组合设定 2.7.6馏分收集器功能：时间分割、峰判断分割功能，还可应用谱带法等独特的分割功能，高纯度、高回收率地制备目标成分。 2.4系统控制器 2.4.1 控制方式：网络化控制，可实现远程控制模式； *2.4.2 可控制单元数：8个以上单元，便于仪器的自由组合及方法拓展； 2.5紫外检测器 2.5.1类型：双波长 2.5.2光源：氘灯、钨灯、汞灯(用于波长校准) 2.5.3波长范围：190～700 nm 2.5.4波长准确度：±1nm 2.5.5采样频率： ≥100Hz 2.5.6谱带宽度：8nm 2．5.7检测池长及耐压：制备池：0.1 2.5.8线性：2.5AU(咖啡因，272nm) 2.5.9噪音：±0.25×10-5,噪音越低,灵敏度越高 2.5.10双波长模式：有,双波长模式具有纯度检测功能 2.5.11漂移：1×10-4AU/h 2.5.12制备池：0.8uL 2.5.13 触液材料：SUS316L,PFAs(氟化树脂),石英和PEEK 2.5.14流通池温控：支持 2.5.15流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃ 2.5.16停泵扫描：可停泵作UV光谱图扫描 2.6 自动馏分收集器 2.6.1驱动方式：悬臂移动（X－Y）方式 *2.6.2最大分割数：16～144 2.6.3最大流速：150ml/min 2.6.4分流方法：基本方式和时间程序（14种参数）组合设定 *2.6.5馏分收集器功能：时间分割、峰判断分割功能，还可应用谱带法等独特的分割功能，高纯度、高回收率地制备目标成分。 2.7 中文工作站 2.7.1可进行全面反控的中文工作站 3 设备配置要求： 3.1制备用液相色谱泵×2套 3.2安装工具包×1套 3.3安装附件包×1套 3.4混合器×1套 3.5自动进样器×1套 3.6制备色谱柱架×1套 3.7制备色谱柱，填料粒径10um;制备柱 300mmX20mml.D.×2根 3.8网络化系统控制器×1套 3.9中文软件工作站×1套 3.10紫外检测器×1套 3.11全自动馏分收集器及组件×1套 3.12 3.5ml玻璃试管（350只装）×1套 3.13 4.5ml聚丙烯试管（250只装）×1套 3.14 玻璃试管20ml,(100/包）×5套 3.15最大分流数64个的收集架×1套 | 1 | 可接受进口产品 |
| 4 | 荧光分光光度计 | 一、主要参数 1. 光源：≥150W稳态氙灯，自动去臭氧灯室设计 2. 光源寿命：≥2000小时 3. 光栅：≥1300线/mm全息闪耀凹面光栅 4. 检测器：光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧） *5. 光谱范围：200~900nm。 6. 光谱带宽：激发侧1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调；发射侧1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调 7. 光谱分辨率：≤1nm（发射光谱） *8. 波长准确度：±1nm 9. 波长重复性：±0.2nm *10. 波长扫描速度：20nm/min~60000nm/min，九档自动可调。 11. 波长切换速度：≥60000nm/min 12. 积分时间（s）：0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10；10档可调 13. 最小样品量：≥100 µl *14. 信噪比：≤1000:1（RMS值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长350nm，激发和发射光谱带宽≤5nm，积分时间≤2秒 15. 光源补偿方式：单色光监测比例运算 16. 灵敏度选择：高、低和自动 17．软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等 18．光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱 *19. 光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正（荧光强度标准化）。 二、技术配置 1.荧光光度计主机一套（包含必备的操作软件） 2.石英池一套 3.滤光片一套 | 1 | 可接受进口产品 |
| 5 | 旋转蒸发仪 | 一、主要用途 旋转蒸发仪专门用于标准蒸馏、结晶、产物浓缩、粉末干燥以及一种或多种溶剂的分离，也可用于气相、液相以及质谱分析过程中样品的前处理中，普遍应用于化学及制药实验室。 二、详细性能指标 （1）旋转蒸发仪部分 1.转速范围：10-280rpm； 2.电动升降，高度调节范围0-155mm； 3.蒸发瓶角度连续可调，调节范围：20-80度； 4.加热及旋转独立控制，且操作旋钮具有LED环形灯高亮提示功能，实时提醒，方便随时中断蒸馏过程，操作安全； 5.控制面板可拆卸，可通过延长电缆置于通风橱外，进行远程控制，可同时显示转速、设定温度及实际温度； 6.控制面板位于加热锅左下方，充分避免蒸汽烫伤或液体喷溅至面板上造成污染腐蚀；面板采用加强玻璃材质，具有出色的机械、化学和热稳定性，防护等级可达IP42； 7.断电或待机状态下，蒸发瓶会自动抬升，离开加热锅，以免受热不均造成暴沸或样品损坏； 8.加热锅加热功率1300W，温度范围：20-210℃，数字显示，控温精度可达± 1℃； *9.加热锅容积4.5L，可适用于0-5L蒸发瓶操作； 10.加热锅采用AISI316L不锈钢材质，双层绝热设计预防热损耗和烫伤，并配有安全把手，排液口及防护等级IP67的电缆接口，可有效预防短路和漏电等意外情况的发生，避免酸碱腐蚀； 11.加热锅内置过温保护功能，温度高于设定温度5℃或温度高于250℃，加热锅自动停止加热； 12.加热锅水平移动距离：0-200mm； *13.蒸发管轴套设计，方便安装及拆卸蒸发管，同时避免蒸发管粘连在驱动轴上，易于清洁； 14.便捷地退瓶夹具设计，可轻松安装及移除蒸发瓶，并防止玻璃碎裂； 15.密封圈采用抗腐蚀性PTFE和FKM材质制成，密封性能好，使用寿命长； 16.有多种型号的冷凝器可选，最大冷凝面积可达2200cm2，极大地提高了蒸馏效率； 17.创新的放气阀设计，取消了传统的磨砂玻璃接口，可有效防止玻璃管放气阀卡住或油脂堵塞； 18.可搭配全自动蒸馏模块，实现24小时*7天全自动无人监管的连续蒸馏，不受蒸发瓶容积限制，可实现连续蒸馏操作； 19.可选配透明加固的塑料保护罩，充分保证实验过程安全； 20.主机外壳采用铸铝材质并带有防冷凝涂层，密封性能好，确保仪器可持续使用及长寿命周期；所有与介质直接或间接接触的组件，均完全符合FDA标准，应用范围广； 21.可选配带透明树脂涂层的防爆玻璃组件； 22.标配1L蒸发瓶、收集瓶，可选多种不同规格的蒸发瓶、圆柱瓶及多歧管等玻璃组件； 23.电源电压：240V，50/60 Hz；工作环境温度：0-40℃； 24.德国原装进口产品，品质可靠，经久耐用； （2）二级隔膜真空泵 1.输入功率：80W； 2.抽气速率：0.75m3/h； 3.极限真空度：12mbar； 4.内部隔膜片及管路均为PTFE材质，可耐强化学腐蚀； 三、配置清单 1.电动升降旋转蒸发仪主机，1台 2.垂直玻璃冷凝管组件（含1L蒸发瓶，1L收集瓶），1套 3.隔膜真空泵，1台 | 1 | 可接受进口产品 |

第五部分  评标程序和评标办法

## （一）评标原则

1．按照“公平、公正”的原则对待所有投标人。

2．按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。

## （二）资格审查

开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

投标人务必注意：

以下资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式性审查 | 投标人名称 | 投标人名称、法定代表人名称与营业执照一致 |
|  |  |  | 投标文件电子签章 | 符合招标文件要求 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件要求 |
| 2.1.2 | 资格审查 |  | 投标人资格要求 | 符合第二部分“投标人须知前附表”规定第12项 |
|  |  |  | 参照财政部87号令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。 |  |
| 2.1.3 | 响应性审查 |  | 质量标准 | 符合招标文件要求 |
|  |  |  | 投标报价 | 投标报价未高于采购人采购限价 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |

## （三）详细评审

| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） |  | 报价部分： 30 分 技术部分：30分 综合部分：40分 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 1、根据政府采购相关政策，给予小型、微型企业产品价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小型（微型）企业产品投标报价=小型（微型）企业报价×（1-20%）。 2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：（1）供应商若为小型或微型企业，须自行提供中小企业声明函（见投标文件格式部分），并对其真实性负责； （2）供应商若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责； （3）供应商若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 (4) 供应商为小型、微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 本项目评标基准价满分为30分 其他有效供应商的报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：投标供应商报价不得低于成本价；依据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第六十条： 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 条款号 |  | 评分因素（评委结合本项目实际，根据可行性程度，每项可酌情计分） |  |  | 评分 标准 |
| 2.2.3 | 技术部分 （30分） | 评标委员会根据供应商所投产品对照招标文件中技术参数的要求打分，全部满足的得30分；带“*”号的技术参数为关键性技术参数，每有一项负偏离即在 30分的基础上扣除1分；不带“*”号的技术参数为一般性技术参数，每有一项负偏离即在30分的基础上扣除0.5 分； 注：评审专家在技术要求评审时应先核对投标人的技术参数偏离表，评审以投标人提供的制造商提供的技术白皮书或产品彩页或检测报告或注册证或注册登记表等经国家权威部门认定或具有法律效力的技术资料为依据，如无依据或依据不充分的视为不满足要求。供应商如出现弄虚作假行为的，经评标委员一致认定后该供应商的全部技术分值为零。如开标后确认其出现弄虚作假行为的，一切责任及后果均由该供应商全部承担。 |  |  |  |
| 2.2.4 | 综合 部分 （40分） | 项目实施方案(6分) | 有详细的项目实施方案且具有详细可行的供货方案、实施计划、明确的工作流程，措施科学、完整，得6分；有较详细的项目实施方案且具有较为详细可行的供货方案、实施计划、明确的工作流程，措施较科学、完整，得4分；项目实施方案不完善，具有较为详细可行的供货方案、实施计划、明确的工作流程，措施较科学、完整，得2分；项目实施方案措施存在欠缺的1分；未提供方案的得0分。 |  |  |
|  |  | 安装调试方案(6分) | 安装调试方案至少应包括：安装现场环境调查与勘察、实施安装方案、调试方案、进度计划方案、安装技术人员配备情况等，根据供应商提供的安装调试方案进行评价；方案详实全面、科学合理，可行性强的得6分；方案详实全面、科学基本合理，可行性较强得4分；方案基本全面、基本合理，可行性一般得2分；内容不完善，可行性一般得 1分；未提供方案的得0分。 |  |  |
|  |  | 质量保障措施及方案(6分) | 针对本项目制定的质量保障措施及方案科学性、合理性、规范性和可操作性，措施内容完善、科学合理、可行性强得6分，较为完整，可行性强得4分；较为完整，可行性一般得2分；措施有欠缺，可行性一般得1分；未提供方案的得0分。 |  |  |
|  |  | 售后服务承诺(6分) | 供应商提供售后服务承诺（包括但不限于解决质量或操作问题的响应时间、形式、维修时间、维修单位名称、地点、人员等内容）全面、合理、切合实际，对招标文件的响应程度高得6分；承诺较合理、较切合实际，对招标文件的响应程度较高得4分；承诺较合理、较切合实际，对招标文件的响应程度一般得2分；承诺基本合理的，对招标文件的响应程度一般的得1分；未提供的得0分。 |  |  |
|  |  | 人员技术培训方案(5分) | 供应商制定针对本项目的人员培训方案，包括培训的方式内容、时间、地点、人次等，重点对相应应用的操作、使用等。培训方案完善、科学合理、可行性强得5分；较为完整，可行性比较强得4分；较为完整，可行性一般得2分；方案内容简单，欠缺多，整体差得1分；未提供方案的得0分。 |  |  |
|  |  | 综合评价(4分) | 评标委员会根据投标文件编制的详实、合理、认真程度等综合印象进行打分，详实、合理、认真得 4 分，比较详实、合理、认真得3 分；详实、合理、认真一般得 2 分；不详实、合理得1分；未提供方案的得0分。 |  |  |
|  |  | 企业业绩(6分) | 供应商提供本单位自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本项目类似的业绩合同。投标文件中提供完整的业绩合同扫描件，包括：网站截图、中标通知书、验收报告。每有一份符合要求的业绩得2分，最多得6分。 |  |  |
|  |  | 落实绿色产品（1分） | 1、所采购的货物或服务在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得0.5分，没有不得分。 2、所采购的货物或服务在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得0.5分，没有不得分。 |  |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排序。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式性审查：见评标办法前附表

2.1.2资格性审查：见评标办法前附表

2.1.3响应性审查：见评标办法前附表

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：详见评分办法前附表

2.2.2 评分标准：详见评标办法前附表

3.评标程序

3.1 初步审查标准

形式审查标准、资格审查标准、响应性审查标准：详见评标办法前附表。

由通过初步评审的投标人进入详细评审。

3.2 详细评审标准

详细审查标准：详见评标办法前附表。

3.3详细评审

3.3.1评审委员会按本章第2.2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.3.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3以各评标委员打分之和的算术平均值为各投标人最终得分。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5细微偏差不影响投标文件的有效性

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

对于实质上符合招标文件要求的投标文件，采购人将对其投标文件的细微偏差进行校核。并对有算术上和累加运算上的差错给予修正，这种修正应取得投标人的同意并确认修正后的最终结果。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

评标委员会不对无效标评审。评标委员会不接受投标人在投标文件递交截止时间之后主动进行的一切修正或撤消其不符合要求的偏差。

3.6评标保密

3.6.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.6.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.6.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.6.4凡参加评标的所有人员都不得向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

3.7评标结果

3.7.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。

3.7.2 评标委员会完成评标工作后向采购人提交书面评标报告。

# 第六部分  拟签订的合同条款

（以双方约定为准）

XXXXXXXXX项目

合

同

书

采购单位：

供货单位：

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

合同订立时间：    年    月  日

合同订立地点：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，依据甲方要求并结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

第一条  项目概况

项目名称：

项目地点：

项目金额：最终报价大写：人民币XXXXXX元整，小写： XXXXXX元整

第二条  项目范围

乙方负责甲方采购                        的供货、送货、保险、安装、调试、试用、验收、鉴定、培训、售后服务及其他伴相关随服务。

第三条  设备清单（附后）

第四条  货款支付

1、货款支付：

2、发票由乙方按甲方要求开具。

3、甲方以银行转账方式付款。

第五条 专利

乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权及其所有知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担因此产生的一切法律责任和损失。

第六条 交货要求

1、交货地点：                       。

2、货物在到达甲方所要求的上述地点前的运输、保险等事项均由乙方负责办理，乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

3、产品质量要求

4.1乙方必须保证所供产品是原厂生产的、全新的合格产品；

4.2产品必须达到或超过国家、行业标准；

4.3履约期间，甲方可以任意抽取一样产品进行检验，如果检验质量达不到相关标准要求，甲方有权认为其产品不合格。届时，乙方应当无条件更换并按本合同总价款的10%向甲方支付违约金。

第七条  交货、安装及验收

1、货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等符合合同要求。

2、到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格型号、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

3、在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件、说明书、保修凭证等相关资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。

4、货物交付（完工）时间：本项目分期实施，供应商接到采购人通知20天内完工。

5、乙方工作人员应遵守甲方各项规章制度，做到现场文明安全施工，举止礼貌，工完场清。

第八条  售后服务

1、质保期：  ，从项目验收合格之日起算，质量要求：合格标准。

2、乙方售后服务部门负责人姓名：           ，电话：               。

3、乙方应制定切实可行的培训方案，设备交付时应派专业技术人员对甲方设备使用部门操作人员免费培训，直至操作人员熟练操作设备，并能够进行日常维护。

4、质保期内乙方应提供免费咨询、上门、维修服务。

5、质保期内设备出现故障，乙方售后服务部门响应时间不超过1小时，检修人员应在24小时内到甲方指定地点排除故障，如24小时内不能排除故障，乙方应负责提供替代产品满足甲方业务需求，其费用由乙方承担。

6、质保期结束后，乙方应对设备进行定期维护和修理。

第九条  合同的变更与解除

1、合同履行中，如甲方要求变更或解除合同，则应于合同约定交货日3天之前以书面形式通知乙方。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

2、甲、乙双方任何一方非依法定事由或约定解除合同的，须向另一方偿付合同总金额10％的违约金。

第十条  违约责任

1、除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

2、乙方逾期供货或没按约定时间完成安装的，乙方每日应当按总货款10‰的标准支付给甲方违约金；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方损失的10%向甲方支付违约金。逾期交货或逾期安装超过30日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付货款总额的10％为违约金。

3、因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

4、因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10％违约金，赔偿因此给甲方造成的损失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方造成的损失。

5、乙方承担因为产品质量问题而给甲方造成的一切损失。

6、禁止权利转让：任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的，该权利转让无效，对本合同他方不产生法律约束力，并视为该方违约，该方应向本合同他方支付相当于本合同标的额10%的违约金。”

第十一条  争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，双方均应当向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

第十二条   其他事项

1、本合同一式陆 份，甲方叁 份，乙方陆 份，具有同等法律效力。未尽事宜，协商解决。

2、本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

经办人：                                  经办人：

地     址：                              地     址：

联系电话：                               联系电话：

乙方账户名称：

纳税人识别号：

地址 、 电话：

开户行及帐号：

第七部分 投标文件格式

（项目名称及包号）

投 标 文 件

投标人：                       （电子签章）

法定代表人：（电子签章）

联系电话：

年     月    日

目  录

（自拟）
 一、投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称及包号） 采购招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写   ）  （￥      ）的投标报价，供货期        ，按合同约定完成全部合同内容，质量要求         。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．其他补充说明在“其他材料”中列明。

投 标 人：（电子签章）

日期：   年   月   日

二、投标函附录及报价明细表

（一）投标函附录

| 项目名称及包号 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价(元) | 大写： 小写： |
| 质量标准 |  |
| 供货期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他说明 |  |

投 标 人：（电子签章）

日期：         年    月    日

（二）、投标报价明细表

价格单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 产品制造商名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 国产/进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ： | 合计总价 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |  |  |

投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)

日期：          年     月      日

注：1．以上表中各项可进一步细分，栏数不够或可自加附表；

2．“投标报价明细表”中的“合计总价”应当与“投标函附录”中的“投标报价”一致；

（三）、投标偏离表

技术参数偏离表

| 序号 | 名称 | 招标参数要求 | 投标参数响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)

日期：          年     月      日

注： 1.“招标参数要求”一栏应填写招标文件第四部分的内容；2.“投标参数响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标参数要求一一对应响应； 3.“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（电子签章）：

年    月     日

四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系            （投标人）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 项目的投标活动。代理人在开标、评标、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（电子签章）

法定代表人：                     (电子签章)

项目联系人：

联系电话：

电子邮箱：

后附：委托代理人及法定代表人身份证复印件

日期：     年  月  日

五、技术服务方案

各供应商根据项目实际情况自行编写

六、资格证明文件

七、其他资料

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）        的   （项目名称）        采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）      ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元¹，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

2.  （标的名称）      ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚报，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（提醒：符合中小企业划型标准的企业请提供本函。）

2：监狱企业证明（如有）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖单位电子印章。

### 注：（若无，此附件可删除）

3：残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称                       （电子签章）：

日   期：        年      月     日

### 注：（若无，此附件可删除）

## 4、其他部分

（投标人认为需要提供的其他资料）

5、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在本次招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)

日期：          年     月      日

6、河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机 构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购 〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网 “河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件1

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件：2、本项目供应商结果公告联系信息

公司名称:

企业统一社会信用代码：

公司地址：

联系人姓名：

联系电话：

中标及未中标结果收件邮箱（必填）：

注：结果告知会通过邮件形式发送至供应商指定邮箱或电话通知的方式通知到联系人。

附件：3、投标人业绩明细

业绩1：

项目名称：                    ；

项目负责人名单：              ；

中标公示查询媒体：            ；

合同金额（元）：               ；

合同签订日期：                ；

验收日期：                    ；

业绩2：……..

以上应写明所有业绩名称；

说明：业绩所列内容仅为评标汇总时需要，请投标单位汇总后列出即可，无需重复提交相关人员及业绩的复印件。