目   录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 磋商办法	21

第四章 合同条款及格式	26

第五章 服务内容及要求	26

第六章 响应文件格式	2

第一章 竞争性磋商公告

【平公资采20251223号】平顶山市生态环境局2025年颗粒物组分站（合建交通站）和挥发性有机物站（合建交通站）运维及站点保障项目三次

竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1.采购项目编号：平采磋商-2025-147

2.采购项目名称：平顶山市生态环境局2025年颗粒物组分站（合建交通站）和挥发性有机物站（合建交通站）运维及站点保障项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：970000.00元，最高限价：970000.00元。

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采20251223号-1 | 平顶山市生态环境局2025年颗粒物组分站（合建交通站）和挥发性有机物站（合建交通站）运维及站点保障项目 | 970000.00 | 970000.00 | 否 | 970000.00 |

5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1. 采购内容：采购一家承担对挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）、颗粒物组分自动监测站（合建交通站）设备进行日常检修，耗材更换，例行检查、质控与维护，负责站房配套设施（包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施）的维修保养，能耗与动力费用；保障站点正常开展117种 VOCs 组分、甲烷非甲烷总烃、颗粒物组分（水溶性离子、碳组分、无机元素）、氮氧化物、一氧化碳、PM2.5、PM10、气象五参数等指标的实时监测联网等服务的单位，具体内容详见采购文件。

5.2.服务质量要求：符合国家相关行业标准及规范，满足采购人要求。

5.3.服务地点：采购人指定地点。

5.4.标段划分：本项目划分为一个标段。

5.5.服务期限：合同签订之日起一年，合同签订之日乙方即开始提供运维服务。

6.合同履行期限：同服务期限。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.是否接受进口产品：否。

9.是否专门面向中小企业：否。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、供应商具有独立承担民事责任的能力。（提供有效的三证合一营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）
    3.2、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺函,格式自拟）
    3.3、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺函,格式自拟）
    3.4、供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函,格式自拟）

3.5、供应商参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录。(提供承诺函,格式自拟)

3.6、供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“ 中国政府采购网” 网站的“政府采购严重违法失信行为名单”。（提供承诺书，格式自拟）

3.7、本项目不允许分包、转包，供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动。（提供承诺函，格式自拟）

3.8、供应商应保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因弄虚作假所引起的一切法律后果。（提供承诺函，格式自拟）

注：1、采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”“信用中国”及“中国政府采购网”查询投标人信用情况，如有不良情况，按无效标处理。

2、本项目资格审查方式：资格后审。

3、如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

三、获取竞争性磋商文件：

1、时间：2025年12月15日至2025年12月24日，每天上午00:00至12：00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：平顶山市公共资源电子化交易系统。

3、方式：潜在供应商下载文件需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点：

1、时间：2025年12月25日09时30分（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

五、开标时间及地点：

1、时间：2025年12月25日09时30分（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

注：全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商应仔细阅读网站《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

六、发布公告的媒介及招标公告期限:

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读竞争性磋商文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》及相关通知。

2、监督机构：平顶山市财政局

联系方式：0375-2627595

3、投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

4、采购项目需要落实的政府采购政策：

4.1、对小微企业的产品给予价格扣除，详见招标文件正文。（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）

4.2、优先采购节能环保产品，详见招标文件正文。（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）

4.3、落实豫财办【2020】33号文要求：河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：平顶山市生态环境局

地址：平顶山市新城区公正路中段

联系人：周彬

联系方式：0375-3990379

2、采购代理机构信息

名称：河南驰翔工程管理有限公司

地址：平顶山市新城区长安大道与育英路交叉口蓝湾国际公寓东一单元7楼

联系人：顾洪沛

联系方式：13949469976

3、项目联系方式：

项目联系人：顾洪沛

联系方式：13949469976

2025年12月12日

第二章、供应商须知及前附表

- 供应商须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.采购项目编号：平采磋商-2025-147 2.采购项目名称：平顶山市生态环境局2025年颗粒物组分站（合建交通站）和挥发性有机物站（合建交通站）运维及站点保障项目 3.采购方式：竞争性磋商。 4.预算金额：970000.00元，最高限价：970000.00元。 5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） 5.1. 采购内容：采购一家承担对挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）、颗粒物组分自动监测站（合建交通站）设备进行日常检修，耗材更换，例行检查、质控与维护，负责站房配套设施（包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施）的维修保养，能耗与动力费用；保障站点正常开展117种 VOCs 组分、甲烷非甲烷总烃、颗粒物组分（水溶性离子、碳组分、无机元素）、氮氧化物、一氧化碳、PM2.5、PM10、气象五参数等指标的实时监测联网等服务的单位，具体内容详见采购文件。 5.2.服务质量要求：符合国家相关行业标准及规范，满足采购人要求。 5.3.服务地点：采购人指定地点。 5.4.标段划分：本项目划分为一个标段。 5.5.服务期限：合同签订之日起一年，合同签订之日乙方即开始提供运维服务。 |  |
| 2 | 采购项目属性（货物、服务、工程）：服务 |  |
| 3 | 是否专门面向中小企业：否 |  |
| 4 | 是否接受联合体投标：否 |  |
| 5 | 分 包： 不允许 |  |
| 6 | 核心产品：/ |  |
| 7 | 所属行业：其他未列明行业。 |  |
| 8 | 履约保证金：不收取。 |  |
| 9 | 质量保证金：不收取。 |  |
| 10 | 投标保证金：不收取。 |  |
| 11 | 中标或成交供应商合同签订方式可选择在线签订（在公共资源交易中心网站进行） |  |
| 12 | 资格审查主体 | □公开招标（采购人和采购代理机构）。 ☑非公开招标（评标委员会）。 |
| 13 | 资格审查条件：具备招标公告“二、申请人的资格要求”规定的条件。 |  |
| 14 | 1、投标报价及费用： 1.1、本项目投标应以人民币报价。 1.2、最高投标限价：970000.00元 注：超过最高投标限价的投标报价为无效投标，供应商的投标报价均超过最高投标限价，采购人不能支付的，按废标处理。 - 代理服务费： - 本项目代理服务费收费标准根据《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002）号计取，由中标供应商支付。 具体计算标准如下： |  |
| 15 | 现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。供应商如果需要，可以自行现场踏勘。 |  |
| 16 | 服务期限：合同签订之日起一年，合同签订之日乙方即开始提供运维服务。 |  |
| 17 | 服务质量要求：符合国家相关行业标准及规范，满足采购人要求。 |  |
| 18 | 投标文件格式及递交方式 ： 1、生成的电子版投标文件中的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）上传至平顶山市公共资源交易中心交易系统。 2、开标时，由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 |  |
| 19 | 投标文件上传截止时间：2025年12月25日09时30分 |  |
| 20 | 投标文件上传地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统 |  |
| 21 | 开标时间：2025年12月25日09时30分 开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中。 注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |  |
| 22 | 评标办法：采用综合评分法。 |  |
| 23 | 成交公告及成交通知书：由采购人授权评标委员会直接确定3名成交候选供应商。评审结束后，采购代理机构在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》发布成交公告。 |  |
| 24 | 签订合同：成交通知书发出后 30 日内。 |  |
| 25 | 采购资金来源：财政资金。 |  |
| 26 | 付款方式： - 1、第一考核周期结束，支付当期运维费应为合同总金额50%，如考核需扣除运维费，则结合考核结果实际支付。 2、第二考核周期结束，支付当期运维费应为合同总金额的50%，如考核需扣除运维费，则结合考核结果实际支付。 |  |
| 27 | 竞争性磋商响应文件有效期：投标截止期结束后90日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。 |  |
| 28 | 对中小微、监狱、残福企业的优惠政策： 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)文件、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知 财库〔2022〕19号规定 1、对符合规定的小微企业报价给20%的扣除。（适用于非单独面向中小企业采购项目） 2、本办法所称中小企业(含中型、小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件 (1)符合中小企业划分标准; (2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额制定的中小企业划型标准 3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 4、供应商应在分项报价表中写明符合上述条件的属于小型和微型企业产品的单价、合价和小计，并如实填写“小微企业声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。 5、关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 6、关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |
| 29 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |  |
| 30 | 一、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 二、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。详见“政府采购政策：中小企业声明函” 三、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。详见“11、政府采购政策：六、河南省政府采购合同融资政策告知函” 四、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 - 五、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |  |
| 31 | 本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。 1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。 2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。 3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。 4.电子投标文件的制作 4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。 电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。 4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。 4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。 5.加密电子投标文件的提交 5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。 5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。 “不见面”开标注意事项： 1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。 2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 |  |
| 32 | 根据政府采购相关规定，文件中明确不接受进口产品的设备，不得投报进口产品。 |  |
| 33 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：顾洪沛 联系电话：13949469976 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |  |
| 34 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。 |  |
| 35 | 四方信用评价 我市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。 1.对采购人评价指标评价主体:中标、成交供应商 评价节点:合同履约完成后 2.对中标、成交供应商评价指标评价主体为:采购人 评价节点:合同履约完成后 3.对评审专家评价指标评价主体为:采购人、代理机构 评价节点:项目评审结束后 4.对代理机构评价指标评价主体为:采购人、评审专家、供应商 评价节点:项目评审结束后 |  |

一、总则

1、项目概况

1.1项目名称：平顶山市生态环境局2025年颗粒物组分站（合建交通站）和挥发性有机物站（合建交通站）运维及站点保障项目

1.2 采购内容：采购一家承担对挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）、颗粒物组分自动监测站（合建交通站）设备进行日常检修，耗材更换，例行检查、质控与维护，负责站房配套设施（包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施）的维修保养，能耗与动力费用；保障站点正常开展117种 VOCs 组分、甲烷非甲烷总烃、颗粒物组分（水溶性离子、碳组分、无机元素）、氮氧化物、一氧化碳、PM2.5、PM10、气象五参数等指标的实时监测联网等服务的单位，具体内容详见采购文件。

1.3资金来源：财政资金。

2、采购方式及标包划分

2.1 采购方式：见供应商须知前附表

2.2 标包划分：见供应商须知前附表

3、服务期限与质量要求

3.1 服务期限：见供应商须知前附表

3.2 质量要求：见供应商须知前附表

4、供应商资格要求

4.1供应商应具备承担本项目的资格条件：具备竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求”规定的条件。

4.2 供应商不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

5、 磋商报价

5.1供应商可根据企业具体情况及本磋商文件规定的服务内容在合理范围内进行报价。本项目的磋商报价为综合价格，所有磋商文件中列出的及隐含的为完成合同所需要的一切责任和义务等费用都应在内。包括所有运维、人员、耗材、配件、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故、验收、技术资料费等全部费用，以及合同实施过程中不可预见的各项费用及可能的风险，不再有报价以外的任何附加费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已在相关项目的价格中。

5.2如报价表中的大写报价和小写报价不一致的，以大写报价为准；总价报价与单价报价不一致的，以单价报价为准修正总价，但单价报价小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.3 所有投标报价均以人民币元为计算单位。磋商报价是以人民币元为单位的综合报价，供应商应根据本项目最高投标限价， 结合本项目实际情况，提出不高于最高限价的报价。任何有选择性的报价将不予接受，每轮只许有一个报价。

5.4磋商过程供应商需二轮报价（首次报价、最终报价）

6、投标费用

供应商应承担响应文件编制与递交所涉及的一切费用，采购人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任。

7、投标有效期

7.1投标有效期：投标截止期结束后90日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。

7.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要向供应商提出延长有效期的要求。供应商可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，有关投标保证金的相关规定仍然适用。

二、磋商文件内容

1、供应商应认真审阅磋商文件中所有的供应商须知、服务内容及要求、规定格式等。如果供应商的响应文件不符合磋商文件的要求，责任由供应商自己承担。实质上不响应磋商文件要求的投标将被拒绝。

2、磋商文件内容包括补充说明和招标答疑：

3、磋商文件的构成

3.1、磋商响应书

3.2、报价一览表

3.3、法定代表人身份证明

3.4、授权委托书

3.5、服务内容及要求的响应

3.6、资格审查资料

3.7、其它资料

4、磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有需要澄清的疑问，须在规定的质疑时间内在电子交易系统中提出。招标代理机构将视情况在供应商须知前附表中所述的投标截止日期前予以答复。

5、磋商文件的修改和补充

(1)在投标须知前附表中所述的投标截止日期5日前，招标代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

(2)磋商文件的修改将在电子交易系统中公示，并构成磋商文件的一部分，对所有供应商均具有约束力。

(3)为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止期。

三、响应文件编制

供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按磋商文件规定的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果响应文件没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由供应商承担。

1、响应文件的语言及计量单位

（1）除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

（2）所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件的组成

一、磋商响应书

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、服务内容及要求的响应

六、资格审查资料

七、其它资料

3、响应文件的格式

供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写

4、磋商报价

响应文件投标总价为初始报价，最终磋商报价即为成交合同价。

5、投标货币

供应商应以人民币元的形式进行报价，以人民币方式进行结算。

6、供应商资格的证明文件

按照磋商文件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为响应文件的一部分，以证明其供应商有资格进行投标和有能力履行合同。

7、磋商有效期

（1）须知前附表规定的有效期内，供应商不得要求撤销和修改其响应文件。

（2）特殊情况需要延长投标有效期的，采购人在电子交易系统中通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

四、响应文件递交

1、响应文件的递交和截止时间

1.1供应商应在供应商须知前附表中规定的投标截止时间前上传响应文件至平顶山市公共资源交易中心交易系统中。

1.2 采购人可以根据供应商须知的规定发出补充文件并酌情延长投标截止时间。在上述情况下采购人与供应商在原投标截止时间方面的全部权利和义务将适用于延长后新的投标截止时间。

2、逾期递交的响应文件

在投标截止时间后递交的响应文件，采购人将不予接受。

3、响应文件的修改或撤回

（1）供应商在规定的投标截止日期前，可以修改或撤回其响应文件。

（2）修改的内容为响应文件的组成部分。

五、磋商程序

1、竞争性磋商

全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，不再提供投标文件电子版及任何纸质投标文件。

2、磋商小组

磋商小组成员的组建：磋商小组由采购人依法组建。磋商小组由3人及3人以上单数的采购人代表和从评标专家库中随机抽取有关技术、经济等方面的专家共同组成，磋商小组中具有技术、经济方面的专家不少于2/3。

注：“上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审”。

磋商小组人员中推选磋商小组主任1人，主持评标、磋商工作。磋商小组按照本项目竞争性磋商文件中的评定标原则，评标结束后，由磋商小组写出评标报告，按最终得分由高到低的顺序向采购人推荐前3名为成交侯选人，各磋商小组成员并在评标报告上签名备案。

3、磋商原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的磋商程序、评标办法和标准进行独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

磋商小组成员和有关工作人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改磋商文件确定的评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。应在评审报告中明确记载。

4、响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商供应商应派授权委托人按磋商小组通知的时间和地点接受质询。

磋商小组认为有必要，以书面形式要求磋商供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表人签字。磋商供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。磋商供应商不按磋商小组规定的时间和地点作出书面澄清，将视为放弃该权利。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表人签字或者加盖公章。由授权代表人签字的，应当附法定代表人授权书。

5、确定成交候选人

磋商小组按照磋商文件确定的磋商程序、评标办法及标准对供应商进行磋商，推选确定成交候选人3名。详细评审办法见本磋商文件。

6、磋商过程保密

（1）磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。在确定成交人之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

（2） 磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

7、评标因素

（1）供应商所提交的响应文件应包含磋商文件中要求必须提交的材料，并按照磋商文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

（2）出现下列情况将会导致响应文件无效：

1）其它实质性偏离或不响应招标文件、不符合法律法规的情况；

2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

4）响应文件未按文件格式签章的。

注：实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。

（3）有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

1）不同供应商的竞争性磋商响应文件上传计算机的网卡 MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。

2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。

3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印。

4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5）不同供应商的竞争性磋商响应文件的内容存在两处以上细节错误一致。

6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的。

7)不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

8)其它涉嫌串通的情形。

8、磋商程序

（1）磋商小组依据法律法规和磋商文件规定，按照磋商文件供应商须知前附表供应商资格条件要求进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

（3）磋商小组通过对供应商资格审查和响应文件符合性审查合格的供应商进入磋商评审。并确定与各供应商磋商的具体内容。

（4）磋商小组围绕对各供应商确定的磋商内容要点集中与单一供应商分别进行磋商。磋商报价分为二轮报价，初次报价（文件中报价即为初次报价）、最终报价。

（5）磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内提交最后报价，在规定时间内没有提交最后报价的磋商供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（6）磋商小组按照“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审，并计算出供应商的综合得分。“磋商办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标磋商依据。

（7）磋商小组将根据评标办法及标准对各供应商进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各供应商具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。

（8）磋商小组将各评委的打分进行汇总，按照得分由高到低进行排序，编写评标报告并签字。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，向采购人推荐排序前3名为成交候选人。

（9）供应商得分以所有评委评出的供应商得分的算术平均值为供应商最终得分。

9、合同授予

9.1定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

9.2 成交通知

在公告成交结果的同时，采购人或者代理机构以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

9.3签订合同

9.3.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起在规定的时间内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应当对予以赔偿。

9.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，应当赔偿损失。

10、重新招标和不再招标

10.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经磋商小组评审后否决所有投标的。

10.2不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 第三章、磋商办法

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 |  | 供应商名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 响应文件签章 |  | 符合磋商文件响应文件格式要求； |
|  |  |  | 响应文件格式 |  | 符合磋商文件响应文件格式要求； |
| 2 | 资格评审标准 |  | 资格审查标准 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第13项规定 |
| 3 | 响 应 性 评审标准 |  | 采购内容 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  |  | 服务期限 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  |  | 服务质量要求 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  |  | 最高投标限价 |  | 响应文件投标价格不高于采购人最高投标限价 |
|  |  |  | 出现下列情况将会导致响应文件无效 |  | 1）其它实质性偏离或不响应招标文件、不符合法律法规的情况； 2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； 3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的； 4）响应文件未按文件格式签章的。 |
| 分值构成（总分100分） |  |  |  | 报价得分：15分，商务部分：15分，技术部分：70分 |  |  |
| 评分因素 |  | 评分内容 |  | 评分标准 |  |  |
| 报价部分（15分） |  | 投标报价 (15分) |  | 投标报价得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15 最终得分计算保留小数点两位。 注：1、有效供应商是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被否决投标的所有供应商。 2、 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在响应文件中按照相关文件的要求出具中小企业声明函。 3、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为供应商所提供的本企业生产的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。。 4、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件规定，对残疾人福利单位的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在响应文件中按照相关文件的要求出具残疾人福利性单位声明函。 5、残疾人福利性单位、监狱企业、属于小型、微型企业的，不重复享受政策，取扣除后价格最低的。 6、根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。 7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 商务部分（15分) |  | 企业业绩 （6分） |  | 提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担的类似项目业绩，每有一份得3分，最高得6分。 注： （1）业绩中至少包含挥发性有机物在线监测设备、水溶性离子分析仪、碳组分自动监测设备、无机元素/重金属自动监测设备、甲烷非甲烷总烃监测设备运行维护中两项内容； （2）响应文件中应提供加盖单位公章的合同业绩复印件； （3）不同年度运维的同一站点不得重复统计。 |  |  |
|  |  | 人员配备 （6分） |  | （1）人员配备方案及职责分工 项目组成员配置齐全，满足本项目需求，岗位职责明确、人员配置合理，提供项目组人员岗位职责分工明细表，得2分。 （2）现场运维人员持证情况， 具有环境监测人员培训合格证书，每人得2分，最高得4分。 注：提供培训合格证或上岗证原件扫描件等信息，且须提供2025年1月1日以来至少三个月在供应商处缴纳社保的凭证并加盖供应商公章，否则不予认可。 |  |  |
|  |  | 备品备件 （3分） |  | 根据供应商提供详细的备品备件种类、价格以及来源，易损件分类列表等综合评比。 备品备件种类齐全，得3分，备品备件种类比较齐全，得2分，备品备件种类一般，基本满足服务需求的，得1分。 |  |  |
| 技术部分（70分） |  | 运维方案 （15分） |  | 投标人能根据对挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）、颗粒物组分自动监测站（合建交通站）的建设背景、管理模式、运行现状等，对服务项目的总体目标、服务内容制定方案。 方案内容包括：日常运行维护、设备保养及维修、监测数据审核、运行质量管理、数据采集系统的维护、相关辅助设施的维护（包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施）、保养、维修、运维目标、站房环境保障等内容。 运维方案要素针对性强、对每个监测指标的措施描述具体、可行性好的，得15分； 运维方案要素针对性较好、对每个监测指标的措施描述比较具体、可行性较好的，得12分； 运维方案要素针对性一般、对每个监测指标的措施描述一般、可行性一般的，得8分； 运维方案要素针对性差，每个监测指标的措施描述模糊，可行性较差的，得3分。 |  |  |
|  |  | 质控措施 (15分) |  | 供应商应按照《环境空气质量自动监测技术规范》要求，建立具体质量保证和质量控制体系，制定完善的针对每个监测指标的质控措施（质控项目包含挥发性有机物在线监测、碳组分、无机元素、甲烷非甲烷总烃、PM2.5、PM10、氮氧化物、一氧化碳等）。 针对性强，对每个监测指标的质控措施描述具体，严格按照规范要求进行的，得15分； 针对性较好，对每个监测指标的质控措施描述比较具体，按照规范要求进行的，得12分； 针对性一般，对每个监测指标的质控措施描述一般，按照规范要求进行的，得8分； 针对性较差，对每个监测指标的质控措施描述模糊，对质控要求不理解、不清楚的得3分。 |  |  |
|  |  | 运维措施计划 (10分) |  | 运维措施计划应包括操作规范和规章制度制定情况，具体机构管理、日常维护、定期巡检和故障维修等计划，日常运行维护记录的各种表格（维护项目包含挥发性有机物在线监测、碳组分、无机元素/重金属、甲烷非甲烷总烃、PM2.5、PM10、氮氧化物、一氧化碳等） 管理制度健全、对每个监测指标操作规程完善的，得10分； 管理制度比较健全、对每个监测指标操作规程比较完善的，得8分； 管理制度基本健全、对每个监测指标操作规程较为一般的，得4分； 管理制度或操作规程不完整的，得2分。 |  |  |
|  |  | 应急预案 （10分） |  | 供应商应根据招标文件采购需求针对该项目制定详细的故障维修方案、应急处理预案和应急承诺，对运营期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的预防和补救措施。 方案健全，可操作性强的，得10分； 方案比较健全，可操作性比较强的，得8分； 方案操作性一般的，得4分； 方案内容不能满足应急需要，可行性较差的，得2分。 |  |  |
|  |  | 时效性保障措施 (5分) |  | 能有效解决运维期间异常数据的，分析解决故障问题能力突出、时间迅速，工作中能及时发现问题、迅速沟通现场人员， 能在最快时间内迅速排除故障， 方案内容完整、全面，可行度高的得 5 分； 方案内容较完整、较全面，可行度一般的得 3 分； 内容不完整、可行度低的得 1分。 |  |  |
|  |  | 安全保障措施 (5分) |  | 根据本项目特点制定安全保障措施。包括但不限于①安全保证体系；②安全责任体系；③安全管理制度等措施， 措施内容完整、全面，可行度高的得 5 分； 措施内容较完整、较全面，可行度一般的得 3 分； 措施内容不完整、可行度低的得 1分。 |  |  |
|  |  | 服务保障措施 （5分） |  | 服务保障措施科学规范，内容详实，可行性强的得5分； 服务保障措施科学规范，内容完整，基本可行的得 3 分； 服务保障措施，内容不完整，可行性差的得 2分。 |  |  |
|  |  | 承诺及优惠措施 （5分） |  | 供应商对协助做好空气站资产保管等工作，做好空气站日常24h监控，填写监控记录等承诺情况综合评审： 承诺全面、且利于项目进展的，得3分； 承诺比较全面、比较利于项目进展的，得2分； 承诺内容一般、可行性一般的，得1分； |  |  |
|  |  |  |  | 供应商提供的优惠措施对采购人物有所值的，得2分；优惠措施对采购人较为有利的，得1分，供应商提供的优惠措施对采购人无价值的，得0分。 |  |  |
|  |  | 以上各项缺项为0分。 |  |  |  |  |

一、供应商在响应文件所提供的所有资料必须为真实有效的，采购人有权在任何时间核实其真实性。如提供虚假资料，供应商承担由此导致的一切不良后果并承担法律责任。

二、最终得分的计算

评标委员会成员评分=商务部分+技术部分+综合部分。

评标总得分=所有评标委员合计评分的算术平均值

评标委员会按照经评审的得分由高到低顺序推荐 1-3 名成交候选人，并标明推荐顺序。

第四章 合同条款及格式

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

合同主要条款

甲方：

乙方：

平顶山市生态环境局 2025年颗粒物组分站（合建交通站）和挥发性有机物站（合建交通站）运维及站点保障项目 按照政府采购相关程序，确定                   为中标单位。按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规，甲乙双方经协商一致，达成以下合同条款。

- 项目名称：

- 平顶山市生态环境局 2025 年平顶山市生态环境局颗粒物组分站（合建交通站）和挥发性有机物站（合建交通站）运维及站点保障项目。

二、合同总价：

合同含税金额￥      元（含税大写人民币：           整 ），合同总价中包含：乙方及与之相关的人员、耗材、配件、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故、验收、技术资料费等全部费用，以及合同实施过程中不可预见的各项费用等。

三、服务范围

服务范围与内容：派驻有资质运维人员对挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）、颗粒物组分自动监测站（合建交通站）设备稳定运行进行日常检修、耗材更换、例行检查、质控与维护、数据审核与上传；对软件平台运行情况定期跟踪检查，及时解决软件日常运行中存在的问题，及时优化并处理中间件故障，及时处理数据库故障，按需开展应用软件技术升级改造与服务，满足数据采集查询需求；负责站房安全保障（包含空调、电力、防水、防雷、消防等）及配套设施的维修保养，能耗与动力费用；完善运维工作规范与质量管理体系，将运维过程和运维事件进行记录并归档；做好与各级相关部门工作对接，按照要求及时出具但不限于以下报告，如：周报、月报、季报、年报、质控报告、专项分析报告，突发事故应急报告、半年和年度工作总结等。定期按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效，接受质控检查和考核，保证数据总上传率（上传率指监测项目数据采集率和数据有效率算数平均值，以省平台或国家平台统计为准，下同，数据总上传率为颗粒物组分站各监测项目数据上传率的算数平均值加挥发性有机物站各监测项目数据上传率的算数平均值除以2）达到 85%（含85%）以上。保证故障响应及时处理，每日18时至次日8时出现故障时，应在次日 9 时前响应，响应后2小时内到达现场排除故障;每日8时至18时出现故障时，应在故障1小时之内响应，响应后2小时内到达现场排除故障，应做到异常情况及时响应解决。对目前两站房内现有仪器进行运维，清单如下：

表1.颗粒物组分自动监测站（合建交通站）清单

| 名 称 | 厂 家 | 型 号 |
| --- | --- | --- |
| 大气颗粒物在线无机元素分析仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | SUPEC 7030 |
| 水溶性离子分析仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | WAGA-700 |
| OCEC 分析仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | OCEC-700 |
| 数据采集工控机 | 研祥 | Ipc910B |
| 数据采集与传输软件 | 杭州谱育科技发展有限公司 | Datana2.0 |
| 甲烷非甲烷总烃分析仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 2000-710F |
| 有机动态校准仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | D 3000 |
| 氮氧化物分析仪 | 聚光科技 | AQMS-600 |
| 一氧化碳分析仪 | 聚光科技 | AQMS-400 |
| PM2.5 颗粒物分析仪 | 聚光科技 | BPM-200 |
| PM10 颗粒物分析仪 | 聚光科技 | BPM-200 |
| 氢气发生器 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 300 |
| 零气发生器 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 360 |
| 无机动态校准仪 | 聚光科技 | AQMS-200 |
| 气象五参数 | 深圳智翔宇 | MULTI-5P |
| UPS 电源 | 易事特 | ZTY10KVA |
| 空气压缩机 | 岱洛 | DA5001/9 |
| 采样系统 | 杭州谱育科技发展有限公司 | SPA-1000 |
| 标气和辅助气减压阀 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 定制 |
| 能耗与动力费用 | 网络、电力等费用 |  |
| 站房配套设施 | 包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施的维修保养 |  |

表2.挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）清单

| 名 称 | 厂 家 | 型 号 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物在线监测系统 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 2000-MS |
| 甲烷非甲烷总烃分析仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 2000-710F |
| NOX 分析仪 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 42i |
| 一氧化碳分析仪 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 48i |
| PM2.5 分析仪 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 5014i |
| PM10 分析仪 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 5014i |
| 氢气发生器 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 300 |
| 无机零气发生器 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC A710 |
| 有机零气发生器 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 360 |
| 无机动态校准仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC A720 |
| 全惰性化精密动态校准仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | D3000 |
| 气象五参数 | 深圳市智翔宇仪器设备有限公司 | MULTI-5P |
| 采样系统 | 杭州谱育科技发展有限公司 | SPA-1000 |
| 数据采集与传输 | 河南普惠环保科技有限公司 | 定制 |
| 光纤+VPN | 河南普惠环保科技有限公司 | 定制 |
| 能耗与动力费用 | 网络、电力等费用 |  |
| 站房配套设施 | 包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施的维修保养 |  |

四、质量要求、技术标准

（一）运维工作目标

乙方须建立完善的运行维护工作规范，确保提供及时、准确、有效的监测数据，并接受甲方或相关方的质控检查和考核，确保此监测系统全周期连续运行，确保监测数据准确有效。

系统运营维护总体目标：除校准、停电、维护保养等工作外，最大限度保证系统连续运行，每月数据总上传率达到85%以上；定期按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效，保证异常情况及时响应。

乙方须遵守国家法律、法规以及关于空气自动监测站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、河南省和平顶山市等出台新的自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

乙方在合同签订后应立即对挥发性有机物站（合建交通站）进行搬迁或重建，并在半年内对两站点站房开展一次安全排查，对存在安全隐患的站房结合实际进行除险加固、搬迁或重建至合格标准，以上费用由乙方承担。

（二）技术标准

运行维护主要依据：《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测技术规范》、《环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》、《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》及仪器使用说明材料等相关技术标准。乙方根据相关规范、规定要求进行空气质量监测站在线监测系统的管理及站点仪器运维服务工作。

五、服务期限

鉴于本项目二次招标废标的实际情况，甲乙双方商定：

本合同服务期限自本合同签订之日起一年，合同签订之日乙方即开始提供运维服务。

六、考核方式

甲方对运维单位考核包括站点数据总上传率考核、运行维护期间各类技术报告等材料提交的时效性和完整情况考核及异常情况响应解决及时性考核。

合同期分2个考核周期，自合同签订之日起满半年为第一考核周期，服务期限截止为第二考核周期。甲方也可结合实际开展不定期抽查和考核。

考核周期内，乙方当月监测数据总上传率在90%（含 90%）以上，甲方全额支付当期运维费（即合同价款，下同）；月数据总上传率在 85%-90%（含85%）之间，每低于90%一个百分点，按合同总额的千分之五扣减当月运维费；月数据总上传率在85%以下不予支付当月运维费（合同总价的十二分之一）。连续两个月低于85%以下，甲方有权解除合同。如站房需重建或搬迁导致站点停运的，停运期间站点按照满足数据上传率90%开展考核。

乙方每月10日前向甲方提交上一月技术报告等材料，乙方未按时提交本合同约定的技术文件，应按合同总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金，该违约金直接从运维费中扣除，累计不超过合同总额的10%，乙方未按时提交本合同约定的技术文件超过30日或者累计3次未按时提交的，甲方有权解除合同。

异常情况响应解决超出合同规定时间的，每次每超1小时（不足一小时的按一小时计）按合同总价千分之一的标准从运维费中扣除，累计不超过合同总额的10%。乙方未按本合同约定对异常情况及时响应累计 5次的，甲方有权解除合同。（考核内容要求详见附表）

七、付款方式

1.第一考核周期结束，支付当期运维费应为合同总金额50%（含过渡期间运维费），即￥ 	  元，（大写人民币:      元整），如考核需扣除运维费，则结合考核结果实际支付；

第二考核周期结束，支付当期运维费应为合同总金额的50%，即￥     元，（大写人民币:           元整），如考核需扣除运维费，则结合考核结果实际支付；

每个运维考核周期结束之日起15日内，甲方对乙方运维工作进行考核，考核周期结束后，甲方将考核结果通知乙方，乙方根据考核确定的应支付当期运维费的金额向甲方开具增值税普通发票，甲方在收到乙方开具的增值税普通发票之日起15个工作日内向乙方付款。

- 2.付款方式：银行转账。

- 乙方指定的收款账户信息如下：

- 户	名：

统一社会信用代码：

开户行：

账	号：

八、空气站内容交接

（一）进驻站点前，与站点原运维单位进行积极协调，全面妥善书面交接站点所有事宜。

（二）运维服务期满，乙方应无条件配合甲方进行站点移交。

（三）乙方应保证站点设施完好，仪器设备正常运行，档案资料齐全。

（四）乙方运维期间，若出现站房设施或仪器设备损坏或缺失，乙方应无条件进行修复。若乙方未按照甲方要求进行修复，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用从乙方运维费用中扣除，不足部分，可另行向乙方主张。

九、保密约定

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密或资料信息（技术信息、经营信息、服务数据及其他商业秘密）予以保密。未经原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密或资料信息的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

十、违约责任与赔偿损失

（一）运维单位应承担监测数据的保密责任,不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。乙方按本合同总价5%的标准支付违约金，并赔偿给甲方造成的全部经济损失。

（二）运维期间禁止出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违法、违规行为，如出现，甲方有权解除运维合同，并追究乙方责任。乙方按本合同总价5%的标准支付违约金，并赔偿给甲方造成的全部经济损失。

（三）运维期间，乙方应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患，否则，由此产生的安全问题的民事、行政、刑事等法律责任和费用全部由乙方承担。

（四）乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权解除合同，同时乙方按本合同总价5%的标准支付违约金，并赔偿给甲方造成的全部经济损失。

（五）乙方违反本合同约定拒不整改的，甲方有权解除合同。乙方按本合同总价5%的标准支付违约金，并赔偿给甲方造成的全部经济损失。

（六）乙方未按合同要求支付过渡期间运维费用的，应按本合同总价5%的标准支付违约金，并继续承担相应付款责任。

（七）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商解决， 双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同或未达到工作目标时，应在不可抗力事件发生后10日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

（一）本合同所有附件、采购文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以合同中所列明的地址、电话送达；如一方地址、电话有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，对对方不发生法律效力。

（四）除甲方事先书面同意外，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效

（一）本合同在甲乙双方法人代表或委托代理人签字并盖章后生效。

（二）本合同一式八份，甲乙双方各执四份。以下无正文

甲方：	       乙方：

法定代表人	       法定代表人

或委托代理人：	       或委托代理人：

电 话：	       电 话：

地 址：	       地 址：

日 期：	       日 期：

附	表

考核内容要求：

| 项目 | 内 容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 数 据 总 上 传 率 | 月监测数据总上传率在 90%以上（含90%） | 全额支付当月运维费用 |
|  | 月监测数据总上传率 89%-90%（含89%） | 扣减合同总额的千分之五 |
|  | 月监测数据总上传率 88%-89%（含88%） | 扣减合同总额的千分之十 |
|  | 月监测数据总上传率 87%-88%（含87%） | 扣减合同总额的千分之十五 |
|  | 月监测数据总上传率 86%-87%（含86%） | 扣减合同总额的千分之二十 |
|  | 月监测数据总上传率 85%-86%（含85%） | 扣减合同总额的千分之二十五 |
|  | 月监测数据总上传率低于 80% | 扣减当月运维费用（合同总额的十二分之一） |
| 技 术 报 告 等 资 料 | 周报 | 每周 1 份 |
|  | 月报 | 每月 1 份 |
|  | 季报 | 每季 1 份 |
|  | 年报 | 1 份 |
|  | 质控报告 | 根据工作实际开展 |
|  | 专项分析报告 | 根据工作实际开展 |
|  | 突发事故应急报告 | 根据工作实际开展 |
|  | 半年和年度工作总结 | 各 1 篇 |
|  | 其他 | 可结合工作实际增加 |
| 故 障 响 应 及 处 理 | 每日 18 时至次日 8 时出现故障时 | 应在次日9时前响应，响应后2小时内到达现场排除故障 |
|  | 每日 8 时至 18 时出现故障时 | 应在故障1小时之内响应，响应后2小时内到达现场排除故障 |

第五章 服务内容及要求

一、服务范围与内容：

服务范围与内容：派驻有资质运维人员对挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）、颗粒物组分自动监测站（合建交通站）设备稳定运行进行日常检修、耗材更换、例行检查、质控与维护、数据审核与上传；对软件平台运行情况定期跟踪检查，及时解决软件日常运行中存在的问题，及时优化并处理中间件故障，及时处理数据库故障，按需开展应用软件技术升级改造与服务，满足数据采集查询需求；负责站房安全保障（包含空调、电力、防水、防雷、消防等）及配套设施的维修保养，能耗与动力费用；完善运维工作规范与质量管理体系，将运维过程和运维事件进行记录并归档；做好与各级相关部门工作对接，按照要求及时出具但不限于以下报告，如：周报、月报、季报、年报、质控报告、专项分析报告，突发事故应急报告、半年和年度工作总结等。定期按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效，接受质控检查和考核，保证数据总上传率（上传率指监测项目数据采集率和数据有效率算数平均值，以省平台或国家平台统计为准，下同，数据总上传率为颗粒物组分站各监测项目数据上传率的算数平均值加挥发性有机物站各监测项目数据上传率的算数平均值除以2）达到 85%（含85%）以上。保证故障响应及时处理，每日18时至次日8时出现故障时，应在次日 9 时前响应，响应后2小时内到达现场排除故障;每日8时至18时出现故障时，应在故障1小时之内响应，响应后2小时内到达现场排除故障，应做到异常情况及时响应解决。对目前两站房内现有仪器进行运维，清单如下：

表1.颗粒物组分自动监测站（合建交通站）清单

| 名 称 | 厂 家 | 型 号 |
| --- | --- | --- |
| 大气颗粒物在线无机元素分析仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | SUPEC 7030 |
| 水溶性离子分析仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | WAGA-700 |
| OCEC 分析仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | OCEC-700 |
| 数据采集工控机 | 研祥 | Ipc910B |
| 数据采集与传输软件 | 杭州谱育科技发展有限公司 | Datana2.0 |
| 甲烷非甲烷总烃分析仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 2000-710F |
| 有机动态校准仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | D 3000 |
| 氮氧化物分析仪 | 聚光科技 | AQMS-600 |
| 一氧化碳分析仪 | 聚光科技 | AQMS-400 |
| PM2.5 颗粒物分析仪 | 聚光科技 | BPM-200 |
| PM10 颗粒物分析仪 | 聚光科技 | BPM-200 |
| 氢气发生器 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 300 |
| 零气发生器 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 360 |
| 无机动态校准仪 | 聚光科技 | AQMS-200 |
| 气象五参数 | 深圳智翔宇 | MULTI-5P |
| UPS 电源 | 易事特 | ZTY10KVA |
| 空气压缩机 | 岱洛 | DA5001/9 |
| 采样系统 | 杭州谱育科技发展有限公司 | SPA-1000 |
| 标气和辅助气减压阀 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 定制 |
| 能耗与动力费用 | 网络、电力等费用 |  |
| 站房配套设施 | 包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施的维修保养 |  |

表 2.挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）清单

| 名 称 | 厂 家 | 型 号 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物在线监测系统 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 2000-MS |
| 甲烷非甲烷总烃分析仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 2000-710F |
| NOX 分析仪 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 42i |
| 一氧化碳分析仪 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 48i |
| PM2.5 分析仪 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 5014i |
| PM10 分析仪 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 5014i |
| 氢气发生器 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 300 |
| 无机零气发生器 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC A710 |
| 有机零气发生器 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 360 |
| 无机动态校准仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC A720 |
| 全惰性化精密动态校准仪 | 杭州谱育科技发展有限公司 | D3000 |
| 气象五参数 | 深圳市智翔宇仪器设备有限公司 | MULTI-5P |
| 采样系统 | 杭州谱育科技发展有限公司 | SPA-1000 |
| 数据采集与传输 | 河南普惠环保科技有限公司 | 定制 |
| 光纤+VPN | 河南普惠环保科技有限公司 | 定制 |
| 能耗与动力费用 | 网络、电力等费用 |  |
| 站房配套设施 | 包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施的维修保养 |  |

二、质量要求、技术标准

（一）运维工作目标

乙方须建立完善的运行维护工作规范，确保提供及时、准确、有效的监测数据，并接受甲方或相关方的质控检查和考核，确保此监测系统全周期连续运行，确保监测数据准确有效。

系统运营维护总体目标：除校准、停电、维护保养等工作外，最大限度保证系统连续运行，每月数据总上传率达到85%以上；定期按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效，保证异常情况及时响应。

乙方须遵守国家法律、法规以及关于空气自动监测站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、河南省和平顶山市等出台新的自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

乙方在合同签订后应立即对挥发性有机物站（合建交通站）进行搬迁或重建，并在半年内对两站点站房开展一次安全排查，对存在安全隐患的站房结合实际进行除险加固、搬迁或重建至合格标准，以上费用由乙方承担。

（二）技术标准

运行维护主要依据：《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测技术规范》、《环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》、《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》及仪器使用说明材料等相关技术标准。乙方根据相关规范、规定要求进行空气质量监测站在线监测系统的管理及站点仪器运维服务工作。

三、服务期限（项目完成期限）

本合同服务期限自本合同签订之日起一年，合同签订之日乙方即开始提供运维服务。

四、考核方式

甲方对运维单位考核包括站点数据总上传率考核、运行维护期间各类技术报告等材料提交的时效性和完整情况考核及异常情况响应解决及时性考核。

合同期分2个考核周期，自合同签订之日起满半年为第一考核周期，服务期限截止为第二考核周期。甲方也可结合实际开展不定期抽查和考核。

考核周期内，乙方当月监测数据总上传率在90%（含 90%）以上，甲方全额支付当期运维费（即合同价款，下同）；月数据总上传率在 85%-90%（含85%）之间，每低于90%一个百分点，按合同总额的千分之五扣减当月运维费；月数据总上传率在85%以下不予支付当月运维费（合同总价的十二分之一）。连续两个月低于85%以下，甲方有权解除合同。如站房需重建或搬迁导致站点停运的，停运期间站点按照满足数据上传率90%开展考核。

乙方每月10日前向甲方提交上一月技术报告等材料，乙方未按时提交本合同约定的技术文件，应按合同总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金，该违约金直接从运维费中扣除，累计不超过合同总额的10%，乙方未按时提交本合同约定的技术文件超过30日或者累计3次未按时提交的，甲方有权解除合同。

异常情况响应解决超出合同规定时间的，每次每超1小时（不足一小时的按一小时计）按合同总价千分之一的标准从运维费中扣除，累计不超过合同总额的10%。乙方未按本合同约定对异常情况及时响应累计 5次的，甲方有权解除合同。（考核内容要求详见附表）

五、空气站内容交接

（一）进驻站点前，与站点原运维单位进行积极协调，全面妥善书面交接站点所有事宜。

（二）运维服务期满，乙方应无条件配合甲方进行站点移交。

（三）乙方应保证站点设施完好，仪器设备正常运行，档案资料齐全。

（四）乙方运维期间，若出现站房设施或仪器设备损坏或缺失，乙方应无条件进行修复。    若乙方未按照甲方要求进行修复，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用从乙方运维费用中扣除，不足部分，可另行向乙方主张。

附	表

考核内容要求：

| 项目 | 内 容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 数 据 总 上 传 率 | 月监测数据总上传率在 90%以上（含90%） | 全额支付当月运维费用 |
|  | 月监测数据总上传率 89%-90%（含89%） | 扣减合同总额的千分之五 |
|  | 月监测数据总上传率 88%-89%（含88%） | 扣减合同总额的千分之十 |
|  | 月监测数据总上传率 87%-88%（含87%） | 扣减合同总额的千分之十五 |
|  | 月监测数据总上传率 86%-87%（含86%） | 扣减合同总额的千分之二十 |
|  | 月监测数据总上传率 85%-86%（含85%） | 扣减合同总额的千分之二十五 |
|  | 月监测数据总上传率低于 80% | 扣减当月运维费用（合同总额的十二分之一） |
| 技 术 报 告 等 资 料 | 周报 | 每周 1 份 |
|  | 月报 | 每月 1 份 |
|  | 季报 | 每季 1 份 |
|  | 年报 | 1 份 |
|  | 质控报告 | 根据工作实际开展 |
|  | 专项分析报告 | 根据工作实际开展 |
|  | 突发事故应急报告 | 根据工作实际开展 |
|  | 半年和年度工作总结 | 各 1 篇 |
|  | 其他 | 可结合工作实际增加 |
| 故 障 响 应 及 处 理 | 每日 18 时至次日 8 时出现故障时 | 应在次日9时前响应，响应后2小时内到达现场排除故障 |
|  | 每日 8 时至 18 时出现故障时 | 应在故障1小时之内响应，响应后2小时内到达现场排除故障 |

第六章 响应文件格式

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

采购编号：

供应商名称（电子签章):

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

年       月     日

目  录

一、磋商响应书

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、服务内容及要求的响应

六、资格审查资料

七、其它资料

一、磋商响应书

（采购人名称）:

1．我方己仔细研究了       （项目名称）   竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （小写）      元的投标报价，服务期限       ，按合同约定实施和完成承包项目，质量         。

2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商响应书递交的报价一览表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”总则一条4.2 项规定的任何一种情形。

5．其他补充说明在“ 八、其他材料”中列明。

供应商：                                   （电子盖章）

法定代表人或委托代理人：                      （电子签章）

日期：

二、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 首次磋商报价 | 大写： 小写： |
| 投标内容 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务质量要求 |  |
| 磋商有效期 |  |
| 其他说明： |  |

供应商：                                   （电子盖章）

法定代表人或委托代理人：                      （电子签章）

年    月    日

三、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                    （电子签章）

年    月    日

四、授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（联系电话：           电子邮箱：         ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和代理人身份证复印件

供应商：                               （电子签章）

法定代表人：                               （电子签章）

年       月       日

- 五、服务内容及要求的响应

供应商：                               （电子签章）

年       月       日

六、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 开户银行 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 账号 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：               （电子签章）

法定代表人或授权委托人：            （电子签章）

年  月  日

（二）资格审查资料

七、其他资料

7.1反商业贿赂承诺书

致：                       （采购人名称）

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与招标活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：                              （全称并加盖电子签章）

年    月    日

7.2供应商诚信承诺书

我单位在参加  （项目名称）  的投标活动中，郑重承诺如下：

1．我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确、完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2．我方在本次投标活动中绝无挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标或成交资格并承担相应的法律责任；

3．我方在以往的招标采购活动中，无重大违法记录；

4．我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施；

5．我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。

若我方违反上述承诺，自愿无条件接受采购单位处罚。对造成的损失、任何法律和经济责任完全由我单位负责。

供应商：                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                   （电子签章）

年    月    日

7.3招标代理服务费承诺函

致          （代理机构）：

我单位在参加       （项目名称）的投标活动中，郑重承诺如下：

我单位若在本项目招标中获取中标，保证在成交公告发布后5个工作日内，按照磋商文件中的规定，向招标代理机构一次性足额支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任有我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

法定代表人或授权委托人：                 （电子签章）

供应商：                              （全称并加盖电子签章）

年    月    日

7.4、其他资料

政府采购政策

一、关于小、微企业及产品（如有）

1、政府采购政策：

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

1.2《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（财库﹝2022﹞19号文件）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖电子签章）：

年 	月 	日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
二、关于节能产品、环境标志产品（如有）

执行国家最新一期节能、环境标志产品清单及相关要求

三、关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

四、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：         （盖电子签章）

年     月    日

五、其他政府采购政策及证明材料（如有）

六、河南省政府采购合同融资政策告知函（投标文件无需附此项内容）

银政易贷

尊敬的政府采购供应商：

您好！

欢迎您参与平顶山市政府采购业务！感谢您对我区经济社会发展做出的贡献！

为进一步优化平顶山市营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与平顶山银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，平顶山银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。

目前，平顶山银行和市政府采购合同融资工作已全面开始，如有意向享受我市政府采购合同融资政策，请登录平顶山市政府采购网（http：//pingdingshan.hngp.gov.cn）或拨打平顶山银行联系电话0375-2980538自主选择融资服务机构，按程序进行融资。

期待您一如既往支持平顶山市政府采购工作！

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

供应商成交公告主要内容汇总

供应商： 统一社会信用代码： 投标报价： 投标范围： 服务期限： 质量： 投报业绩： 业绩一： 项目名称： 项目负责人： 中标公示查询媒体： 合同金额：元 合同签订日期： 年 月 日 验收日期： ……

注：供应商根据自身情况进行调整。